АКВАДИСТИЛЛЯТОР

ДЭ-4-2

ДЭ-4-2М

ПАСПОРТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ:

- Без заземлении аквадистиллятор в электросеть не включать!

- Аквадистиллятор оберегать от механических повре-ждений, трясок и ударов!

- При отклонении воды по жесткости от нормы произво- дительность аквадистиллятора резко уменьшится.

- Аквадистиллятор работает с максимальной произво- дительностью при температуре охлаждающей воды, поступающей через переливную трубку в корпус уравнителя, 75-90°С и при расходе ее из водопроводной сети 50-60 л/ч.

- Если после транспортирования, хранения или дли-тельною нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции электронагревателей уменьшится ниже величины 1 Мом, то их необходимо высушить при температуре 120°С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротив-ления изоляции в течение не более 6 часов.

1—Сливной кран; 2—основание; 3—ниппель пара; 4—ниппель питания; 5—отвод; 6— датчик уровня; 7—уравнитель; 8—сливная трубка; 9—-люк; 10—крышка; 11—отражательные экраны; 12—конденсатор; 13—камера испарения; 14—электронагреватели; 15—гайка; 16—гайка; 17—ниппель дистиллятора; 18—гайка м6; 19—защитная крышка; 20—болт заземления; 21 — перемычка; 22—гайка; 23—прокладка; 24—гайка; 25—ручке тумблера; 26—сигн. лампа «сеть»; 27—электрощит; 28—предохранитель; 29—сигнальная лампа «нагрев»; 30—болт заземления; 31—подводящий провод; 32-— болт крепления.

*Размер для регулировки  производительности.

**Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме.

1. Введение

1.1 Паспорт предназначен для изучения изделия. В нем приведены описания устройства и принципа действия изделия, технические характеристики, необходимые сведения для эксплуатации, а также гарантийные обязательства и сведения о консервации и упаковке.

1.2. Условия эксплуатации аквадистиллятора У 4,2 по

ГОСТ 15150-69 в пределах температур от+10° до +35°С.

2. Назначение

2.1. Аквадистиллятор предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.

3. Технические характеристики

3.1. Производительность	4±0,4 л/ч

3.2. Род тока	переменный

3.3. Напряжение	220 В

3.4. Потребляемая мощность	3±0,3 кВт

3.5. Расход воды на охлаждение	120 л/ч

3.6. Габаритные размеры:

в плане	300X320 мм

высота	610 мм

3.7. Масса, не более	18 кг

3.8. Сведения о содержании серебра:

| Наименование | Обозначение | Кол-во в изд. | Масса в 1 шт, г. | Масса в изде-лии, г. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тумблер Пускатель Микропереключа-тель | ТЗ ПМЛ 1100А МИ-3А | 1 1 1 | 0,28 2,592 0,0979 | 0,28 2,592 0,0979 |  |
| Примечание. |  |  |  | 2,9699 |  |

- Производительность и расход воды на охлаждение обеспечиваются при условии использования воды средней жесткости.

- При использовании пускателя ПМЛ 1100Б или ПМЛ 1100В количество серебра в нем составляет—0,91 г и 0,548 г соответственно.

1

4. Состав изделия и комплект поставки

4.1. Изделие состоит из следующих основных частей (рис. 1):

- Камера испарения

- Конденсатор

- Электронагреватели

- Уравнитель

- Датчик уровня

- Кран сливной

- Основание

- Электрощит

4.2: Комплект поставки

| № п/п | Обозначение | Наименование | Количество шт. | Габарит-ные раз-меры мм | Масса, кг | Заводской № | Обозначение укла-дочного или упако-вочноо места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Аквадистил-лятор в сборе Комплект принадлеж-ностей | 1 | 300× 320×610 | 16 |  |  |  |
| 2. | (дА3.622.494) СБ-22 | Электрощит | 1 |  | 1,7 |  |  |  |
| 3. | ГОСТ 22595-77 | Кран | 1 |  | 0,1 |  |  |  |
| 4. | ГОСТ 3399-76 | Трубка рези-новая Ø8×1,5 длинной 0,5 м | 1 |  | 0,078 |  |  |  |
| 5. | ГОСТ 5496-78 | Трубка рези-новая Ø14×3 длиной 1,5 м | 1 |  | 0,0375 |  |  |  |
| 6. | (А6.890.124) - 28 | Ключ торцо-вой S=24 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | (дА8.892.451) 83 | Ключ гаечный |  |  |  |  |  |  |

Запасные

части

2

Рис. 3. Схема монтажная.

F1F2 — предохранитель, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, ДУ — датчик уровня. Х1Х2 — разъем датчика уровня, К — пускатель.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная изделия ДЭ-4-2.

S1 — тумблер ТЗ-С, H1-H2, лампа неоновая ТН-0,3, R,R2 — резистор, К — пускатель магнитный П6-111, S2 — микровыключатель МИ-ЗА, Х1 — розетка, Х2 — вилка, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, F1F2 — предохранитель Пр-2, Ду — датчик уровня.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ОДО.337.020 ТУ | Лампа нео-новая ТН– 0,3-3 с цоколем в 9 S/14 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | *) ТЭН60.23000 | Электрона-греватель 1,5 квт, 220 В | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | (дА9.360.553) 61 | Кольцо | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Плавкая вставка 25 а к предохра-нителю Пр-2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Документа-ция |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Паспорт, сов-мещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуа-тации аква-дистиллятора |  |  |  |  |  |  |

Примечание.*) Комплектуется по требованию потребителя за дополнительную плату.

5. Устройство и работа составных частей

5.1. Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации тщательно отсепарированного пара.

5.2. По защите от поражения электрическим током аква-дистиллятор выполнен по классу I ГОСТ 12.2.025—76.

5.3. В камере испарения вода нагревается электронагревателями до кипения.

Образующийся пар поступает в конденсационную камеру, охлаждаемую снаружи водопроводной водой и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель 17.

Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет тщательной сепарации пара, проходящего через отражательные экраны, расположенные в верхней части камеры испарения.

3

В начале работы водопроводная вода, непрерывно поступающая через ниппель 4, заполняет камеру испарения до установленного уровня. В дальнейшем, по мере выкипания, вода будет поступать в камеру испарения только частично, основная же часть, проходя через конденсатор 12, будет сливаться по сливной трубке 8 в уравнитель 7 и далее, через отвод 5, в канализацию или может быть использована для хозяйственных нужд.

Уравнитель 7, сообщенный с камерой испарения, предназначен для постоянного поддержания в ней необходимого уровня воды.

Аппарат снабжен автоматическим устройством — датчиком уровня 6, предохраняющим электронагреватели 14 от перегорания на случай понижения уровня воды ниже допустимого.

Детали аппарата, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали.

Герметичное соединение конденсатора и камеры испарения обеспечивается за счет прокладки 23.

6. Особенности эксплуатации

6.1. При первоначальном пуске или при пуске аквадистил-лятора после длительной консервации использование дистиллированной воды по прямому назначению разрешается только после 48 часов работы аквадистиллятора и после проверки качества воды в соответствии с требованиями Госфармакопеи.

6.2. Перед включением аквадистиллятор должен находиться не менее суток в теплом сухом помещении для естественной просушки токоведущих частей.

Воспрещается: включать аквадистилляторе в электросеть сразу после распаковки.

6.3 Для стерилизаций конденсационной камеры необходимо периодически производить пропаривание аквадистиллятора, для чего следует создать аварийный режим (см. п. 6.7).

б.4. Периодически, в зависимости от жесткости воды, необходимо очищать от накипи путем механической очистки электронагреватели 14, поплавок датчика 6, а также верхнюю часть аквадистиллятора через люк 9. Кроме того, с целью обеспечения качественного дистиллята, один раз в 2 месяца

4

Рис. 1 Аквадистнллятор ДЭ-4-2

Рис.1Аквадистиллятор ДЭ-4-2

1—Сливной кран; 2—основание; 3—ниппель пара; 4—ниппель питания; 5—отвод; 6— датчик уровня; 7—уравнитель; 8—сливная трубке; 9—люк; 10—крышка; 11—отражательные экраны; 12—конденсатор; 13—камера испарения; 14—электронагреватели; 15—гайка; 16—гайка; 17—ниппель дистиллятора; 18—гайка м6; 19—защитная крышка; 20—болт заземления; 21—перемычка; 22—гайка; 23—прокладка; 24—гайка; 25—ручка тумблера; 26—сигн. лампа «сеть»; 27—электрощит; 28—предохранитель; 29—сигнальная лампа «нагрев»; 30—болт заземления; 31—подводящий провод; 32— болт крепления.

*Размер для регулировки производительности.

**Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме.

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ рис 2

| Позицион-ное обоз-начение | Наименование и тип | Основные данные, номинал. | Количе-ство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 2 | Микровыключатель МИ-ЗАУ2 ТУ 25. 7135.0001-87 | 220 В; 2 А | 1 |  |
| Х 2 | Вилка штепсельная | 250 В; 6А; | 1 |  |
| ЕК 1, ЕК 2 | Электронагреватель ТЭН 60.23.000 | 1500 Вт, 220 В | 2 | Тюменский з-д медоборудования |
| R1.R2 | Резистор МЛТ-0,5-200 КОМ ± 10% ОЖО.467.180 ТУ | 200 кОм; | 2 |  |
| Н1, Н2 | Лампа неоновая ТН-0,3-3 с цоко- лем В 9 S/14 ОДО 337.407 ТУ | 150 В; 0,3 МА; | 2 |  |
| S1 | Тумблер ТЗ АГО.360.407 ТУ | 1А; | 1 |  |
| К | Пускатель магнит-ный ПМЛ 1100А ТУ 16-526.437-78 | 220 В; 10А; | 1 |  |
| F1, F2 | Предохранитель ПР-2 ТУ 16-522.091-72 | 220 В; 25А; | 2 |  |
| Х1 | Розетка штепсельная. | 250 В; 6А; | 1 |  |

12

аквадистиллятор следует разбирать для удаления осадков, на- капливающихся на дне камеры испарения, с последующей тщательной ее промывкой.

6. 5. Следить, чтобы не было перегибов используемых резиновых трубок.

6. 6. Сосуд или сборник для сбора дистиллята необходимо устанавливать ниже ниппеля 17.

6. 7. Если поступление воды из водопровода по какой-либо причине прекратится, наступит аварийный режим работы аквадистиллятора при котором из-за бурного кипения усилится процесс парообразования и выброс пара через ниппель 3.

После того, как часть воды испарится и уровень ее в камере испарения понизится, датчик уровня 6 автоматически отключит электронагреватели от электросети и аварийный режим работы аппарата прекратится.

Дальнейшая эксплуатация аквадистиллятора будет восстановлена, как только вода из водопровода начнет поступать в камеру испарения и заполнит ее до установленного уровня.

6. 8. Использование жесткой воды с большим солесодер-жанием (более 4—5 мг—экв/л) может вызвать вспенивание воды и заполнение пеной парового пространства камеры испарения, в результате чего начнется выброс горячей воды и работа аквадистиллятора прекратится.

В этом случае нормальная работа аквадистиллятора может быть обеспечена за счет предварительной обработки ис-пользуемой воды по методикам, применяемым на местных тепловых электростанциях и в котельных или путем уменьшения мощности аквадистиллятора за счет отключения электронагревателя, при этом необходимо сливать воду из камеры испарения через каждые 4 часа и промыть дистиллятор путем заполнения его водой 2—3 раза.

7. Подготовка к работе и порядок работы

7. 1. Надеть на ниппель 17 резиновую трубку и. опустить в сосуд для сбора дистиллированной воды.

7. 2. Открыть кран на линии водопровода для подачи воды в аквадистиллятор.

5

7. 3. Подать напряжение на аквадистиллятор, включив рубильник или выключатель.

Поставить ручку тумблера 25 на электрощите 27 в положение «вкл.», при этом загорится сигнальная лампа 26 «сеть», указывающая, что электрощит включен в электросеть.

7. 4. По достижении установленного уровня воды в камере испарения датчик уровня 6 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «нагрев».

7. 5. Провести пропаривание камеры испарения, для чего отключить воду. Пропаривание в течение 3—4 минут начнется после прекращения подачи водопроводной воды. Об окончании пропаривания будет указывать сигнальная лампа 29 «нагрев», которая погаснет. После пропаривания открыть кран на линии водопровода для подачи водопроводной воды в аквадистиллятор. По достижении установленного уровня в камере испарения, датчик уровня 6 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «нагрев» и через несколько минут через ниппель 17 начнет поступать дистиллированная вода.

7. 6. По окончании работы следует отключить аквадистиллятор от электросети, для чего:

а)	выключить рубильник или выключатель;

б)	поставить ручку тумблера 25 в положение «откл.»;

в)	отключить воду, закрыв кран подачи воды из водопро- вода;

г)	слить воду из камеры испарения, открыв кран 1.

Примечание: перед последующей эксплуатацией аквади-стиллятора сливной кран 1 закрыть.

8. Указание мер безопасности

8. 1. Перед эксплуатацией аквадистиллятора необходимо проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления.

8.  2. категорически запрещается включать аквадистиллятор в электросеть, не заземлив его.

8. 3. Не разрешается использовать в качестве заземления газовую сеть.

8. 4. При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.

6

13.7. Акты и детали (узлы) следует выслать по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод медицинского оборудования.

13.8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Предъявление рекламации | Приняты меры по рекламации |
| --- | --- | --- |

14. Сведения о консервации, упаковке и хранении

14. 1. Аквадистиллятор на время хранения и транспортирования предохраняется от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9. 014-78 для группы изделий II условий хранения С.

Срок защиты без переконсервации—3 года.

14. 2. Аквадистиллятор должен храниться в закрытом помещении при температуре от+1ºС до+40°С с относительной влажностью не более 80%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11

12. Гарантийные обязательства

12. 1. Гарантийный срок 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию при хранении, эксплуатации и транспортировании в соответствии с требованиями технических условий и настоящего паспорта.

12.  2. Средний срок службы до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

12. 3. Гарантийный ремонт и замена аквадистиллятора производится в ремонтных мастерских или заводом-изготовителем по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод медицинского оборудования.

12. 4. Пересылка изделий, подлежащих ремонту или замене, производится за счет завода-изготовителя.

13. Сведения о рекламациях

13. 1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей и узлов и другие неисправностях аквадистиллятора.

13. 2. Для определения причины поломки необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

— заводской номер аквадистиллятора;

- время получения аквадистиллятора с завода и номер документа, по которому он получен;

- количество часов работы аквадистиллятора с момента эксплуатации;

- причина поломки;

- какие узлы или детали сломались, износились и т.д.

- заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.

13. 3 Одновременно с актом поломки необходимо выслать:

— сломанную деталь (узел), если это выполнить невозможно, то необходимо об этом указать в акте поломки;

—	комплект технической документации, прилагаемый к аквадистиллятору.

13. 4. Без присылки вышеперечисленных документов завод рекламации не принимает.

13. 5. Рекламации на детали и узлы, подвергавшиеся ремонту у потребителя и в случае обнаружения на аквадистилляторе механических повреждений, заводом не рассматриваются.

13. 6. Средний срок службы до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

10

9. Размещение и монтаж

9. 1. Распаковать и осмотреть аквадистиллятор для определения его состояния после транспортирования.

9. 2. Очистить аквадистиллятор от антикоррозийной смазки и протереть насухо мягкой бумагой, ветошью.

9. 3. Установить аквадистиллятор на ровной горизонтальной поверхности или укрепить на стене без перекоса на скобе 32.

9. 4. Установить сливной кран 1, датчик уровня 6 и уравнитель 7 согласно Рис. 1, соблюдая указанные размеры.

9. 5. Укрепить на стене электрощит 27.

9. 6. Соединить ниппель 4 с линией водопровода.

9. 7. Соединить отвод 5 с канализацией.

Примечание: для жесткого присоединения к канализации уравнитель 7 имеет внутреннюю резьбу труб 1/2 (в этом случае отвод 5 должен быть отсоединен).

9. 8. Заземлить аквадистиллятор (болт заземления 20) и электрощит (болт заземления 30) согласно «Правил устройства электроустановок».

9. 9. Подвести напряжение 220 В от электросети переменного однофазного тока через рубильник или выключатель к предохранителям Fl, F2 электрощита.

Примечание: 1. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 2,5 мм2 для медного и алюминиевого проводов.

2. При наличии в электросети напряжения 380 В необходимо к рубильнику или выключателю подвести фазу и ноль, подсоединить их в любом порядке.

9. 10. Подсоединить подводящий провод 31 от электрощита к шпилькам электронагревателей  14 ЕК1,ЕК2, подсоединяя наконечники в любом порядке (рис. 1 и 2)

9. 11. Подключить датчик уровня 6, соединив вилку Х2 провода датчика с розеткой X1 электрощита 27 (рис. 2).

10. Простейшие неисправности и способы их устранения

При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.

7

| № п/п | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не горит сигналь-ная лампа «сеть» | Перегорела лампа. Сгорела плавкая вставка (превышение тока более 25А) | Заменить лампу. Устранить причину превышения тока, заменить плавкую вставку. |
| 2. | Не горит сигналь-ная лампа «на-грев» | Перегорела лампа. Не сработал датчик уровня. | Заменить лампу. Снять колпак с датчика уровня и проверить цепь включения штепсельной вилки. |
| 3. | Производитель-ность аквадистил-лятора меньше, чем 4±0,4 п/ч. | Перегорел электро-нагреватель. | Закрыть кран подачи воды из водопровода, отсоеди-нить от водопровода и кана-лизации, слить воду через кран 1, отвернуть 2 гайки 18, снять защитную крышку 19, отсоединить провод 31 от шпилек электроводонагрева-телей отвернув гайки 16, снять перемычки 21, отвер-нуть гайки 22 и вывернуть трубопровод с датчиком и уравнителем, отвернуть че-тыре гайки 18, вынуть камеру испарения 13, вы-нуть отражательные экраны 11, предварительно сняв крышку 10 камеры испаре-ния 13, для чего, приде-рживая одной рукой крышку произвести обстукивание легкими ударами молотка по цилиндру камеры испарения на уровне зига, затем отвернуть гайки 15. Вынуть электронагреватель и заменить новым. При замене электронагревателей следить, чтобы они не соприкосались друг с другом |
|  |  | Электронагреватели | Вынуть электронагре- |

8

| № п/п | Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | покрылись накипью | ватели как указано выше и очистить от накипи механи-ческим путем. |
| 4. | Низкое качество дистиллята | Жесткость воды по-вышена. | Обработать воду. |
| 5. | То же | То же | Открыть один ТЭН. Для этого вскрыть нижнюю крышку и снять перемычки. |
| 6. | То же | То же и накопление накипи (солей) в процессе работы.. | Разобрать аквадистиллятор и провести очистку внутр. Поверхности аквадистил-лятора и ТЭНов от накипи. |
| 7. | То же | То же | Через каждые 4 часа без разборки аквадистиллятор промыть путем наполнения водой 2-3 раза. |
| 8. | Не горит сигналь-ная лампа «нагрев». | Сместили датчики уровня. | Опустить его, ввинчивая по резьбе. |
| 9. | Просачивается во-да через соедине-ния обечаек. | Нарушена герметиза-ция. | Подтянуть болты. Заменить резиновую прокладку (кольцо). |
| 10. | Не горит сигналь-ная лампа «сеть». | Перегорел предохра-нитель. Обрыв шну-ра. Недостаточный контакт соединений шнура в разъемах с клеммами. | Заменить предохранитель, проверить исправность шнура и надежность контакта в разъемах. |

11. Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

Аквадистиллятор ДЭ-4-2М заводской номер

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. Аквадистиллятор законсервирован в соответствии с техническими условиями.

Дата выпуска

Штамп ОТК

9