АКВАДИСТИЛЛЯТОР

ДЭ-10

Модель 789

АКВАДИСТИЛЛЯТОР

ДЭ-10

Модель 789

ПАСПОРТ

дА0.000.789 ПС

Внимание!

В связи с дальнейшим техническим совершенствованием изделия его конст-рукция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-10

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—308—84                                     .

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения-владельца

27

1. Назначение

1.1. Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производи ства дистиллированной воды, отвечающей требованиям ГОСТ 6709—72 и действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды по ГОСТ 2874—82 «Вода питьевая».

Производимая дистиллированная вода может быть апиро-генной, что необходимо контролировать периодически проводимыми анализами.

Аппараты используются в медицинских учреждениях.

2. Технические данные

2.1. Технические характеристики аквадистиллятора приведены в табл. 1.

Таблица   1

| Наименование параметров | Технические данные |
| --- | --- |
| Производительность при номинальном напря- | 10 ±10 % |
| жении, дм3/ч |  |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 220/380 ±10 % |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Полная мощность при номинальном напря- | 7,8 ∙ 103 ± 10 % |
| жении, В ∙ А |  |
| Расходы воды на охлаждение, дм3/ч, не более | 200 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в плане | (512 ± 10) × (382 ± 5) |
| высота | 630 ± 10 |
| Габаритные размеры электрощита, мм: |  |
| в плане | (300 ± 5) × (298 ± 5) |
| высота | 177 ±5 |
| Масса, кг, не более | 35 |

- Наружные  поверхности   аппарата   дезинфицировать
3 %-ным раствором  перекиси водорода по ГОСТ 177—77 с
добавлением 0,5 % моющего   средства   типа   «Лотос»   или
1  %-ным раствором хлорамина.

- Сведения о содержании драгоценных материалов в ак-
вадистилляторе ДЭ-10 приведены в табл. 2.

3

| Примечание |  |
| --- | --- |
| Номер акта |  |
| Масса в изделии, г | 4,29 0,233454 0,2072 . 4,730654 |
| Масса в 1 шт., г | 4,29 0,233454 0,2072 |
| Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Кол. в из-делии | 1 1 1 |
|  | Кол. | 1 1 1 |
|  | Обозна-чение | дА3.622.495 дА3.622.495 дА5.183.625 |
| Обозначение | ПМЕ-211УХЛ4В Т3 МИ3А |
| Наименование | Серебро Пускатель элек-тромагнитный Тумблер Микропереклю-чатель |

4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-10

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—308—84                                     .

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения-владельца

25

2.4. Срок службы аквадистиллятора до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

За предельное состояние аквадистиллятора принимают такое состояние, при котором дальнейшее его использование недопустимо по условиям безопасности или восстановление его работоспособности невозможно без капитального ремонта.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в табл. 2а.

Таблица 2а

| Наименование | Обозначение | Кол., шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аквадистиллятор 2. Электрощит 3. Вентиль | дА2.967.603 дA3.622.495 дA4.463.465 | 1 1 1 |  |
| 4. Трубка медицинская резиновая типа 68 × 1,5 длиной 0,5 м | ГОСТ 3399—76 | 1 |  |
| Запасные части |  |  |  |
| 5. Электронагреватель 2600 Вт, 220 В | дА2.983.690 | 3 |  |
| 6. Лампа ТН-0,3-3 с цоколем B9s/14 | ОД0.337.020 ТУ | 2 |  |
| 7. Вставка плавкая на 25 А к патрону предохранителя типа ПР-2 на 60 А, 220 В или | ТУ 16—522.091—72 |  |  |
| плавкая вставка НПН2-60-УЗ 25 А | ТУ 16—521.010—75 | 3 |  |
| 8. Прокладка | дА9.360.410 | 1 |  |
| Инструменты |  |  |  |
| 9. Ключ торцовый 24 | дА6.890.426 | 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| 10. Паспорт | дAO.000.789 ПС | 1 |  |

5

6

Приложение 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-10

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—308—84                                     .

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения-владельца

23

7

4. Устройство и принцип работы

4.1. Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации отсепарированного пара.

Основными частями аппарата являются: испаритель 5 с сепараторами 6, конденсатор 7, электронагреватели 4, уравнитель 16, датчик 8, основание 2 и электрощит 17 (см. рисунок) .

В испарителе вода нагревается электронагревателями до кипения. Образующийся пар поступает в конденсатор и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель 21.

Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет сепарации пара, проходящего через сепараторы, расположенные в верхней части испарителя.

Водопроводная вода непрерывно подается через штуцер 3 в конденсатор и по сливной трубке 12 через уравнитель поступает в испаритель. Испаритель заполняется водой до установленного уровня. По мере выкипания вода будет поступать в испаритель частично, основная же ее часть через отвод 1 будет сливаться в канализацию.

Примечание. Воду из отвода 1 можно использовать для хозяйственных нужд.

Уравнитель, сообщенный с испарителем, предназначен для постоянного поддержания в нем необходимого уровня  воды.

Аппарат снабжен автоматическим устройством — датчиком 8, который предохраняет электронагреватели от перегорания, отключая от электросети при понижении уровня воды в испарителе ниже допустимого.

В процессе эксплуатации возможно отпотевание наружной стенки аппарата и стекание капель в основание 2. Для отвода влаги с основания предусмотрен ниппель 27.

Детали аппарата, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали.

Примечание. Аппарат выпускается подготовленным для включения в электросеть напряжением ~ 220 В.

По защите от поражения электрическим током аппарат изготовлен по классу 1 в соответствии с ГОСТ 12.2.025—76.

5. Указания мер безопасности

- Перед эксплуатацией аппарата необходимо проверить
правильность подключения  всех проводов и наличие заземления.

- Категорически запрещается включать аппарат в электросеть, не заземлив его.

8

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

ДЛЯ РЕМОНТА АППАРАТА

| Наименование | Кол. | Основные характеристики или обозначение документа | Номер пункта по дА0.000.789 ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| Омметр | 1 | Класс точности 4 | 10.5.1, 10.6.1 |
| Электропаяльник | 1 | ГОСТ 7219-83 | 10.5.1 |
| Отвертка | 1 | Длина шлица 5мм, ширина шлица 0,6 мм | 10.7.1 |
| Ключ торцовый 24 | 1 | дА6.890.426 | 10.6.1 |
| Ключ гаечный развод-ной | 1 | ГОСТ 7275-75 | 10.6.1 |
| Молоток слесарный стальной | 1 | ГОСТ 2310-77 | 10.6.1 |
| Щетка металлическая | 1 | Длина металлического ворса 20-40 мм | 10.5.1, 10.6.1 |
| Ключ гаечный | 1 | S=10 | 10.6.1 |

Примечание.  Ремонт аппарата   допускается производить с применением других приборов и инструментов.

21

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

К СХЕМАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ

НА 220 и 380 В

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1, R2 | Резистор МЛТ-0,5-200 кОм ± 10 % | 2 |  |
| S1 |  | Тумблер ТЗ, 3 А, 220 В | 1 |  |
| S2 |  | Микропереключатель МИЗА, 2 А, 220 В | 1 |  |
| H1, H2 | Лампа ТН-0,3-3 с цоколем B9s/14 | 2 |  |
| F1, | F2, F3 | Предохранитель НПН2-60, 25 А | 3 |  |
|  |  | или ПР-2, 60 А, 220 В |  |  |
| К |  | Пускатель электромагнитный | 1 |  |
|  |  | ПМЕ-211, 220 В |  |  |
| Х1 |  | Розетка РД1 | 1 |  |
| Х2 |  | Вилка ВШ-ц-2-17-6/250 | 1 |  |
| E1, | Е2, Е3 | Электронагреватель 2600 Вт, 220 В | 3 |  |
| Е4 |  | Датчик | 1 |  |

20

- При аварийном  режиме (см. п. 8.11)   следует соблюдать меры предосторожности от ожогов.

- При любой неисправности (замена  плавкой  вставки,
сигнальной  лампы и др.) электрощит 17 аппарата должен
быть отключен.

6. Порядок установки

- Распакуйте аппарат и проверьте его состояние после
транспортирования.

- Очистите аппарат от антикоррозионной смазки и протрите его насухо.

- Укрепите электрощит 17 на стене.

- Установите  аппарат на  ровной  горизонтальной   поверхности.

- Соедините штуцер 3 конденсатора 7 с водопроводной
системой.

- Соедините  штуцер 20 испарителя, установив на него
любую   стандартную   запорную   арматуру    (вентиль,   кран
и  т. д.) с канализацией через гидрозатвор (сифон), препятствующий попаданию канализационных газов в испаритель.

- Соедините через гидрозатвор (сифон) отвод 1 с канализацией   или  с технологическим   трубопроводом,  обеспечивающим использование воды для хозяйственных нужд.

- Заземлите аппарат (зажим защитного заземления 23)
и электрощит   (зажим  защитного  заземления 18)  согласно
«Правилам устройства электроустановок».

- Подведите напряжение 220 В от электросети переменного тока через рубильник или выключатель  к предохранителям F1, F2, F3 электрощита 17.

Провода подсоедините в любом порядке (прилож. 1).

Примечание. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 4 мм2. для медного и 6 мм2 для алюминиевого провода.

6.10.	Подсоедините подводящий провод 19 от электрощита
к шпилькам электронагревателей № 2, 5, 6, подсоединяя  наконечники в любом порядке (см. рисунок и прилож. 1), для
этого необходимо:

снять защитную пластину 22;

протянуть провод через втулку в основании;

закрепить провод в хомуте с прокладкой из электроизоляционного картона или полиэтилена с внутренней стороны основания.

Примечание. При подключении аппарата к электросети напряжением 380 В необходимо:

перемонтировать перемычки электронагревателей с треугольника на звезду (прилож. 2);

удалить на электрощите монтажный провод, соединяющий контакт 4 тумблера S1 с предохранителем F2;

9

подвести напряжение 380 В от электросети переменного тока через рубильник или выключатель к предохранителям F1, F2, F3 электрощита, а к контакту 4 тумблера S1 подпаять нулевой провод. При наличии системы защитного зануления (нулевой провод соединен с землей) следует контакт 4 тумблера S1 соединить с зажимом 18 защитного заземления электрощита; рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 2,5 мм2 для медного и 4 мм2 для алюминиевого провода;

подсоединить в любом порядке наконечники подводящего провода 19 от электрощита к шпилькам электронагревателей 2, 4, 5 (см. рисунок и прилож. 2).

6.11. Снимите колпак датчика и проверьте цепь микропереключателя. При обнаружении устраните перекос штока поплавка и заклинивание рычага микропереключателя с кнопкой. Подключите датчик 8, соединив вилку Х2 провода датчика с розеткой XI электрощита (см. прилож. 1).

7. Порядок работы

- Наденьте на ниппель 21 продезинфицированную резиновую трубку и соедините с сосудом для сбора дистиллированной воды.

- Подайте   воду   в конденсатор,   отрегулировав   струю
так, чтобы вода не переливалась через край уравнителя   (до
200 дм3/ч).

- Включите рубильник или  выключатель  подвода   напряжения сети.

- Поставьте ручку 15 тумблера на электрощите 17 в положение   ВКЛ.,  при этом загорится   сигнальная лампа  13
СЕТЬ, указывающая, что электрощит включен в электросеть.

По достижении установленного уровня в испарителе датчик 8 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 14 НАГРЕВ.

7.5.	По окончании работы отключите аппарат от электросети для чего:

поставьте ручку 15 тумблера в положение ВЫКЛ.; выключите рубильник или выключатель.

7.6.	Прекратите подачу воды в конденсатор и обязательно
слейте воду из испарителя, открыв запорную арматуру на
штуцере 20, с целью удаления отработанной воды с повышенным содержанием  солей жесткости и скопившихся механических загрязнений и шлама. После полного слива отработанной
воды из испарителя  сразу же закройте  запорную  арматуру.

8. Техническое обслуживание и особенности эксплуатации

8.1. Для обеспечения надежной работы аквадистиллятора своевременно проводите техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

10

Приложение 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ на 380 В

19

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ на 220 В

18

- При всех видах технического обслуживания соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 5 и дополнительные требования, приведенные в настоящем разделе.

- В состав технического обслуживания входят:

- техническое обслуживание при использовании;

- периодическое техническое обслуживание.

- Техническое  обслуживание при использовании проводится ежедневно при подготовке  аквадистиллятора к работе по разделу 7,  а периодическое техническое обслуживание не реже 1 раза в квартал.

- Техническое обслуживание при использовании проводится специалистами, занимающимися его эксплуатацией без применения специальных инструментов.

- Перед  включением   аппарат должен    находиться  не менее суток в теплом сухом помещении для естественной его просушки.   Воспрещается   включать   аппарат   в   электросеть сразу же после распаковки.

- При первоначальном пуске аппарата или при пуске его после длительной консервации использование дистиллированной воды по прямому назначению разрешается только  после проверки качества воды, при этом период стабилизации получения  качественной  воды  может   доходить  до  48 ч работы аппарата.

- Сосуд для сбора  дистиллята   необходимо устанавливать ниже ниппеля 21 и следует следить, чтобы не было перегибов резиновых трубок подачи дистиллята в сборник.

- В процессе кипения в испарителе возрастает концентрация солей водопроводной воды, что отрицательно сказывается на качестве   получаемой  дистиллированной   воды.   Поэтому ежедневно после работы аппарата, а желательно и в середине рабочего дня необходимо сливать воду из испарителя его вновь.

8.10.	Периодически,  в зависимости от жесткости воды, необходимо   очищать от накипи   путем   механической очистки внутреннюю поверхность испарителя, электронагреватели, поплавок датчика, а также верхнюю часть аппарата через люк, сняв крышку 9.

Примечание. Использование растворов кислот и щелочей для очистки от накипи недопустимо из-за нарушения физико-химических свойств антикоррозионных материалов, приводящих к снижению срока службы аппарата.

8.11.	Если  поступление  воды  из  водопровода   по  какой-либо причине прекратится или специально будет перекрыто с целью пропаривания   внутренних   стенок  конденсатора  для дезинфекции    после   перерыва    в    эксплуатации,    наступит «аварийный   режим»  работы, при котором из-за бурного ки-

11

пения усилится процесс парообразования  и выброс  пара   из аппарата.

После того как часть воды испарится и уровень ее в испарителе понизится ниже допустимого, датчик автоматически отключит электронагреватели от электросети и аварийный режим работы аппарата прекратится.

Дальнейшая работа аппарата будет восстановлена, как только вода из водопровода начнет поступать в испаритель и заполнит его до установленного уровня.

8.12. Использование воды с повышенным (превышающем требования ГОСТ 2874—82) солесодержанием может вызвать ее интенсивное вспенивание при кипении и заполнение пеной парового пространства испарителя, в результате чего начнется заброс капель воды в дистиллят, что приведет к ухудшению его качества. В этом случае для нормальной эксплуатации аппарата рекомендуется:

периодически (несколько раз в день) сливать и заполнять вновь испаритель водопроводной водой при отключенном от электросети аппарате;

уменьшить мощность аппарата, отключив один из нагревателей;

предварительно обработать используемую водопроводную воду с целью ее умягчения (бытовое устройство для умягчения воды СО2, противонакипное магнитное устройство ПМУ и др.).

9. Характерные неисправности

и методы их устранения

- При любой неисправности  аппарат должен быть отключен от электросети.

- Характерные неисправности приведены в табл. 3.

Таблица  3

| Наименование неис-правности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не горит сигналь-ная лампа СЕТЬ | Перегорела лампа Перегорела плавкая вставка предохранителя | Замените лампу Заменить плавкую вставку |
| 2. Не горит сигналь-ная лампа НАГРЕВ | Перегорела лампа Не сработал датчик | Заменить лампу В соответствии с п. 10.5 |

12

14. Свидетельство о приемке

Аквадистиллятор  ДЭ-10,  дA0.000.789      заводской      но-

мер 	 соответствует  техническим  условиям

ТУ 64—1—308—84 и признан годным для эксплуатации.

М.П.	Дата выпуска

Подписи лиц, ответственных за приемку

15. Свидетельство о консервации

Аквадистиллятор    ДЭ-10,   дА0.000.789     заводской     но
мер	 подвергнут консервации, согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспор
том.

Дата консервации

Срок консервации — 3 года.	М. П.

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял

16. Свидетельство об упаковке

Аквадистиллятор ДЭ-10 (3A0.000.789 заводской но-
мер	 упакован согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	М. П.

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

17

I	способ.   Обернуть   изделие   двумя слоями парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—79 и поместить  в   полиэтиленовый мешок. Открытую горловину мешка следует заварить
или заклеить полиэтиленовой лентой  с  липким   слоем.   Указанный способ консервации   позволяет хранить изделие в течение года.

II	способ. Смазать     металлические   неокрашенные части изделия антикоррозийной смазкой ПВК ГОСТ 19537—83. Затем все изделие завернуть в парафинированную и оберточную бумагу. Указанный способ  консервации  позволяет  хранить изделие в течение 3 лет.

12.4. Транспортировать изделие желательно в упаковке объединения.

При отсутствии такой упаковки необходимо:

уложить законсервированное одним из приведенных способов изделие в картонную коробку и в дощатый ящик. Дощатый ящик внутри следует выложить водонепроницаемым материалом  (толь, рубероид, пергамин);

заполнить свободное пространство между изделием и стенками картонной коробки древесной или бумажной стружкой или другими мягкими материалами, чтобы исключить перемещение изделия внутри ящика;

нанести на ящике манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Верх, не кантовать», «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое» — по ГОСТ 14192—77.

Изделие транспортируется в закрытом транспорте в диапазоне температур от минус 50 до 50 °С.

13. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие аквадистил-лятора требованиям   технических   условий   при   соблюдении
потребителем   условий   эксплуатации,   транспортирования   и
хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня
ввода аквадистиллятора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев— для   действующих    предприятий,   9   месяцев — для
строящихся  предприятий и 12 месяцев —для предприятий  с
сезонным характером работ, а также по запасным частям, со
дня поступления продукции на предприятие.

- Гарантийный срок хранения— 12 месяцев со дня изготовления.

- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель  безвозмездно ремонтирует  или заменяет аквадистилля-тор и его части по предъявлении гарантийного талона, приведенного в прилож. 4.

16

Продолжение табл. 3

| Наименование неис-правности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 3. Производительность аппарата меньше чем 9 дм3/ч | Перегорел электрона-греватель Электронагреватели покрылись накипью | В соответствии с п.10.6 То же |
| 4. Сильный гул пу-скателя при работе | Неисправность пуска-теля | В соответствии с п.10.7 |

10. Текущий ремонт

10.1. Общие положения

- Текущий ремонт проводится в случае отказа аппара-та с целью восстановления его работоспособности.

- Текущий ремонт должен  производиться  специали-тами    ремонтных   предприятий   системы    «Медтехника»   в соответствии  с «Положением   о техническом   обслуживании,
монтаже   и ремонте   медицинской   техники».

- При ремонте  соблюдайте  меры безопасности, ука-занные в разделе 5 настоящего паспорта и в данном разделе.
Число работающих, занятых ремонтом, должно быть не менее
двух.

- Перечень оборудования   и приборов,   необходимых
для ремонта, приведен в прилож. 3.

10.2. Содержание текущего ремонта

10.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и устранение неисправностей;

- проверка работоспособности после ремонта.

- Обнаружение неисправностей   производится   в соот-ветствии с разделом 9 настоящего паспорта.

- При отыскании неисправностей следует пользоваться
рисунком, принципиальной электрической схемой  (прилож. 1
1ли 2) и перечнем элементов к схемам.

1.3

10.5.	Обеспечение работоспособности
автоматического устройства (датчика 8)

10.5.1.	Отыскание и устранение неисправности:

- отверните  колпак датчика  и  проверьте  срабатывание
микропереключателя и его цепь электропитания путем   «про-звонки»;

- извлеките   поплавок  и   блок   микропереключателя   из
корпуса датчика и выверните поплавок из кнопки;

- осмотрите   шток поплавка, в случае изгиба выправьте
его;

- очистите поплавок от накипи и путем потряхивания определите наличие внутри него воды: распаяйте поплавок, вылейте воду и запаяйте вновь; проверьте его герметичность погружением в воду;

- соберите узел в обратной последовательности.

10.5.2.	Проверка работоспособности  датчика производится
согласно разделов 6 и 7.

10.6.	Обеспечение работоспособности

электронагревателей

10.6.1. Отыскание и устранение неисправности:

1) перекройте линию подачи воды в конденсатор и слейте воду из испарителя;

- отсоедините аппарат от водопровода и канализации;

- снимите защитную пластину 22, отсоедините   подводящий провод 19 и провод зажима защитного заземления 23;

- отсоедините от электрощита 17 провод с вилкой датчика 8;

- отверните   накидную   гайку   10   и   снимите   сливную
трубку 12;

- отверните уравнитель 16 вместе с датчиком 5;

- отверните две гайки М6 и снимите основание 2;

- снимите со шпилек конденсатора 7 испаритель 5;

- отверните гайки 24, снимите перемычки 25 и определите
перегоревший электронагреватель;

- выньте сепараторы 6, предварительно сняв крышку испарителя 5,   для   чего,   придерживая   одной   рукой   крышку,
произведите  обстукивание легкими ударами по цилиндру испарителя на уровне зига;

- отверните гайку 26, выньте  перегоревший электронагреватель и замените новым.

Примечание.  При   замене   электронагревателей   следите,    чтобы они не соприкасались друг с другом;

14

проведите механическую  чистку от накипи остальных
электронагревателей;

- при   скоплении   грязи  в   испарителе  очистите   его   и
тщательно промойте с учетом п. 8.10 настоящего паспорта;

- произведите   сборку  аппарата в обратной последовательности.

10.6.2. Проверка работоспособности электронагревателей проводится согласно п. 2.1 (производительность) и п. 1.1 (качество дистиллированной воды) с учетом п. 8.7 настоящего паспорта.

10.7. Обеспечение работоспособности электрощита

10.7.1.	Отыскание и устранение неисправности:

- отвернув  винт, откройте  крышку электрощита  и   проверьте состояние    контактов    (пригорание,    загрязнение)    и
повреждение рабочих   поверхностей полюсов магнитной системы;

- отыскание и устранение неисправности   пускателя производите согласно инструкции по эксплуатации пускателя.

10.7.2.	Проверку работоспособности электрощита производите путем  последовательной «прозвонки» отдельных   цепей
по принципиальной   электросхеме.

11. Правила хранения

Аквадистиллятор следует хранить в отапливаемых складских или других приспособленных для хранения помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию или порчу аппарата.

12. Консервация, упаковка и транспортирование

- Консервация   изделия   производится   в   случае  длительного хранения или транспортирования.

- Перед   консервацией   изделие   следует  очистить   от
загрязнения   и пыли,   открытые (неокрашенные)   металлические поверхности изделия необходимо обезжирить,   протерев
нх сначала  тампоном   смоченным   одним   из   органических
растворителей  (бензином, уайт-спиритом, спиртом),   а   затем
чистой мягкой тканью.

- Консервацию   изделия   следует   производить    одним
из рекомендуемых ниже способов.

15

# Text boxes

Таблица 2

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТА

Аквадистиллятор ДЭ-10:

1 – отвод; 2 – основание; 3 – штуцер; 4 – электронагреватель; 5 – испаритель; 6 – сепаратор; 7 – конденсатор;

8 – датчик; 9 – крышка люка; 10 – накидная гайка; 11 – крышка; 12 – сливная трубка; 13 – сигнальная лампа СЕТЬ; 14 – сигнальная лампа НАГРЕВ; 15 – ручка тумблера; 16 – уравнитель; 17 – электрощит; 18 – зажим защитного заземления; 19 – провод подводящий; 20 – штуцер; 21 – ниппель; 22 – защитная пластина; 23 – за-жим защитного заземления; 24 – гайка М4; 25 – перемычка; 26 – гайка; 27 - ниппель