МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ  АВТОМАТИЗАЦИИ

И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Ленинградское ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции

производственное объединение

«Красногвардеец»

АКВАДИСТИЛЛЯТОР

ДЭ-25

Модель 784

Внимание!

В связи с дальнейшим техническим совершенствованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

Ленинградское ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции

производственное объединение

«Красногвардеец»

ОКП 94 5243 0005

АКВАДИСТИЛЛЯТОР

ДЭ-25

Модель 784

ПАСПОРТ

дА0.000.784 ПС

1. Назначение

1.1. Аквадистиллятор ДЭ-25 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям ГОСТ 6709—72 и действующей Госфармакопеи СССР, путем тепловой перегонки воды по ГОСТ 2874—82 «Вода питьевая». Аппараты используются в медицинских учреждениях.

2. Технические данные

2.1. Технические характеристики аквадистиллятора приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Технические данные |
| --- | --- |
| Производительность при номинальном напря-жении, дм3/ч | 25±10% |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 220/380 ± 10% |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Полная мощность при номинальном напряже-нии, В∙А | 18∙103 ± 10 % |
| Габаритные размеры аквадистиллятова, мм: |  |
| в плане | (460±10) × (382±5) |
| высота | 685 ± 10 |
| Габаритные размеры электрощита, мм: |  |
| в плане | (300±5) × (298±5) |
| высота | 177±5 |
| Масса, кг, не более | 45 |
| Расход воды на охлаждение, дм3/ч, не более | 350 |

- Наружные поверхности аппарата дезинфицировать3 %-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 — 77 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или 1 %-ным раствором хлорамина.

- Сведения о содержании драгоценных материалов в аквадистилляторе ДЭ-25 приведены в табл. 2.

- Срок службы аквадистиллятора до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

За предельное состояние аквадистиллятора принимают такое состояние, при котором дальнейшее его использование

2

Ленинградское ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции

производственное объединение «Красногвардеец»

197022, Ленинград, Инструментальная ул., 3. Тел. 234-72-55

Спецссудный счет № 18092273012

в Петроградском отд. Госбанка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-25

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—2718—78

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя  учреждения-

владельца

27

| Приме-чание |  |
| --- | --- |
| Номер акта |  |
| Масса в изделии, г | 6,77 0,233454 0,2072 _________7,210654 |
| Масса в 1 шт., г | 6,77 0,233454 0,2072 |
| Сборные единицы, комплексы, комплекты | Кол. в изделии | 1 1 1 |
|  | Кол. | 1 1 1 |
|  | Обозна-чение | дА3.622.471 дА3.622.471 дА5.183.625 |
| Обозначение | ПМА-4100 УХЛ4В Т3 МИЗА |
| Наименование | Серебро Пускатель электро-магнитный Тумблер Микропереключа-тель |

3

недопустимо по условиям безопасности или восстановление его работоспособности невозможно без капитального ремонта.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки аквадистиллятора должен соответствовать указанному в табл. 2а.

Таблица  2а

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аквадистиллятор | дA2.967.420 | 1 |  |
| 2. Электрощит | дA3.622.471 | 1 |  |
| 3. Вентиль 1-15 | ГОСТ 9086—74 | 1 |  |
| 4. Трубка медицинская резиновая типа 6 8 × 1,5, | ГОСТ 3399-76 | 1 |  |
| длиной 0,5 м |  |  |  |
| Запасные части |  |  |  |
| 5. Электронагреватель | дA2.983.695 | 1 |  |
| 2000 Вт, 220 В |  |  |  |
| 6. Лампа ТН-0,3-3 с цоко- | ОДО.337.020 ТУ | 2 |  |
| лем В9 s/14 |  |  |  |
| 7. Вставка плавкая на 60 А | ТУ 16—522.091—72 |  |  |
| к патрону предохраните- | ТУ 6—521.010—75 | 3 |  |
| ля типа ПР-2 на 60 А, |  |  |  |
| 220 В или плавкая встав- |  |  |  |
| ка НПН2-60-УЗ 63 А |  |  |  |
| 8. Перемычка | дA7.755.466—01 | 1 |  |
| 9. Прокладка | дA9.360.410 | 1 |  |
| Эксплуатационная |  |  |  |
| документация |  |  |  |
| 11. Паспорт | дA0.000.784 ПС | 1 |  |

4. Устройство и принцип работы

4.1. Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации отсепарированного пара.

Основными частями аппарата являются: испаритель 11 с сепараторами 9,   конденсатор 10,   электронагреватели 13.

4

Ленинградское ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции

производственное объединение «Красногвардеец»

197022, Ленинград, Инструментальная ул., 3. Тел. 234-72-55

Спецссудный счет № 18092273012

в Петроградском отд. Госбанка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-25

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—2718—78

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя  учреждения-

владельца

25

уравнитель 25, датчик 12, основание 18 и электрощит 26 (см. рисунок).

В испарителе вода нагревается электронагревателями до кипения. Образующийся пар поступает в конденсатор и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель 1.

Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет сепарации пара, проходящего через сепараторы,   расположенные   в   верхней   части    испарителя.

Водопроводная вода непрерывно подается через штуцер 15 в конденсатор и по сливной трубке 5 через уравнитель поступает в испаритель. Испаритель заполняется водой до установленного уровня.

По мере выкипания вода будет поступать в испаритель только частично, основная же ее часть через отвод 17 будет сливаться в канализацию.

Примечание. Воду из отвода 17 можно использовать для хозяйственных нужд.

Уравнитель, сообщенный с испарителем, предназначен для постоянного поддержания в нем необходимого уровня воды.

Аппарат снабжен автоматическим устройством—датчиком 12, который предохраняет электронагреватели от перегорания, отключая от электросети при понижении уровня воды в испарителе ниже допустимого.

В процессе эксплуатации возможно отпотевание наружной стенки аппарата и стекание капель в основание 18. Для отвода влаги с основания предусмотрен ниппель 30.

Детали аппарата, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали.

Примечание. Аппарат выпускается подготовленным для включения в электросеть напряжением ~ 220 В.

По защите от поражения электрическим током аппарат изготовлен   по классу 1 в соответствии с ГОСТ   12.2.025—76.

5. Указания мер безопасности

- Перед эксплуатацией аппарата необходимо проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления.

- Категорически запрещается включать аппарат в электросеть, не заземлив его.

- При аварийном режиме (см. п. 8.11) соблюдать меры предосторожности от ожогов.

- При любой неисправности   (замена  плавкой   вставки, сигнальной лампы   и   др.)  электрощит 26 аппарата   должен быть отключен.

5

Приложение 4

Ленинградское ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции

производственное объединение «Красногвардеец»

197022, Ленинград, Инструментальная ул., 3. Тел. 234-72-55

Спецссудный счет № 18092273012

в Петроградском отд. Госбанка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники Аквадистиллятор ДЭ-25

наименование и тип изделия

ТУ 64—1—2718—78

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя  учреждения-

владельца

23

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

К СХЕМАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ на 220 и 380 В

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1, R2 | Резистор МЛТ-0,5-200 кОм ±10 % | 2 |  |
| S\ | Тумблер ТЗ 3 А. 220 В | 1 |  |
| S2 | Микропереключатель МИЗА,2 А, 220 В | 1 |  |
| Н1, Н2 | Лампа ТН-0,3-3 с цоколем В8 s/14 | 2 |  |
| F1,F2,F3 | Предохранитель НПН2-60 на 63 А | 3 |  |
| К | Пускатель электромагнитный ПМА-4100 | 1 |  |
| XI | Розетка РД1 |  | 1 |  |
| Х2 | Вилка ВШ-ц-2-17-6/250 |  | 1 |  |
| E1 ...E9 | Электронагреватель |  | 9 |  |
| E10 | Датчик |  | 1 |  |

Тип. «Красногвардеец». Зак. 293. Тир. 20 000. Объем  1,75 п. л.

4/III-86 г. Бесплатно

6. Порядок установки

- Распакуйте аппарат и проверьте его состояние после транспорти-рования.

- Очистите аппарат  от антикоррозийной смазки и протрите его насухо.

- Укрепите электрощит 26 на стене.

- Установите аппарат на ровной горизонтальной поверхности.

- Соедините штуцер 15 конденсатора 10 с водопроводной системой.

6.6 Соедините штуцер 4 испарителя, установив на него любую стандартную запорную арматуру (вентиль, кран и т. д.) с канализацией через гидрозатвор (сифон), препятствующий попаданию канализационных газов в испаритель.

- Соедините через гидрозатвор (сифон) отвод 17 с канализацией или с технологическим трубопроводом, обеспечивающим использование воды для хозяйственных нужд.

- Заземлите аппарат (зажим 19 защитного заземления) и электрощит (зажим 24 защитного заземления) согласно «Правилам устройства элек-троустановок».

- Подведите напряжение 220 В от электросети переменного тока через рубильник или выключатель к предохранителям F1, F2, F3 электрощита 26.

Провода подсоедините в любом порядке (прилож. 1).

Примечание. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 10 мм2 для медного и 16 мм2 для алюминиевого провода.

6.10. Подсоедините подводящий провод 23 от электрощита к шпилькам электронагревателей 1, 2, 13, подсоединяя наконечники в любом порядке (см, рисунок и прилож. 1), для этого необходимо:

снять защитную пластину 16;

протянуть провод через втулку в основании;

закрепить провод в хомуте с прокладкой из электроизоляционного картона или полиэтилена с внутренней стороны основания.

Примечание. При подключении аппарата к электросети напряжением 380 В необходимо:

перемонтировать перемычки электронагревателей  (прилож. 2);

удалить на электрощите монтажный провод, соединяющий контакт 4 тумблера S1  с предохранителем F2;

подвести напряжение 380 В от электросети переменного тока через рубильник или выключатель к предохранителям F1, F2, F3 электрощита, а к контакту 4 тумблера S1 подпаять нулевой провод. При наличии системы защитного зануления (нулевой провод соединен с землей) следует контакт 4 тумблера S1 соединить с зажимом 24 защитного заземления электрощита. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 4мм2 для медного и 6 мм2 для алюминиевого провода;

8

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА АППАРАТА

| Наименование | Кол. | Основные характеристики или обозначение документа | Номер пункта по паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
| Омметр | 1 | Класс точности 4 | 10.5.1, 10.6.1 |
| Электропаяльник | 1 | ГОСТ 7219—83 | 10.5.1 |
| Отвертка | 1 | Длина шлица 5 мм, | 10.7.1 |
|  |  | ширина шлица 0,6 мм |  |
| Ключ торцовый 24 | 1 | дA6.890.426 | 10.6.1 |
| Ключ гаечный развод- | 1 | ГОСТ 7275—75 | 10.6.1 |
| ной |  |  |  |
| Молоток слесарный | 1 | ГОСТ 2310—77 | 10.6.1 |
| стальной |  |  |  |
| Щетка металлическая | 1 | Длина металлическо- | 10.5.1, 10.6.1 |
|  |  | го ворса 20—40 мм |  |
| Ключ гаечный | 2 | S = 7 и S = 10 | 10.6.1 |

Примечание.   Ремонт   аппарата   допускается   производить  с  применением других приборов и инструментов.

21

20

подсоедините подводящий провод 23 (см. рисунок) от электрощита к шпилькам электронагревателей 2, 8, 14, подсоединяя наконечники в любом порядке (см. прилож. 2).

6.11. Снимите колпак сдатчика и проверьте цепь микропереключателя. При обнаружении устраните перекос штока поплавка и заклинивание рычага микропереключателя с кнопкой.

Подключите датчик уровня 12, соединив вилку Х2 провода датчика с розеткой XI электрощита 26 (см. прилож. 1).

7. Порядок работы

- Наденьте на ниппель 1 продезинфицированную резиновую трубку и соедините с сосудом для сбора  дистиллированной воды.

- Подайте воду в конденсатор, отрегулировав струю так, чтобы вода не переливалась через край уравнителя (до 350дм3/ч).

- Подайте напряжение на аппарат, включив рубильник или выключатель.

- Поставьте ручку 27  тумблера на электрощите 26  в положение ВКЛ., при этом загорится сигнальная лампа 29 СЕТЬ, указывающая, что электрощит включен в электросеть.

По достижении установленного уровня воды в испарителе датчик 12 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 28 НАГРЕВ.

7.5.	По окончании работы  отключите аппарат от электросети, для чего:

поставьте ручку 27 тумблера в положение ВЫК.Л.; выключите рубильник или выключатель.

7.6.	Прекратите подачу воды в конденсатор и обязательно слейте воду из испарителя, открыв запорную арматуру на штуцере 4, с целью удаления отработанной воды с повышенным содержанием солей   жесткости и скопившихся механических загрязнений и шлака. После полного слива отработанной воды из испарителя сразу же закройте   запорную арматуру.

8. Техническое обслуживание

и особенности эксплуатации

- Для обеспечения надежной работы аквадистиллятора своевременно проводите техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

- При всех видах технического обслуживания соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 5 и дополнительные требования, приведенные в настоящем разделе.

8.3.	В состав технического обслуживания входят:

1) техническое обслуживание при использовании;

9

2) периодическое техническое обслуживание.

- Техническое обслуживание при использовании проводится ежедневно при подготовке аквадистиллятора к работе по разделу 7, а периодическое техническое обслуживание не реже 1 раза в квартал.

- Техническое обслуживание при использовании проводится специалистами, занимающимися его эксплуатацией без применения специальных инструментов.

- Перед включением аппарат должен находиться не менее суток в теплом сухом помещении для его естественной просушки. Воспрещается включать аппарат в электросеть сразу же после распаковки.

- При первоначальном пуске аппарата или при пуске его после длительной  консервации использование дистиллированной воды по прямому назначению разрешается только после проверки качества воды, при этом период стабилизации получения качественной воды может доходить до 48 ч работы аппарата.

- Сосуд для сбора дистиллята необходимо устанавливать ниже ниппеля 1 и следует следить, чтобы не было перегибов резиновых трубок подачи дистиллята в сборник.

- В процессе кипения в испарителе возрастает концентрация солей водопроводной воды, что отрицательно сказывается на качестве получаемой дистиллированной воды. Поэтому ежедневно после работы аппарата, а желательно и в середине рабочего дня, необходимо сливать воду из испарителя и заполнять его вновь.

8.10. Периодически, в зависимости от жесткости воды, необходимо очищать от накипи путем механической очистки внутреннюю поверхность испарителя, электронагреватели, поплавок датчика, а также верхнюю часть аппарата через люк, сняв крышку 7.

Примечание. Использование растворов кислот и щелочей для очистки от накипи недопустимо из-за нарушения физико-химических свойств антикоррозионных материалов, приводящих к снижению срока службы аппарата.

8.11. Если поступление воды из водопровода по какой-либо причине прекратится или специально будет перекрыто с целью пропаривания внутренних стенок конденсатора для дезинфекции после  перерыва в эксплуатации, наступит «аварийный режим» работы, при котором из-за бурного кипения усилится процесс парообразования и выброс пара из аппарата. После того как часть воды испарится и уровень ее в испарителе понизится ниже допустимого, датчик автоматически отключит электронагреватели от электросети и «аварийный режим» работы аппарата прекратится.

10

19

Дальнейшая работа аппарата будет восстановлена, как только вода из водопровода начнет поступать в испаритель и заполнит его до установленного уровня.

8.12. Использование воды с повышенным солесодержанием (превышающим требования ГОСТ 2874—82) может вызвать ее интенсивное вспенивание при кипении и заполнение иеной парового пространства испарителя, в результате чего начнется заброс капель воды в дистиллят, что приведет к ухудшению его качества.

В этом случае для нормальной эксплуатации аппарата рекомендуется:

периодически (несколько раз в день) сливать и заполнять вновь испаритель водопроводной водой при отключенном от электросети аппарате;

уменьшить мощность аппарата, отключив один из нагревателей;

предварительно обработать используемую водопроводную воду с целью ее умягчения (бытовое устройство для умягчения воды СО2, противонакипное магнитное устройство ПМУ и др.).

9. Характерные неисправности и методы их устранения

- При любой неисправности аппарат должен быть отключен от сети.

- Характерные неисправности приведены в табл. 3.

Таблица   3

| Наименование не- исправности, внеш- нее проявление и дополнительные признаки . | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не горит сиг- нальная лампа СЕТЬ | Перегорела лампа | Замените лампу |
|  | Перегорела плавкая вставка предохранителя | Замените плавкую вставку |
| 2. Не горит сиг- нальная лампа НА-ГРЕВ | Перегорела лампа | Замените лампу |
|  | Не сработал датчик | В соответствии с п. 10.5 |
| 3. Производитель- ность аппарата мень- ше чем 22,5 дм3/ч | Перегорел электрона- греватель | В соответствии с н. 10.6 |
|  | Электронагреватели покрылись накипью | То же |
| 4. Сильный гул пускателя при работе | Неисправность пуска- теля | В соответствии с п. 10.7 |

11

10. Текущий ремонт

10.1. Общие положения

10.1.1. Текущий ремонт проводится в случае отказа аппарата с целью восстановления его работоспособности.

10.1.2. Текущий ремонт должен производиться специалистами ремонтных предприятий системы «Медтехника» в соответствии с «Положением о техническом обслуживании, монтаже и ремонте медицинской техники», утвержденным приказом Министерства здравоохранения СССР № 1092 от 29.12.1972 г.

- При ремонте соблюдайте   меры   безопасности, указанные в разделе 5 настоящего паспорта и в данном разделе. Число работающих, занятых   ремонтом, должно  быть не менее двух.

- Перечень оборудования  и  приборов,   необходимых для ремонта, приведен в прилож. 3.

10.2. Содержание текущего ремонта

10.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и устранение неисправностей;

- проверка  работоспособности после ремонта.

- Обнаружение неисправностей   производится   в  соответствии с разделом 9 настоящего паспорта.

- При отыскании неисправностей следует пользоваться рисунком, принципиальной электрической схемой (прилож. 1, 2)  и перечнем элементов к схемам.

10.5. Обеспечение работоспособности

автоматического устройства (датчика 12)

10.5.1. Отыскание и устранение неисправности:

- отверните колпак   датчика   и   проверьте срабатывание микропереключателя и его цепь электропитания   путем «прозвонки»;

- извлеките   поплавок   и   блок   микропереключателя    из корпуса датчика и выверните поплавок из кнопки;

- осмотрите шток поплавка и в случае изгиба  выправьте его;

- очистите поплавок от накипи и путем потряхивания определите наличие внутри него воды; распаяйте поплавок, вылейте воду и запаяйте   вновь;   проверьте   его герметичность погружением в воду;

- соберите узел в обратной последовательности.

12

ПРИЛОЖЕНИЯ

ственном объединении «Красногвардеец» консервации согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации

Срок консервации — 3 года.

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял

16. Свидетельство об упаковке

Аквадистиллятор ДЭ-25 дА0.000.784 заводской номер

упакован Ленинградским производственным объединением «Красногвардеец» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки __________________

М. П.

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

10.5.2. Проверка работоспособности датчика производится согласно разделам 6 и 7.

10.6. Проверка работоспособности электронагревателей

10.6.1.	Отыскание и устранение неисправности:

- перекройте линию подачи воды в конденсатор и слейте воду из испарителя;

- отсоедините аппарат от водопровода и канализации;

- снимите защитную пластину 16, отсоедините подводящий провод 23 и провод зажима 19 защитного заземления;

- отсоедините от электрощита 26 провод 14 датчика 12;

- отверните накидную гайку 6 и снимите  сливную трубку 5;

- отверните уравнитель 25 вместе с датчиком 12;

- отверните две гайки М6 и снимите основание 18;

- снимите со шпилек конденсатора 10 испаритель 11;

- отверните гайки 2, снимите перемычки 22 и определите перегоревший электронагреватель;

- выньте сепараторы 9, предварительно сняв крышку испарителя 11, для чего, придерживая одной рукой крышку, произведите обстукивание легкими ударами по цилиндру испарителя на уровне зига;

- отверните гайку 3, выньте электронагреватель и замените новым.

Примечание.  При замене электронагревателей следите, чтобы они не соприкасались друг с другом.

- проведите механическую чистку от накипи остальных электронагревателей;

- при скоплении грязи в испарителе очистите его и тщательно промойте с учетом п. 8.10. настоящего паспорта;

- произведите сборку аппарата в обратной последовательности.

10.6.2.	Проверка работоспособности электронагревателей производится согласно п 2.1. (производительность) и п. 1.1 (качество дистиллированной воды) с учетом и. 8.7. настоящего паспорта.

10.7. Обеспечение работоспособности электрощита

10.7.1. Отыскание и устранение неисправности:

- откройте крышку электрощита, отвернув пинт, и проверьте состояние контактов (пригорание, загрязнение) и рабочих поверхностей полюсов магнитной системы;

- отыскание и устранение неисправности пускателя производите согласно инструкции по эксплуатации пускателя.

13

10.7.2. Проверку работоспособности электрощита производите путем последовательной «прозвонки» отдельных цепей по принципиальной электросхеме.

11. Правила хранения

Аквадистиллятор следует хранить в отапливаемых складских или других приспособленных для хранения помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию или порчу аппарата.

12. Консервация, упаковка и транспортирование

- Консервация аппарата производится в случае длительного храпения или транспортирования.

- Перед консервацией аппарат следует очистить от загрязнения и пыли, открытые (неокрашенные) металлические поверхности аппарата необходимо обезжирить, протерев их тампоном, смоченным одним из органических растворителей (бензином, уайт-спиритом, спиртом), а затем чистой мягкой тканью.

- Консервацию аппарата следует производить одним из рекомендуемых ниже способов.

I	способ.  Обернуть аппарат двумя слоями парафинированной бумаги по ГОСТ 9599—79 и поместить   в полиэтиленовый мешок.   Открытую горловину мешка следует заварить или заклеить полиэтиленовой лентой с липким слоем. Указанный способ консервации позволяет хранить аппарат в   течение года.

II способ. Смазать металлические неокрашенные части аппарата   антикоррозийной   смазкой ПВК   ГОСТ  19537—83. Затем весь аппарат завернуть в парафинированную   и   оберточную   бумагу.   Указанный    способ   консервации   позволяет хранить аппарат в течение 3 лет.

12.4.	Транспортировать   аппарат   желательно   в   упаковке объединения. При отсутствии такой упаковки необходимо:

уложить законсервированный одним из приведенных способов аппарат в картонную коробку и в дощатый ящик. Дощатый ящик внутри следует выложить водонепроницаемым материалом  (толь, рубероид, пергамин);

заполнить свободное пространство между аппаратом и

стенками картонной коробки древесной или бумажной стружкой или другими мягкими материалами, чтобы исключить перемещение аппарата внутри ящика;

14

нанести на ящике манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое» по ГОСТ 14192—77.

Аппарат транспортируется в закрытом транспорте в диапазоне температур от минус 50 до 50 °С.

13. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода  изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев — для действующих предприятий, 9 месяцев — для строящихся предприятий и 12 месяцев — для предприятий с сезонным характером работ, а также по запасным частям, со дня поступления продукции на предприятие.

- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с момента изготовления.

13.4.	Гарантийный ремонт   аппарата   осуществляется   ре монтными предприятиями   системы «Медтехника»,   обслужи вающими   учреждения  здравоохранения   в данной   области, крае, республике  (включая лечебные учреждения других ведомств), за счет объединения. Гарантийный ремонт аппарата производится  по  предъявлении   оформленного   гарантийного талона, приведенного в прилож. 4.

Если аппарат в период гарантийного срока вышел из строя в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство о приемке

Аквадистиллятор ДЭ-25 дA0.000.784 заводской номер	соответствует техническим условиям ТУ 64—1—2718—78 и признан годным для эксплуатации.

М. П.	Дата выпуска

Подписи лиц, ответственных на приемку

15. Свидетельство о консервации

Аквадистиллятор ДЭ-25, дA0.000.784 заводской номер	подвергнут на Ленинградском производ-

15

# Text boxes

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТА

Аквадистиллятор ДЭ-25:

1 – ниппель; 2 – гайка; 3 – гайка; 4 – штуцер; 5 – сливная труба; 6 – накидная гайка; 7 – крышка люка; 8 – крышка; 9 – сепаратор; 10 – конденсатор; 11 – испаритель; 12 – датчик; 13 – электронагреватель; 14 – провод датчика; 15 – штуцер; 16 – защитная пластина; 17 – отвод; 18 – основание; 19 – зажим за-щитного заземления; 20 – провод; 21 – гайка; 22 – перемычки; 23 – подводящий провод; 24 – зажим за-щитного заземления; 25 – уравнитель; 26 – электрощит; 27 – ручка тумблера; 28 – сигнальная лампа НАГРЕВ; 29 – сигнальная лампа СЕТЬ; 30 - ниппель

Приложение 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ на 380 В

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК на 380 В

Таблица 2

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК на 220 В

Приложение 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ на 220 В