АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОРТАТИВНЫЙ РУЧНОЙ АДР-2

ПАСПОРТ

- 2 -

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный ручной АДР-2.

Дата выпуска

Завод-изготовитель: з-д «Респиратор», г. Орехово-Зуево.

Заводской номер

- 3 -

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Сопротивление клапанной ко-робки выдоху при постоянном потоке 25 л/мин составляет, мм вод. ст. не более | 10 |
| 2. Герметичность клапанной ко-робки | герметична |
| Допускаемая утечка, л/мин, не более | 1 |
| 3. Минутная вентиляция аппара-та л/мин, не более | 25 |
| 4. Исполнение | - во всех климатических рай-онах на суше |
| 5. Аппарат работоспособен: |  |
| - в интервале температур, ºС | от +5 до +40 |
| - в условиях относительной влажности при температуре +30 ºС, %, до | 95 |
| - при циклическом изменении температур, ºС | от минус 50 до +50 |

- 4 -

| Примеча-ние | 9 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер акта | 8 |  |
| Масса в изделии | 7 | 0,015 г |
| Масса в 1 шт. | 6 | 0,015 г (в припое ПСР-25) |
| Сборочные единицы | кол-во в изде-лии | 5 | 1 |
|  | кол-во | 4 | 1 |
|  | обозначение | 3 | 9В6.834.252 |
| Обозначение | 2 | 9Г8.663.022 016 |
| Наименование | 1 | Серебро Кольцо |

- 5 -

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Коли-чест-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат искусственной вен-тиляции легких портатив-ный ручной | 9В2.933.210 | 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 1) ящик укладочный | 9В4.161.247 | 1 |  |
| 2) мешок дыхательный | 9В5.894.111 | 1 |  |
| 3) воздуховод | 9В5.894.852 | 1 |  |
| 4) воздуховод | 9В5.894.853 | 1 |  |
| 5) шланг | 9В6.450.465 | 1 |  |
| 6) шланг | 9В6.450.466 | 1 |  |
| 7) маска большого размера | 9Г6.838.301-01 | 1 |  |
| 8) маска малого размера | 9Г6.838.302-01 | 1 |  |
| 9) роторасширитель | 9Г7.145.007 | 1 |  |
| 10) лямка | 9Г8.844.204 | 1 |  |
| 2. Комплект ЗИП | 9В4.060.204 | 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 1) мембрана | 9В7.010.669 | 2 |  |
| 2) мембрана | 9В2.507.202 | 2 |  |
| 3) клапан | 9В7.140.127 | 2 |  |
| 4) прокладка | 9В8.683.583 | 2 |  |
| 5) мешочек | 9В8.863.213 | 1 |  |
| 6) прокладка | 9Г8.683.048 | 2 |  |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| Техническое описание и инст-рукция по эксплуатации | 9В2.933.210ТО | 1 |  |

- 10 -

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж и эксплуатацию аппарата   АДР-2   производить строго в соответствия с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации аппарата искусственной вентиляции легких портативного ручного.

- Учет обработки аппарата раствором хлорамина.

| ХЛОРАМИН |
| --- |
| Дата | Время обработки час, мин. | Дата | Время обработки час, мин |

5146

- 9 -

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 6 -

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный

ручной   АДР-2     заводской   номер

соответствует техническим условиям ТУ 64-1-3388-79 и при-знан годным для эксплуатация.

Дата выпуска

Представитель ОТК

М.П.

- 7 -

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный ручной  АДР-2   консервации смазками не подлежит.

- 8 -

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель    гарантирует соответствие   аппарата требованиям   ТУ   при   соблюдении условий   эксплуатации (применения), транспортирования  и хранения,    установленных техническими условиями.

- Гарантийный срок хранения — 1   год   (в   условиях тропического климата 1 год) с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 4 года    (в условиях тропического климата 1 год) со дня ввода и эксплуатацию.

Гарантийная наработка — 500 ч в пределах   гарантийного срока эксплуатации.

6.3.	Гарантийные сроки на -комплектующие изделия устанавливаются в соответствии с действующей технической документацией на эти изделия.

# Text boxes

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ