Ингалятор аэрозольный АИ-1

ПАСПОРТ

9Г2.933.001  ПС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во избежание выхода из строя электродвигателя, приводящего в движение компрессор, до пуска его в работу ознакомьтесь с правилами пользованная пускателем, изложенными в настоящем паспорте.

- Компрессор работает от электросети напряжением 220 вольт.

- Запрещается производить включение и выключение компрессора посредством штепсельной вилки при включенном пускателе.

1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

- Ингалятор аэрозольный АИ-1 предназначен для проведения индивидуальной ингаляционной терапии. При помощи этого аппарата могут быть получены высокодисперсные лекарственные аэрозоли антибиотиков, масел, щелочей и др. веществ.

- Ингалятор позволяет производить лечение больных с различными заболеваниями верхних отделов дыхательных путей и легких.

1.3.	Образуемая аппаратом мелкая дисперсия частиц (аэрозоль) обеспечивает их проникновение в наиболее глубокие отделы легких, что способствует высокой всасываемости некоторых ингалируемых веществ из легких в лимфу и кровь.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Обозначение | Коли-чество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Ингалятор аэрозольный АИ-1 в том числе: а) компрессор с электродвигателем; б) распылитель для щелочных раст-воров; в) распылитель для маслянистых ра-створов; г) распылитель для антибиотиков; д) труба резиновая для переливания крови вн. Ф. 5 толщ. 1,5 мм. Длиной 0,8 м. е) переходная штепсельная вилка; ж) «у»-образный тройник; з) термометр 2. Инструмент и запчасти: а) отвертка б) ключ в) наконечник фарфоровый для рта г) наконечник фарфоровый для носа д) наконечник изогнутый е) стаканчик ж) колба с кольцом з) маска и) форсунка | 9Г2.933.001 Сп 9Г5.883.212 9Г5.894.302 9Г5.894.304 9Г5.894.308 ГОСТ 3399-76 9Г6.605.001 9Г8.659.645 ТУ25-11-895-73 9Г6.890.022 9Г8.892.031 АМР7.376.001/158-Ф ТУ25-11-808-77 АМР7.376.000/157-Ф ТУ25-11-808-77 ГФ.7.354.078 ТУ25-11-1036-75 ГФ.7.350.249 ТУ25-11-1036-75 9Г5.360.001 9Г6.838.305 или 9Г7.145.029 9Г5.894.307 | 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 |

1

|  |  | Коли- |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | чество |
|  |  | шт. |
| к) манжета | 9Г8.687.007 | 2 |
| л) манжета | 9Г8.687.008 | 2 |
| м) прокладка | 9Г8.686.308 | 2 |
| н) мембрана | 9Г7 010.423 | 2 |
| о) клапан | 9Г7.140.022 | 2 |
| п) форсуна | 9Г7.064.003 | 1 |
| 3 Документация: |  |  |
| а) паспорт | 9Г2. 033 001 Пс | 1 |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Ингалятор (рис. 1) состоит из мембранного компрессора 1 и комплекта распылителей 2. Из компрессора воздух, свободный от механических примесей, поступает в один из распылителей. Проходя через сопло распылителя, струя сжатого воздуха засасывает лекарственный раствор и распыляет его. Крупные частицы оседают на стенках распылителя и стекают обратно в сосуд, а воздух, обогащенный мельчайшими частицами лекарственного вещества, поступает через наконечник или маску в дыхательные пути больного.

Рис. 1. Общий вид компрессора с распылителями.

2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

1608

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ингалятор аэрозольный АИ-1 заводской номер 	 соответствует техническим условиям ТУ 64-1-3453 80 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

«……..»…………………………..20….г.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Завод-изготовитель гарантирует соответствие ингалятора АИ-1 требованиям ТУ   при соблюдении потребителем условий эксплуатации   (применения), транспортирования    и хранения, установленных  техническими   условиями.

- Срок гарантии устанавливается 1 год со дня ввода ингалятора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения ингалятора — 6 месяцев.

9.3.	На покупные узлы и детали (резиновые, электротехнические изделия и др.), применяемые в ингаляторе,    срок гарантии и службы распространяется согласно  ГОСТ или технических условий на эти изделия.

Примечание: Претензии по качеству ингалятора без предъявления паспорта на ингалятор завод не принимает.

Следует иметь в виду, что могут быть некоторые непринципиальные расхождения (не затрагивающие принципа работы изделия и неменяющие функционального значения отдельных узлов и деталей) между описанием и фактическим исполнением отдельных узлов и деталей.

Это объясняется тем, что после издания настоящего паспорта изделие в процессе его серийного выпуска может подвергаться из-менениям, вызванным условиями эксплуатации и производства, а также улучшением качества изделия.

14

3.2. Компрессор.

3.2.1. Компрессор мембранного типа приводится в движение асинхронным однофазным электродвигателем мощностью 50 ватт с питанием от сети переменного тока. Компрессор выпускается заводом на номинальное напряжение 220 вольт.

3.2 2. Компрессор с электродвигателем смонтирован на общем основании и закрыт кожухом. При закрытом выходном штуцере компрессор развивает давление не менее 1,8 кгс/см2, а производительность компрессора в открытую линию составляет не менее 28 л/мин- Масса компрессора 10,5 кг.

3.2.3. Пуск электродвигателя осуществляется с помощью пускателя, расположенного сверху на кожухе компрессора (рис 1) 3.2.4. Для включения компрессора в работу необходимо нажать пальцем на пусковую кнопку «пуск» до получения щелчка и отпустить ее. Время нажатия пусковой кнопки не должно превышать 3-х секунд. Для выключения компрессора необходимо нажать на кнопку стоп «С».

3.2.5. При одновременном пользовании компрессором и нагревателем используют переходную штепсельную вилку, входящую в комплект ингалятора. Эту вилку вставляют в розетку электросети, и через нее подключают штепсельные вилки компрессора и нагревателя.

3.3. Распылители.

3.3.1. Распылитель для антибиотиков (рис. 2) предназначен для получения аэрозолей пенициллина, стрептомицина и др. растворов и дает возможность распылять не менее 1,8 см3 лекарственного раствора в течение 10 минут при величине частиц до 10 микрон.

Распылитель состоит из корпуса 1, стеклянного стаканчика 2 с предохранительным колпачком 3, форсунки 4 и мундштука 5. Форсунка соединяется с лекарственным раствором трубкой 6.

3 3.2. Распылитель для маслянистых растворов (рис. 3) предназначен для распыления масел: ментолового, персикового, подсолнечного и др. Распылитель дает возможность распылять не менее 1 см3 раствора в течение 10 минут при величине частиц до  10 микрон.

Распылитель для маслянистых растворов состоит из стеклянной колбочки 1 с кольцом 2, снабженным резьбой, при помощи которой колбочка соединяется с корпусом распылительной трубки 3 и форсункой 4.

3

Рис. 2. Распылитель для антибиотиков.

4

1. Снять кожух компрессора, отвернув 10 крепежных винтов.

2. Снять крышку клапанов 1, отвернув  винты 2  (см. рис. 5).

3. Отвернуть 6 винтов 3, снять головку компрессора 4.

4.Отвернуть отверткой контрящий винт 5. (Винт имеет левую резьбу).

5. Специальным ключом отвернуть диск 6.

6. Снять мембрану 7 и поставить новую.

- Завернуть диск и законтрить винтом.

- Надеть головку компрессора и завернуть винты, равномерно затягивая  их.

- Поставить крышку клапанов вместе с прокладкой и завернуть винтами.

10. Накрыть компрессор кожухом и завернуть 10 винтов.

13

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если в   процессе эксплуатации компрессора возникает необхо-димость заменить  резиновую  мембрану, что определяется  значи-тельным уменьшением потока воздуха, то для этого следует (см. рис.1):

5. Компрессор без кожуха и основания

12

Воздух, проходя через сопло форсунки, засасывает и распыляет масло, которое в виде тумана поступает через отверстие в корпусе, и далее через резиновую трубку" 5 и маску 6 к больному.

Рис.3. Распылитель для маслянистых растворов.

5

3.3.3. Распылитель для  щелочных растворов  (рис. 4)состоит из корпуса  1, с вмонтированным снизу  электрическим нагре-

Рис. 4. Распылитель для щелочных растворов.

6

- После подогрева воды в бачке аппарата до температуры 45—50°С в стаканчик наливают 20—30    мл.    ингалируемого раствора. Сверху одевается колпак-отражатель, в который вставляется термометр,  а  на выходное отверстие одевается  фарфоровый стерильный мундштук для вдыхания через рот или нос.

- Так как аппарат для тепловлажных    ингаляций неподвижен, то больной должен сидеть ровно и прямо на такой высоте, чтобы мундштук был во рту около носа. Нельзя заставлять больного сильно наклоняться вперед, так как это    затрудняет нормальное дыхание.

- Температура  вдыхаемой  аэрозоли    должна  составлять 38—42°С. Длительность  ингаляции не должна  превышать  10  минут. После принятия тепловлажной ингаляции следует дать больному отдых на 5—15 минут.

- Температуру  распыляемой     аэрозоли   нужно  регулировать путем подогрева или охлаждения воды в    корпусе распылителя. После окончания процедуры мундштук,    стаканчик для лекарства и крышка-отражатель тщательно моются    в    теплой воде с мылом и стерилизуются кипячением.

6.3. Аэрозоли  антибиотиков.

- В стеклянный стаканчик распылителя для антибиотиков вносится 3—5 мл. раствора пенициллина или стрептомицина активностью от 20000 до  100000 ед.  в мл.   (или другие водные смеси пенициллина и стрептомицина с экмалином, эфедрином, адреналином и т. п.).

- К раствору рекомендуется добавить 10—15 капель медицинского глицерина.  Стаканчик одевается на  распылитель, включается  компрессор  и  больной вдыхает  аэрозоль пенициллина  через рот или нос.

- Длительность ингаляции аэрозолей антибиотиков может быть различной от 5 до 30 минут. Если больной при длительной ингаляции  чувствует    утомление,    рекомендуется    через  каждые 10—15 минут ингаляции делать 5-минутные перерывы для отдыха. После окончания процедуры стеклянные мундштуки и стаканчик тщательно моются теплой водой с мылом и стерилизуются кипячением.

5.12. Особо следует обратить внимание на чистоту ингалятория, проветривание и дезинфекцию помещения и стерильность ин-галируемых растворов и аппаратов для распыления. Такое требование связано прежде всего с тем, что во время ингаляции больные выдыхают в окружающую атмосферу и в ингаляционные приборы (а во время кашля и чихания даже распыляемые растворы) большое количество различных микроорганизмов как патогенных форм, так и условно патогенных сапрофитов.

Поэтому тщательное обеззараживание всех элементов ингаляционной аппаратуры и, в частности, аппаратов и респираторных приспособлений (масок, олив, наконечников), предназначенных для тепловлажной ингаляции и получения аэрозолей антибиотиков,   необходимо.

6. ИНСТРУКЦИЯ

по  лечебному  применению  аэрозолей лекарственных

веществ  и антибиотиков

6.1.	Масляные   ингаляции.

6.1.1. Для ингаляции масел или их смесей, а также лекарственных веществ, растворенных в масле или масляных эмульсий, в колбочку аппарата, предназначенную для масляных ингаляций, вносится масло до метки, соответствующей уровню на 2 мм ниже распыляющих отверстий распылителей трубки, опущенной в масло.

6.1.2. Наполненная маслом .колбочка вновь навинчивается на свое место. На штуцер прокипяченной металлической маски одевается резиновая трубка. Когда больной проинструктирован, как принимать ингаляционную процедуру, он закрывает нос и рот маской. Затем производится пуск воздуха и больной вдыхает через рот или нос образуемую аэрозоль масла. Длительность процедуры устанавливается от 5 до 10 минут.

6.1.3. После окончания процедуры воздух выключается, а больному дается ватка или салфетка для вытирания кожи вокруг рта  и  носа.

6.1-4. Маска или олива снимаются и подвергаются вначале мытью горячей водой с мылом, а затем стерилизации кипячением.

6.1.5. Как правило, в течение 10 минут превращается в аэрозоль 1,5—2 мл. масла.

6.2.	Тепловлажная ингаляция представляет    собой  универса-льный вид ингаляционного лечения. При    помощи  аппарата для тепловлажной  ингаляции  можно ингалировать  самые  различные лекарственные вещества и антибиотики.

10

вателем 2 и змеевиком 3, для подогрева ингалируемого воздуха. Снизу корпуса имеется кран 4 для слива   воды.

- В корпусе вмонтирован распылитель    5, один конец которого соединяется с компрессором, а другой при помощи резиновой трубки, опущенной в мерный стеклянный    стаканчик 6, — с лекарственным  раствором.

- Сверху корпус закрыт воронкой 7 для стока конденсата лекарственного вещества обратно в стаканчик.

- Поверх корпуса одевается металлическая крышка — отражатель 8, имеющий выходное отверстие для фарфоровых  мундштуков 9 (для рта и носа)  и отверстие для термометра. Производительность распылителя    не менее 1 см3 раствора    в течение 1 мин.

4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

4.1.	Распылитель для антибиотиков  (рис. 2).

- Снять колпачок и стеклянный стаканчик   с    корпуса, в стаканчик налить 3—5 см3 лекарственного раствора, затем стаканчик и колпачок надеть на корпус

- Соединить резиновой трубкой распылитель со штуцером компрессора, включить компрессор    и, взяв мундштук в рот, дышать спокойно и  равномерно.

- При необходимости подогреть воздух перед подачей на распыление, трубку от компрессора соединить через змеевик, находящийся в корпусе    распылителя для щелочных    растворов, с распылителем  для   антибиотиков.

- Предварительно  необходимо включить  электронагреватель и нагреть воду до нужной температуры.

- Воздух от компрессора, проходя через    змеевик,  будет нагреваться и поступать на распыление теплым.

4-1.6. В случае засорения распылителя, необходимо отверстия форсунки 4 и трубки 6 прочистить стальной проволокой или иголкой диаметром не более 0,9 мм, форсунку и трубку продуть воздухом и прокипятить.

4.2.	Распылитель для маслянистых растворов  (рис. 3).

- Снять стеклянную колбу путем вывертывания и налить в нее лекарственный раствор.

- Поставить  колбочку на  место, соединить    распылитель со штуцером  компрессора и включить компрессор.

4.2.3. Приложить маску к лицу, дышать спокойно и равномерно через нос или рот.

Примечание. Масло должно наливаться в колбочку не выше уровня боковых отверстий в форсунке.

7

4.3. Распылитель для щелочных растворов (рис. 4).

- Снять крышку и воронку, налить в мерный стеклянный стаканчик   лекарственный   раствор.

- В корпус распылителя налить    воды на 1/2 высоты стаканчика, закрыть корпус воронкой и крышкой.

- Соединить    распылитель    со     штуцером    компрессора, включить компрессор.

- Проверить термометром температуру воздуха на входе в наконечник,  и,  взяв наконечник в рот или поднеся к носу, дышать спокойно и  равномерно.

Примечание. Во избежание порчи распылителя запрещается включать электронагреватель  корпуса  без  воды.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТПУСКА ИНГАЛЯЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Ингаляция является серьезной лечебной процедурой, требующей постоянного внимания со стороны медицинского    персонала.

При назначении и отпуске ингаляционной процедуры всегда следует помнить о высокой всасывающей способности слизистых оболочек носа, рта, трахеи и бронхов, а также респираторного эпителия в легких.

Всосавшиеся из дыхательных путей и легких вдыхаемые больным лекарства могут оказать влияние на весь организм.

Это воздействие может быть благотворным, но может быть и вредным, что зависит от характера и дозировки ингалируемого вещества, состояния больного и проведения ингаляционной процедуры. Поэтому следует при назначении и отпуске ингаляционной процедуры учитывать не только местное, но и общее действие ингаляционного лечения, а также ту неизбежную физиологическую нагрузку, которую приходится нести больному во время активного приема  ингаляционной процедуры.

Приводимые ниже общие правила являются основой, которая может быть назначена    в соответствии    с  местными условиями.

- Назначение на ингаляционное    лечение    осуществляется только   врачом.

- В выданном врачом направлении   указывается   фамилия, имя и отчество больного, диагноз болезни, какая именно ингаляционная процедура ему назначена   (если несколько, в какой последовательности), ее длительность и частота.

Если в данном лечебном учреждении каждый вид ингаляции не унифицирован, как, например, «ингаляция № 1, №2 и т. д.» то направление врач сопровождает рецептом на ингалируемую смесь.

8

- Зав. ингаляторием (врач, сестра)  регистрирует в специальном журнале больного и подробно разъясняет ему, как принимать ингаляционную   процедуру.

- Больной должен принимать ингаляцию    всегда натощак, так как после еды происходит вздутие живота, диафрагма высоко поднята и свободное дыхание затруднено.

Перед процедурой больной должен прочистить нос и прополоскать рот и зев, расстегнуть воротник рубашки, ремень брюк и лифчик, чтобы создать условия для свободного движения грудной клетки и живота во время дыхания.

- Перед отпуском процедуры сестра заполняет распылитель распылительного прибора ингалируемым раствором   (который должен храниться только в шкафу под замком:  на всех бутылках должны быть четкие свежие   надписи о содержимом    и дата их изготовления аптекой), проверяет их на распыление и усаживает больного, включая вслед за этим процедурные часы.

- Больной перед началом ингаляции    покрывается  чистой салфеткой или простыней. Чтение и разговоры    больных должны быть во время процедуры категорически запрещены.

- Врач   (сестра)   должны    разъяснять  больному,    как ему делать вдох и выдох. Это указание должно вытекать из диагноза и знания свойств ингалируемых растворов.    Так,  например,  при заболевании    носа, носоглотки    « придаточных пазух носа рекомендуется вдох и выдох совершать через    нос, для чего пользоваться специальной маской или    оливами для нога   При заболеваниях полости  рта, зева    и  нижележащих    дыхательных путей следует дышать через широко    раскрытый,   рот, слегка  высунув язык и откинуть голову назад.    Дыхание в этом случае должно быть глубоким, ровным, желательно, чтобы больной пользовался«У»-образным тройником для синхронной ингаляции только на фазе  вдоха.

- Для правильного лечения    больного    следует усадить в удобный стул со слегка откинутой спинкой с    подлокотниками и держателем  головы.  Стул должен опускаться    или  подниматься. Рядом с больным должна стоять плевательница.

- Во время  ингаляционной  процедуры  врач   (сестра)  должен следить за состоянием больного, его дыханием и пульсом. В случае замеченных нарушений процедура должна быть немедленно прекращена и больному оказана помощь.

- После процедуры больной должен отдохнуть 5—15 минут, а  затем  уходить.

5.11.	Больному не разрешается курить до и после процедуры, а также резкие переходы из теплого помещения на холод.

9