СПЕЦИФИКАЦИЯ

к рис. 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 РТ КнС КнП В1 Л1…Л4 Пр1…Пр3 Пр4 Пр6, Пр7 Р1 ЭН1…ЭН3 П1, П2 Тр Д1 РВ С2 | Конденсатор К50-20-50В-10 мкф Реле температурное ТР-200 Кнопка КЕ-011 исп. 5, красный Кнопка КЕ-011 исп. 4, черный Выключатель ПКП 25-2-12 Лампа МН26-0,12-1 Фонарь ФРМ1-з Предохранитель ПР-2У4 на 15 А, 220В перед. присоед. пл. вст. 15 А Вставка плавкая ВПБ6-10 Держатель предохранителя ДП-1М Реле 24В РП-21-003-УХЛ 4А Электронагреватель трубчатый ТЭН. 78.15.000 Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В, 50Гц Трансформатор ТБС2-0,1 исп.1 380/5-22-220/36 Выпрямитель КЦ 402 Д Реле времени ВС-33 Конденсатор МБГЧ-1-2А-500В -0,25мкф + 10% | 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 | компл. 2 А изд. ТЗМОИ |

14

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кипятильник дезинфекционный Э-67 (в дальнейшем кипятильник) предназначен для дезинфекции медицинского инструмента методом кипячения в воде.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основными техническими характеристиками являются:

1) Размеры дезинфекционной камеры, мм:

длина       - 670

ширина    - 280

высота      - 180

2) Размеры лотка, мм:

длина        - 585

ширина     - 247

высота       - 80

3) Напряжение, В   - 380/220

4) Род тока – трехфазный, переменный

5) Частота, Гц – 50

6) Потребляемая мощность, кВА:

при нагреве  - 6,5

при дезинфекции   - 3

7) Габаритные размеры, мм  — 790х440х890

8) Масса не более, кг – 65

2.2. Наработка на отказ не менее 250 часов условно непрерывной работы.

2.3. Средний срок службы до списания не менее 5 лет.

За критерий предельного состояния кипятильника принимается:

1) нарушение герметичности соединений сборочных единиц и деталей кипятильника, соприкасающихся с водой, при этом, появление отказа связано с выходом из строя камеры кипятильника;

2) несоответствие кипятильника в части электробезопасности требованиям ГОСТ 12.2. 025-76;

3) экономическая нецелесообразность восстановления кипятильника, т.е. изделие подлежит списанию, когда затраты на ремонт резко растут и достигают в год более 60% первоначальной стоимости кипятильника;

4) наступление морального износа кипятильника.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о содержании драгоценных материалов см. в табл. 3.

3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки кипятильников должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

| Обозначение документа | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Ц 1953.00.000 (без поз. 2-9, указанных в табл.) 2.Ц 1953.00.034 3.ТУ 16-522-091-72 4.ОЮО 481.021ТУ 5.ГОСТ 2204-80 6.тэн 78.15.000 7.И47.0. 8.Ц 1953.03.000 9.Ц 1953.00.000 ПС | Кипятильник дезинфекционный Запасные части Бобышка Вставка плавкая на 15А к предохранителю типа ПР-2 на 15А, 220В. Вставка плавкая ВПБ 6-10. Лампа МН 26-0,12-1 Электронагреватель трубчатый Инструмент и принадлежности Ключ торцовый Лоток Эксплуатационная документация Паспорт кипятильника | 1 4 3 2 4 3 1 2 1 |

Примечание. Возможна замена  покупных комплектующих другими типами с аналогичными характеристиками.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Несущим элементом кипятильника является прямоугольный каркас 3 на ножках, который закрыт с четырех сторон панелями для защиты от ожогов, уменьшения тепловых потерь.

4.2. В каркасе крепится камера 1 прямоугольной формы, выполненная из нержавеющей стали, по направляющим которой перемещается рама 6.

4.3. Лоток 4 с инструментом устанавливается на раму.

4.4. Крышка 2 кипятильника закрывается и открывается за счет системы рычагов от педали 13. Одновременно опускается на дно камеры или поднимается рама с лотком.

4

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Рис. 2

13