7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Негатоскоп медицинский рентгеновский Н-48 заводской номер  ______________________ соответствует требованиям технических условий ТУ 9452-005-05768183-90     и     признан     годным     для эксплуатации.

Дата выпуска Мастер ОТК

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие негатоскопа Н-48 требованиям ТУ 9452-005-05768183-90 в течение 12 месяцев со   дня   отгрузки   при   соблюдении   потребителем   правил

эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата продажи М.П.

НЕГАТОСКОП

медицинский рентгеновский

Н-48

Паспорт

1. ВВЕДЕНИЕ

- Настоящий паспорт распространяется на негатоскоп Н-48 и
предназначен для медицинского и технического персонала,
который будет его использовать.

- Паспорт совмещен с техническим описанием и инструкцией
по эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- Негатоскоп предназначен для просмотра в проходящем свете
рентгеновских снимков.

- Негатоскоп применяется в рентгеновских отделениях.

2.3.	Негатоскоп эксплуатируется в помещениях при температуре от 10° до 35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребляемая мощность, ВА	..	.не более 60

- Напряжение электропитания, В	……	220+22%

- Частота, Гц	…………………………	...50

- Размеры просмотрового экрана, мм	36.0x495

- Яркость в центре просмотрового экрана, кд/м2	не менее 2000

- Усилие для удерживания рентгенограмм, Н	не менее 0,2

- Габаритные размеры, мм........	200x380x630

- Масса в полном комплекте поставки, кг....	не более 10

- По способу защиты от поражения электрическим током негато
скоп соответствует классу I ГОСТ Р50267.0 (МЭК601-1-88).

- Наружные поверхности негатоскопа устойчивы к протиранию
3%-ным   раствором   перекиси   водорода   с   добавлением   0,5%
моющих средств.

- Количество ламп, шт	2

3.12.	Время установления  рабочего  режима  после  включения  в
крайнем положении ручки регулировки, мин.	не более 1

Примечание. После 6 часов непрерывной работы необходимо
	до       очередного       влючения негатоскопа

выдерживать перерыв не менее 0,5 ч.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4Л. Негатоскоп представляет собой прямоугольный корпус с установленным в нем экраном из оргстекла. Для фиксации рентгенограмм. в верхней планке, крепящей экран,, осуществляется шариковый прижим.

4.2.	В каркасе корпуса размещена панель с люминисцентными
лампами.

4.3.	На передней  панели расположены кнопка включения  и
ручка регулировки яркости.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	По электробезопасности негатоскоп выполнен по классу
защиты 1 без рабочей части ГОСТ Р60267.0.

Заземление осуществляется подключением корпуса негатоскопа к шине заземления.

5.2.	Включать   негатоскоп   только    после    ознакомления    с
настоящим паспортом.

5.3.	Ремонтные работы с негатоскопом производить только при
отключении его от сети.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.	До    начала    эксплуатации    подробно    ознакомиться    с
настоящим паспортом.

6.2.	Если   изделие   транспортировалось   или   хранились   в
условиях отрицательных температур, то оно должно быть
выдержано   при  нормальных  климатических  условиях  не
менее 4 часов.	,

6.3.	Установка негатоскопа на стену осуществляется с помощью
кронштейнов на корпусе. При установке негатоскопа на столе
дополнительных работ не требуется.	,

В 1 метре от предполагаемого места расположения негатоскопа должна быть установлена штепсельная розетка с заземляющим контактом.