- Назначение изделия

Осветитель ОС100-01предназначен для получения светового потока регулируемой интенсивности в четырех спектральных диапазонах и используется в работе совместно с эндоскопическими приборами.

Осветитель изготавляется в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

- Технические характеристики

  - Диапазон интенсивности светового потока

на выходе изделия, лк                                 от 0 до 6000

  - Количество  фильтров для изменения

спектрального диапазона светового потока

шт.                                                                                    3

  - Габаритные размеры, мм

длина                                                                            265

ширина                                                                        210

высота                                                                          150

2.4. Масса, кг, не более                                               5,5

2.5. Питание от сети переменного тока

напряжение, В                                                            220

частота, Гц                                                                   50

2.6. Выходное напряжение, В                        от 8 до 12

2.7. Потребляемая мощность, ВА                            200

Приложение

Акционерное общество открытого типа «Интегра»

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского 153,

тел. 51-04-88

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИИ

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Осветитель ОС 100-01

ФРИП 921429.001 ТУ

Номер и дату выпуска ______________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен ________________________________________

дата, подпись и штамп обслужив. орг.

Введен в эксплуатацию ______________________________

дата подпись и штамп обслужив орг.

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ______________________ города______________

Подпись и печать руководителя

ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя

учреждения-владельца

5  Подготовка прибора к работе

5.1. Заземлить прибор, подсоединив провод заземления к клемме «1», расположенной на задней панели.

Установить ручки регулятора интенсивности светового потока и светофильтра в нужное положение. Подключить прибор к сети сетевым кабелем. Кнопкой СЕТЬ включить прибор, при этом загорается индикатор и появляется световое излучение из разъема волоконно-оптического жгута.

- Техническое обслуживание

  - к работе с осветителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по ТБ.

  - Ремонт должен производиться только оперативным персоналом с квалификационной группой не ниже 3 (до 1000 В).

- Возможные неисправности и способы

их устранения

| Характерные неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует световой поток | Перегорела лампа КГМ Перегорел предохранитель | Заменить лампу Заменить предохранитель |

- Хранение

Уложенный в упаковку блок питания осветителя должен храниться в сухом прохладном помещении при температуре окружающего воздуха от +5º до 35ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.

Воздух помещения не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации осветителя ОС100-01 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения его потребителем.

  - Изготовитель (поставщик) обязуется в течении гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять вышедшие из строя комплектующие при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

- Свидетельство о приемке

Осветитель ОС100-01

ФРИП 431429.001

Заводской номер ___________

Соответствует техническим условиям ФРИП 431429.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________ 200  г.

М.П.        ________________________________

представитель ОТК

- Комплект поставки

ОсветительОС100-01 ФРИП 431429.001             - 1шт.

Жгут сетевой                                                          - 1шт.

Паспорт  ФРИП 431429.001 ПС                           - 1шт.

ЗИП в составе:

Лампа КГМ 12-100 ТУ 535-511-7С                      -1 шт.

Предохранитель В3-1-2А  АГО 481.303ТУ         - 1шт.

Розетка РШ-Ц-20-01-10/220 ТУ16-434.041-84    - 1шт.

- Устройство и принцип работы

4.1. Конструктивно осветитель представляет собой прибор с объемным монтажом.

На передней панели расположены:

кнопка включения сети «Сеть»;

индикатор «Сеть»;

регулятор интенсивности светового потока;

ручка смены ламп «Лампа 1» или «Лампа 2»;

ручка смены светофильтров;

предохранитель;

разъем для подключения оптического жгута.

4.2. Принцип работ

При подаче питания кнопкой «Сеть» загорается индикатор «Сеть» и включается вентилятор охлаждения. Регулятором интенсивности подается напряжение на понижающий трансформатор, загорается лампа, на разъеме под оптический жгут появляется световое пятно.

Смена длины волн светового потока проводиться введением в поток светофильтров.

ОСВЕТИТЕЛЬ ОС100-01

Паспорт, техническое описание

и инструкция по эксплуатации

ФРИП 431429.001 ПС