Стол операционный универсальный медицинский ОУ-01К (в дальнейшем — стол) предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении хирургических операций.

Стол применяется в хирургических отделениях медицинских учреждений.

Стол соответствуют требованиям ТУ РБ 800001171.002-2001 и ГОСТ 26161-89.

Стол должен эксплуатироваться при температуре от + 10(С до + 35(С, при верхнем значении относительной влажности 80 % при температуре + 25(С.

Стол выполняется в различной комплектации в зависимости от применения их в различных областях хирургии

###### 1  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1	Грузоподъемность стола, не более	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	160 кг

1.2	Высота стола (без матраса):

в крайнем нижнем положении, не более	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	700 мм

в крайнем верхнем положении, не менее	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	1050 мм

1.3	Длина панели стола при максимально выдвинутой

головной секции	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	2000 мм

1.4	Ширина панели стола	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	500 мм

1.5	Ширина стола по рейкам	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	550 мм

1.6	Длина головной секции, не более	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	250 мм

1.7	Длина сечения рейки для крепления съемных приспособлений	.  .  .  .	25 мм

1.8	Ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений	.  .  .	10 мм

1.9	Подъем панели стола за один ход педали, не менее	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	8 мм

1.10	Продольный наклон панели стола, не менее:

в головную сторону (положение по Тренделенбургу)	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	30(

в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу)	.  .  .  .  .  .  .  .  .	30(

1.11	Боковой наклон панели стола, не менее:

вправо	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	20(

влево	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	20(

1.12	Наклон спинной секции, не менее:

вверх	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	75(

вниз	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	60(

1.13	Наклон ножной секции вниз, не менее	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	90(

1.14	Максимальное выдвижение головной секции	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	100 мм

1.15	Масса стола без комплектующих изделий, не более	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .	180 кг

1.16	Количество масла И-30А ГОСТ 20799-88 в гидродомкрате	.  .  .  .  .  .	0,35 л

3

2  СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ,  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА

2.1	Операционный стол состоит из тумбы 1 (рисунок 1) и панели 2.

2.2	Тумба состоит из шасси 3 и стойки 4, закрытых кожухами из нержавеющей стали, в которых смонтированы: механизм подъема и опускания панели стола, содержащий гидродомкрат, механизм установки стола на колеса и механизм установки боковых наклонов и положений по Тренделенбургу.

2.3	Подъем панели столов на требуемую высоту производится гидродомкратом, приводимым в действие многократным нажатием ногой на педаль подъема 5. При этом шток гидродомкрата перемещается вверх и поднимает панель стола. В исходное положение педаль подъема возвращается пружиной, расположенной в гидродомкрате.

2.4	Опускание панели стола производится с помощью той же самой педали, поднимая ее ногой вверх. При этом открывается спускной канал гидронасоса и панель стола опускается вниз.

2.5	Стол перекатывается на колесах. Установка стола на колеса производится нажатием ногой на педаль 6 с поворотом ее под упор. При этом стол поднимается вверх на 15 мм, становясь на четыре колеса. Нажатием на педаль 6, выводом ее из-под упора, стол опускается на четыре опоры.

2.6	Панель стола изготовлена из нержавеющей стали и состоит из четырех секций: головной 7, спинной 8, центральной (тазобедренной) 9 и ножной 10. Ножная секция состоит из двух частей — правой и левой. Спинная и центральная секции связаны между собой шарнирно.

Регулировка всех наклонов панели осуществляется посредством педали 11 и переключателей 12, 13 ногой.

Изменение положения спинной секции производится вращением рукоятки 14.

Головная и ножная секции стола съемные. Головная секция может присоединяться к спинной или центральной секции посредством двух штырей, которые вставляются в отверстия секции и закрепляются на ней фиксаторами 15. Головная секция ( с двойным шарниром, который обеспечивает положение головной секции, при котором обеспечивается правильное расположение пациента при операции на почках в положении на боку без почечного валика. Фиксирование головной секции в выбранном положении производится ручками 16.

Ножные секции присоединяются к спинной или центральной секции при помощи направляющих, которые вставляются в пазы секции и закрепляются на ней фиксаторами 17. Ножные секции можно установить с различным наклоном относительно спинной или центральной секции стола или развести в стороны. Фиксация в нужном положении клеммными и конусными зажимами производится ручками 18.

На панели стола расположены матрасы, которые крепятся своими штырями в отверстиях на секциях панели стола.

2.7	Столы комплектуются съемными приспособлениями, которые служат для следующих целей:

- наркозная дуга ( для навешивания простыни, отделяющей стерильную зону. Крепится в поворотном зажиме на рейке стола в необходимом месте;

- рукодержатель ( для фиксации руки к панели стола. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте;

- столик для инъекций ( для фиксации руки. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте;

4

# ПРИЛОЖЕНИЕ

### ИП «Мединдустрия Сервис»

# Беларусь,  220029  г. Минск, пр. Машерова, 11

# Тел.: (017) 285-31-32

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течении гарантийного срока

Стол операционный универсальный медицинский ОУ-01К	Зав.  № _____________

Дата изготовления __________________________

Приобретен	__________________________________________________________________

Принят на гарантийное обслуживание предприятием	_______________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес	_______________________________________________________________________

МП	Подпись руководителя учреждения-владельца

МП	Подпись руководителя ремонтного предприятия

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода стола в эксплуатацию.                Гарантийный ремонт осуществляется ремонтными предприятиями, обслуживающими                   учреждения здравоохранения в данной области, крае, государстве, имеющими договор с изготовителем на гарантийное обслуживание его изделий.

Гарантийный ремонт производится за счет изготовителя. Если стол в период                        гарантийного срока вышел из строя в результате неправильной его эксплуатации,              стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Контролер	_____________________	Упаковщик _______________________

Дата	__________________________

13

##### 13  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

зав. № _____________    упакован   в

### Стол операционный универсальный медицинский ОУ-01К ИП «Мединдустрия сервис»

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| _________________________ должность | _________________ личная подпись | ____________________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

| _________________________ год, месяц, число |  |
| --- | --- |

#### 14  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Стол  операционный  универсальный ОУ-01К	зав. № _____________ изготовлен и принят в           соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник  ОТК

МП	_______________________	__________________________________

личная подпись	расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия	______________________________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________	__________________________________

личная подпись	расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

Заказчик

(при наличии)

МП	_______________________	__________________________________

личная подпись	расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

12

1 – тумба;  2 – панель;  3 – шасси;  4 – стойка;

5 – педаль подъема панели;  6 – педаль установки стола на колеса;

7 – головная секция;  8 – спинная секция;  9 – центральная секция;  10 – ножная секция;

11 – педаль наклонов панели;  12 – переключатель продольного или бокового наклонов;

13 – переключатель направления наклонов;  14 – рукоятка;

15 – фиксатор головной секции;  16 – ручка двойного шарнира;

17 – фиксатор ножной секции;  18 – ручка клеммного и конусного зажима.

Рисунок 1  (  Стол операционный универсальный ОУ-01К

- ремень для фиксации туловища ( для фиксации пациента на панели стола. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте;

- штатив ( для фиксации флаконов. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте;

- ногодержатель ( для фиксации ноги при гинекологической и проктологической операциях. Крепится в поворотном зажиме на рейке стола в необходимом месте;

5

- боковой упор ( для упора пациента при боковом наклоне панели стола. Крепится в зажиме на рейке стола в необходимом месте;

- кассетодержатель ( для размещения кассеты с рентгеновской пленкой. Устанавливается со стороны головной секции;

- держатель кассеты рентгеновской ( для фиксации кассеты с рентгеновской пленкой при ортопедических операциях. Крепится на рейке стола с помощью зажима;

- упор ( для упора пациента при ортопедических операциях. Устанавливается на трапецеидальной секции;

- держатель бедра ( крепится в поворотном зажиме на рейке стола;

- столик для руки ( для выполнения операции на руке. Крепится двумя зажимами столика для инъекций;

- ручка для пациента ( крепится в зажиме на рейке стола;

- лоток ( устанавливается с помощью держателя лотка.

2.8	Стол  ОУ-01К  комплектуется принадлежностями.

2.8.1	Секция трапецеидальная 1 (рисунок 2) – используется для поддерживания таза пациента. Вставляется вместо ножных секций.

2.8.2	Опора телескопическая 2 крепится к столу при помощи рамы 3. Равномерность процедуры растяжения обеспечивается механизмом вытяжки 4 посредством вращения рукоятки 5, за один оборот которой производится растяжение на 4 мм.

1 ( секция трапецеидальная;  2 ( опора телескопическая;  3 ( рама;

4 ( механизм вытяжки;  5 ( рукоятка.

Рисунок 2  (  Стол операционный универсальный ОУ-01К

6

11  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

11.1	Гарантийный срок эксплуатации столов — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения столов — 24 месяца со дня изготовления при хранении и эксплуатации столов в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации и технических условий ТУ РБ 800001171.002-2001.

11.2	Гарантийный ремонт стола осуществляется ИП «Мединдустрия Сервис» за счет предприятия-изготовителя.

11.3	Если в период гарантийного срока стол вышел из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец стола.

11.4	Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность стола и не гарантирует его работу в случаях:

а)	несоблюдения правил эксплуатации;

б)	небрежности при хранении и транспортировке.

##### 12  СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1	Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

### ИП «Мединдустрия Сервис»

# Беларусь,  2200294  г. Минск, пр. Машерова, 11

# Тел.: (017) 285-31-32,

12.2	Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

-	сломанная деталь (сборочная единица);

-	акт о причинах поломки;

-	товаросопроводительная документация,  прилагаемая изготовителем к столу;

-	акт о консервации (если стол находится на консервации, выполненной потребителем).

12.3	Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

12.4	Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

12.5	В акте обязательно должны быть указаны:

-	время получения стола и номер документа, по которому он получен;

-	общее количество часов работы стола с начала эксплуатации;

-	какие детали и сборочные единицы вышли из строя;

-	характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);

-	причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

11

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1	Не реже одного раза в 3 месяца производите осмотр стола и при необходимости производите подтяжку крепежа.

7.2	Чистку и дезинфицирование стола производите дезраствором влажной салфеткой так, чтобы моющая жидкость не попадала в шарнирные соединения. После чистки стол необходимо вытереть насухо.

7.3	Не реже одного раза в год производите смазку всех трущихся поверхностей механизмов (винты подъема спинной секции и наклонов панели) солидолом «С» по ГОСТ 4366-76.

7.4	Не допускается замена винтов крепления плоскости для лежания на панели стола. В случае необходимости замены винтов следует обращаться в ИП «Мединдустрия Сервис».

8  КОНСЕРВАЦИЯ

8.1	Металлические поверхности деталей стола, принадлежностей и съемных приспособлений обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2:  при варианте защиты ВЗ-1 и варианте упаковки ВУ-4  (  срок защиты без переконсервации  5 лет  при сроке транспортирования  3 месяца.

8.2	Стол операционный универсальный ОУ-01К        зав. № ______________ подвергнут в            ИП «Мединдустрия Сервис» консервации согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации и технических условиях ТУ РБ 800001171.002-2001.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, лет | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация | 5 |  |

9  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

9.1	Стол с комплектом приспособлений и принадлежностями упакован в дощатый ящик типа II или III по ГОСТ 2991-85, выложенный внутри влагонепроницаемой бумагой.

Допускается упаковывать стол в обрешетку типа II по ГОСТ 12082-82, обрешетка должна быть обита древесноволокнистой плитой по ГОСТ 4598-86.

Стол в ящике установлен на поддон и обернут влагонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-89 или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354-82. Приспособления обернуты влагонепроницаемой бумагой. Стол закреплен в ящике прижимными планками с прокладками из войлока по ГОСТ 6418-81 или гофрированного картона по ГОСТ 7376-89.

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

10.1	Столы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

10.2	Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от + 5(С              до + 40(С, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре             + 25(С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

10

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1	Комплект поставки столов должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозна-чение |
| --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| Стол операционный универсальный ОУ-01К | 1 |
| Принадлежности стола |  |
| Секция трапецеидальная | 201 | ( |
| Опора телескопическая | 202 | ( |
| Механизм вытяжки | 202.1 | – |
| Ботинок ортопедический | 202.2 | – |
| Рама | 203 | ( |
| Приспособления |  |
| Комплект съемных приспособлений | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

3.2	Комплект съемных приспособлений, используемых в составе стола, формируется заказчиком по отдельному договору с изготовителем.

Рекомендуемые комплекты съемных приспособлений приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозна-чение |
| --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| Наркозная дуга (в комплекте с поворотным зажимом) | 2001 | 1 |
| Рукодержатель | 2002 | 2 |
| Столик для инъекций | 2003 | 2 |
| Ремень для фиксации туловища | 2004 | 1 |
| Штатив | 2005 | 1 |
| Держатель флакона | 2005.1 | 2 |
| Ногодержатель (в комплекте с поворотным зажимом) | 2006 | ( |
| Боковой упор (в комплекте с зажимом) | 2007 | 2 |
| Кассетодержатель | 2008 | 1 |
| Держатель кассеты рентгеновской (с двумя зажимами) | 2009 | ( |
| Упор | 2010 | ( |
| Держатель бедра (в комплекте с поворотным зажимом) | 2011 | ( |
| Столик для руки | 2012 | ( |
| Ручка для пациента | 2013 | ( |
| Почечный валик | 2014 | ( |
| Лоток | 2015 | ( |

7

4  ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1	Полученный стол распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по руководству по эксплуатации, протрите наружные поверхности стола чистой ветошью.

4.2	Если стол был подвергнут консервации, произведите расконсервацию: промойте наружные поверхности стола, принадлежностей и съемных приспособлений горячей водой или моющими растворами с пассиваторами (с последующей сушкой).

4.3	Подсоедините стол к контуру заземления с помощью заземляющего зажима, расположенного на тумбе стола.

4.4	Установите механизмы вытяжки в зажимы опоры телескопической стола

4.5	Снимите ножные секции стола  и установите трапецеидальную секцию. Установите упор в гнездо трапецеидальной секции.

5  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1	Перед использованием стола проверьте надежность подсоединения заземляю-щего зажима стола к контуру заземления.

5.2	Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

5.3	Перед использованием головной и ножной секций стола проверьте надеж-ность их крепления к столу.

5.4	Перед использованием съемных приспособлений и принадлежностей проверь-те надежность их крепления к столу.

5.5	При снятии съемных приспособлений не допускайте их падения в зажимах.

5.6	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до её устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.

6  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

6.1	Подъем и опускание панели стола

6.1.1	Нажмите ногой на педаль подъема 1 (рисунок 3) до упора. Стол поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль столько раз, сколько необходимо для поднятия стола на требуемую высоту.

6.1.2	Для опускания панели стола поднимите педаль 1 вверх. Стол опускается. Педаль необходимо удерживать в поднятом положении до тех пор, пока панель стола не опустится на требуемую высоту.

6.2	Установка стола на колеса

6.2.1	Нажмите ногой на педаль 2 и подведите ее под упор. Стол поднимется вверх, становясь на четыре колеса.

6.2.2	Для установки стола на опоры произведите обратные действия: нажмите ногой на педаль 2 и выведите ее из-под упора.

6.3	Продольный наклон панели стола в головную или                                 ножную  стороны

6.3.1	Нажатием на педаль механизма привода 3 и соответствующих положениях переключателей 4, 5 установите необходимый наклон в головную или ножную стороны.

6.4	Боковой наклон панели стола

6.4.1	Нажатием на педаль механизма привода 3 и соответствующих положениях переключателей  4, 5  установите необходимый боковой наклон панели стола.

8

1 ( педаль подъема панели

2 – педаль установки стола на колеса

3 ( педаль наклонов панели

4 ( переключатель продольного или бокового наклонов

5 ( переключатель направления наклонов

Рисунок 3  (  Схема  расположения  органов  управления  стола универсального ОУ-01К

6.5	Наклон спинной секции

6.5.1	Поверните рукоятку, расположенную с правой стороны под спинной секцией по часовой стрелке или против, установите необходимый наклон.

6.6	Наклон головной секции

6.6.1	Поверните ручки фиксирования головной секции. Придайте секции необходимый наклон и поднимите ее на необходимую высоту. Зафиксируйте ее в выбранном положении ручками.

6.7	Положение головной секции в продольном направлении

6.7.1	Отверните на пол-оборота фиксаторы. Установите головную секцию дальше ближе относительно спинной или центральной секции.  Закрепите головную секцию в выбранном положении фиксаторами.

6.8	Установка положений ножных секций

6.8.1	Отверните ручку клеммного и конусного зажима ножной секции против часовой стрелки до ослабления усилия на рукоятке, чтобы ослабить клеммный зажим, разведите ножные секции на необходимый угол, заверните ручки зажимов.

6.8.2	Поддерживая ножную секцию, отверните ручку против часовой стрелки до ослабления усилия, при новом возрастании усилия, продолжайте вращать ручку до исчезновения сопротивления вращению рукоятки, при этом ослабляется конусный зажим. Установите ножные секции с нужным наклоном и зафиксируйте зажимом.

6.8.3	Отверните на два оборота фиксаторы ножных секций и снимите секции в горизонтальном направлении.

6.9	Комбинируя наклоны секций, можно придать панели стола нужную конфигурацию.

9

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Основные технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Состав изделия, устройство и работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3 | Комплектность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 4 | Подготовка изделия к использованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 5 | Меры безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 6 | Использование изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 7 | Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 8 | Консервация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 9 | Сведения об упаковывании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 10 | Транспортирование и хранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 11 | Гарантии изготовителя (поставщика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 12 | Сведения о рекламациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 13 | Свидетельство об упаковывании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 14 | Свидетельство о приемке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ: Гарантийный талон . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |

2

ИП «Мединдустрия Сервис»

#### Стол операционный универсальный

#### медицинский ОУ-01К

кат. № 101.100

#### Руководство по эксплуатации

ФСИШ.942813.002 РЭ

# Text boxes

16

15

14

10

9

8

7

13

3

4

6

1

12

5

11

2

18

17

5

2

1

4

3