.

ТЕРМОСТАТ

ДЛЯ ПАРАФИНОВОЙ ЗАЛИВКИ

ТВЗ-25

ПАСПОРТ

ТВЗ-25.00.00.000 ПС

.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе с термостатом,

необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия, эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Отключение от сети термостата, работающего в режиме ускоренного разогрева, необходимо производить только с помощью вилки, не пользуясь для этого тумблером.

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение	                                                                     3

- Основные технические данные и характеристики	   3

- Устройство   и  работа    термостата       	                4

- Маркирование   и    пломбирование        	                15

- Указания    по    эксплуатации        	                             16

- Указания    мер    безопасности                                       17

- Подготовка    к      работе         	                             17

- Порядок работы      	 19

- Характерные неисправности и методы их устранения  21

- Комплект    поставки         	           24

- Свидетельство о приемке                                               25

- Сведения о консервации,  упаковке   и хранении         27

- Транспортирование         	           28

- Гарантийные     обязательства        		   29

- Сведения о рекламациях       	                      29

Приложение 1 Опросный лист                                        31

Приложение 2. Гарантийный талон       	            33

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники
осуществляется ремонтными предприятиями системы
«Медтехники», обслуживающими учреждения здраво-
охранения в данной области, крае, республике (включая
лечебные учреждения других ведомств) за счет заводов-
изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость  ремонта оплачивает учреждение-владелец.

Контролер   	Упаковщик

(условный номер)                              (условный номер)

"___"_____________	200    г.  «____»_________200  г

I. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Термостат для парафиновой заливки ТВЗ-25.предназначен для заливки в парафин препаратов, с которых необходимо получать микросрезы для проведения микроско-пического исследования тканей в патологоанатомических лабораториях НИИ, клиник и больниц, а также для выращивания в нем на соответствующих питательных средах болезнетворных микробов в стационарных условиях.

1.2. Термостат предназначен для эксплуатации в интервале температур окружающего воздуха от +15°С до +35°С  относительной влажности до 80% пои 4-25°С и при более низких температурах, без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры

2.1.1.	Мощность потребляемая термостатом, В-А, не более:

при ускоренном разогреве	1200

в установившемся режиме	300

2.1.2.	Термостат предназначен для работы

от сети  переменного тока:

частотой, Гц	50

напряжением, В	220±22

2.1.3.	Масса   термостата,  кг,  не более	42

2.1.4.	Габариты термостата, мм, не более,

длина	470

ширина	460

высота	1285

2.1.5.	Внутренние размеры рабочей камеры, мм, в пределах

длина	300

глубина	270

высота	310

3

2.2. Характеристики

2.2.1.	Термостат соответствует 3 классу точности

по ОСГ   64-1 60-72 для группы термостатов

с водяной рубашкой и группе 1, классу В по

ГОСТ 20790-75.

2.2.2.	Диапазон рабочих температур термостата

в установившемся режиме и при превышении

заданной температуры над температурой

окружающего воздуха не менее 5°С, в пределах	от +25 до + 65

2.2.3.	Основная погрешность стабилизации

температуры в опорной точке рабочей камеры

в установившемся режиме, °С, в пределах	±0,3

2.2.4.	Погрешность стабилизации температуры

в опорной точке рабочей камеры в установившемся

режиме, вызванная изменением напряжения питания

в пределах рабочих условии, X, в пределах	±0,15

2.2.5.	Погрешность стабилизации температуры

в опорной точке рабочей камеры в установившемся

режиме, вызванная изменением температуры

окружающего воздуха на каждые 10°С в пределах

рабочих климатических условий, °С, в пределах	±0,15

2.2.6.	Предельное отклонение температуры

в рабочей камере термостата от температуры

в опорной точке в  установившемся  режиме,

°С, в пределах	от -4 до +2

2.2.7.	Время достижения установившегося режима

при максимальной рабочей температуре после

включения термостата в сеть, ч, не более	24

2.2.8	Время непрерывного автоматического режима

работы термостата, ч, не менее	500

2.2.9.	Наработка на отказ термостата, ч, условно

непрерывной работы, не менее	1500

2.2.10.	Средний  срок службы термостата

до капитального ремонта, лет, не менее	5

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕРМОСТАТА

3.1. Устройство.

3.1.1. Термостат (рис. 1) состоит из следующих основных составных частей: корпуса 21, водяной   камеры 1, двери   6,

4

Приложение 2

Одесское производственное объединение

лабораторной медицинской техники "Медлабортехника"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники — термостат для парафиновой заливки ТВЗ-25 ТУ 644-619-79.

Дата изготовления «	»	 №

Приобретен_____________________________________

________________________________________________

(заполняется торгующей организацией)

Принят на гарантийное обслуживание   ремонтным предприятием _____________________

города________________________________________

М. П.

Подпись руководителя

Ремонтного предприятия

М. П.

Подпись руководителя

учреждения-владельца

Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в адрес завода-изготовителя и служи, основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Одесское производственное объединение лабораторной медицинской техники «Медлабортехника» непрерывно работает над совершенствованием конструкций изделий.

Тщательным заполнением всех пунктов опросного листа на поставленное вашей организации изделие вы окажете нам большую помощь в этом важном деле.

Как положительная оценка осуществленных конструктив-ных решений, так и указание недостатков являются для предприятия одинаково ценными сведениями, за которые заранее приносим благодарность.

Адрес: г. Одесса, 270028, ул. Б. Хмельницкого, 24.

Объединение «Медлабортехника», ОТК

двери 8, блока управления 23, опорных   ног   16 и 17, термо метра ТПК-ЗП-128 ГОСТ 9871-75 (электроконтактного) 22.

3.1.2.	Корпус представляет собой коробчатую конструкцию бескаркасного типа, выполненную из тонколистового металла, и служит для установки основных составных частей и деталей термостата.

В верхней части корпуса установлен блок управления. Внутри корпуса установлена водяная камера, которая крепится четырьмя винтами 18.

Пространство между корпусом и водяной камерой заполнено теплоизоляционными прокладками 19.

Спереди проем корпуса закрывается наружной дверью
установленной на петлях.

3.1.3. Водяная камера состоит из рабочей камеры 5 и наружной 2, соединенных между собой фальцзамком.

Герметичность водяной камеры обеспечивается пайкой. Пространство  между камерами заполняется ингибитиро-ванной водой (разд. 7).

Рабочая камера изготовлена из листовой латуни по ГОСТ 931-78. Внутренняя поверхность ее отполирована и гофрирована, что улучшает теплообмен.

В нижней части водяной камеры впаяны трубы 29, пред-назначенные для установки четырех электронагревателей 3

Имеющиеся гнезда в верхней части водяной камеры служат для установки Термометров электроконтактного 22 и контрольного 9, а также поплавкового указателя уровня воды

31.

В боковые и верхние отверстия камеры устанавливаются заглушки 11.

Слив воды из водяной камеры осуществляется через пробку 13, расположенную в нижней части корпуса.

Внутри камеры на лесенках 4 установлены две полки 10.

Спереди проем камеры закрывается внутренней дверью 8, установленной на петлях.

3.1.4. Дверь 6 прямоугольной формы коробчатого типа выполнена из тонколистового металла.

Пространство внутри двери заполнено прокладками 19 (из гофрированного картона), служащими теплоизоляцией. С внутренней стороны дверь с помощью винтов 12 закрыта листом 24.

5

1 — камера водяная ТВЗ-25 02.00.000; 2 - камера TB3-25.02.O2.000; 3 — электронагреватель трубчатый ТВЗ-25.18.00.000; 4 — лесенка TB3-25.02.0l.005; 5 — камера рабочая ТВЗ-25.02.01.000; 6 — дверь ТВЗ-25.04 00.000; 7 — задвижка ТВЗ-25.03.03.000, 8 - дверь ТВЗ-25.03.00.000; 9 — термометр ТМ-14 ТУ 25-11-903-73; 10 - полка ТВЗ-23.00.00.002; 11 - заглушка тМ8.632.004-01: 12 — винты по ГОСТ 17473-72; 13 — пробка тM8.656.005

Приложение 1

Опросный лист

на термостат для парафиновой залавки ТВЗ-25, изготовленный Одесским производственным объединением лабораторной медицинской техники «Медлабортехника», заводской номер______________, который использовался

____________________________________________________

(наименование лаборатории и организации)

в	200   г.

(адрес)

| I. С какого времени работает из- , делие. Если не работает, то по какой причине? |  |
| --- | --- |
| 2. Продолжительность работы в течение суток (в часах) |  |
| 3, Изменялись ли режимы работы. Если изменялись, то как и почему? |  |
| 4. Какие замечания имеются по конструкции изделия? |  |
| Ваши пожелания по улучшению конструкции. |  |
| 5. Происходили ли с изделием аварийные отключения? Причины отключений. |  |
| 6. Обеспечиваются ли заданные технические параметры? |  |
| 7. Какие замечания имеются по вопросу надежности (время исправной работы) и удобства пользования? |  |

Опросный лист заполнил  ______________________

(фамилия, имя и отчество)

______________________________________________________________

(должность)	(дата)	(подпись)

Таблица 4

| Дата предъявления рекламации | Характер рекламации | Отметка о принятых мерах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

30

18 — винты по ГОСТ 1477-64; 19 — прокладки из картона гофрированного марки Т по ГОСТ 7376-77; 20 — провод термостата тM6.641.007-03; 21 — корпус TB3-25.01.00.000; 22 — термометр ТПК-ЗП-128 ГОСТ 9871-75. Предназначен для настройки на необходимую температуру; 23 — блок управлении ТВЗ-25.08.00.000; 24 — лист ТB3-25.04.00.001; 25 - прокладка ТВЗ-23.04.00.001; 25 — прокладка ТВЗ-23-04.02.000, 26 — крышка ТВЗ-25.00.00.036; 27 — шайба ТВЗ-25.00.00.035; 28 - провод нагревателя ТВЗ-25.11.00.000; 29 — труба ТB3-25.02.00.004; 30 — трубка тМ7.867.005-01; 31 – указатель уровня воды тМ6.057.001-01: 32 - панель TB3-25.08.02.00; 33 — кнопочный замыкатель КЗ BP3.601.005. ТУ. Предназначен для включения подсвета шкалы термометра 9; Н1 - лампа; F1. F2 — предохранители: 112, H3 — индикаторы. 34 — кнопка КУО-3 ТУ 16-526.185-75. Предназначена для включения термостата на ускоренный разогрев; 35 — тумблер ТЗ ВРО-360.007 ТУ. Предназначен для включения термостата в сеть; "а" — место крепления термостата в транспортной таре; "б" — место клеймения термостата заводом-изготовителем; "в" — винты для пломбирования двери потребителем: «г» — риска уровня воды

По периметру двери крепится резиновая прокладка 25;

служащая для уплотнения между дверью и корпусом термостата. Дверь снабжена поворотной ручкой с кулачко-вым запором, обеспечивающим плотное ее прилегание к корпусу. Для открывания двери ручку следует повернуть против часовой стрелки.

Для ограничения доступа посторонних лиц к объектам исследования и в случае проведения длительных экспериментов предусмотрена возможность пломбиро-вания термостата. Для этого на двери 6 и корпусе 21 имеются два винта «а» с отверстиями для проволоки, на которую навешивается пломба.

3.1.5. Дверь 8 представляет собой сварную рамку прямо-

угольной формы, выполненную из листового металла.

Рамка остеклена, что позволяет наблюдать за процессом в камере, не открывая внутренней двери.

С внутренней стороны по периметру рамка двери оклеена

войлочными прокладками, служащими для уплотнения между дверью и рабочей камерой термостата.

Плотное прилегание двери обеспечивается задви-жкой 7.

3.1.6. Блок управления предназначен для автома-тического регулирования и поддержания температуры в рабочей камере.

В блоке размещены все элементы терморегулирующего

устройства.

7

На панели 32 блока установлены: тумблер 35; предохрани-тели F1 и F2, кнопка 34, кнопочный замыкатель 33, индикаторы Н2 и НЗ, служащие для сигнализации включения и выключения нагревателей, и лампа H1, служащая для подсвета шкалы термометра 9.

3.1.7.Термометр ТПК-ЗП-128 ГОСТ 9871-75 (рис. 2) предназначен для настройки термостата на заданную температуру и ее автоматического поддержания с по-грешностью стабилизации в пределах, указанных в разд. 2.

Термометр представляет собой стеклянную оболочку 7, в нижней части которой расположен резервуар 1 со ртутью, в верхней — пластмассовый колпачок 12 с крышкой 11.

Внутри оболочки расположена шкальная пластина 14 с двумя шкалами: верхняя предназначена для предваритель-ной настройки термометра на заданную температуру, ниж-няя — для корректировки настройки.

В нижней части капилляра 2 впаян соединительный (не-подвижный) контакт 15, выполненный из платиновой прово-локи.

Исполнительный (подвижный) контакт 3 выполнен из вольфрамовой проволоки и с помощью микровинта 5 может перемещаться вверх и вниз по каналу капилляра.

Микровинт приводится во вращение магнитным устройством 9, насаженным на цилиндрический хвостовик колпачка, которое фиксируется от проворота винтом 10.

Контакт 3 через подпятник 4 и провод 6, а контакт 15 -непосредственно через провод 16 соединены с клеммами 8, расположенными в корпусе колпачка.

Клеммы служат для подключения провода датчика ТВЗ-25.13.00.000.

При вращении магнитного устройства по часовой стрелке контакт 3 при помощи микровинта поднимается, при вращении против часовой стрелки — опускается.

8

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Термостат транспортируйте в закрытом железнодорожном и автомобильном транспорте, трюмах и отапливаемом гермети-зированном отсеке самолета.

Условия транспортирования:

температура воздуха в интервале от минус 35°С до +50°С; относительная влажность воздуха до 100% при +25'С и при более низких температурах с конденсацией влаги, что соответст-вует группе Ж2 по ГОСТ 20790-75, но с ограничением ниж-него значения диапазона температур.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель    гарантирует соответствие термостата требованиям технических условий ТУ-64-1-619-79 при соблю-дении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

- Гарантийный срок  на термостат ТВЗ-25 устанавли-вается 18 месяцев со дня ввода термостата в эксплуатацию. Для бесплатного ремонта в течение гарантийного срока паспорт снабжен гарантийным талоном (приложение 2).

- В случае самостоятельного ремонта, связанного с на-рушением пломбы в месте «в» (рис. 1), потребитель теряет пра-во на гарантийный ремонт изделия.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1.	В случае несоответствия термостата требованиям тех-нических условий ТУ 64-1-619-79 и настоящего паспорта в тече-ние гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию.

Если гарантийная мастерская не может удовлетворить претензию, рекламацию вместе с упаковочным листом следует направлять предприятию-изготовителю по адресу:

г. Одесса, 270028,. ул. Б. Хмельницкого, 24. Объединение «Медлабортехника» ОТК.

15.2.	Рекламация, полученная предприятием, рассматривает-ся в недельный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

15.3.	Регистрация предъявленных рекламаций производится в табл. 4 лицом, ответственным за работоспособность изделия.

29

- При хранений термостата ввиду наличия в блоке уп-равления электролитических конденсаторов, через каждые 6 месяцев его необходимо включать в сеть не менее чем на 30 мин.

- Расконсервация термостата состоит из удаления с от-дельных частей термостата и комплектующих частей парафи-нированной бумаги.

12.6. Свидетельство о консервации.

Термостат для парафиновой заливки ТВЗ-25, заводской

номер,____________, подвергнут в Одесском производственном объединении лабораторной медицинской техники «Мед-лабортехника» консервации согласно требованиям, предус-мотренным настоящим паспортом.

Дата выпуска "	"		г.

Срок консервации — 5 лет.
Консервацию произвел	_______________________

(подпись)

М. П.

28

По достижении температуры контактирования ртутный столбик замыкает контакт 3; при охлаждении ртутный столбик опускается, и происходит размыкание контакта.

Если при транспортировании или в процессе эксплуатации термостата произошел разрыв ртутного столбика, его можно соединить путем осторожного подогрева резервуара до тех пор, пока ртуть не поднимется в расширенную часть капилляра и не соединится в нем.

Контакт 3 при этом необходимо поднять в крайнее верхнее положение во избежание вскипания и выброса ртути из капилляра.

Нагрев следует проводить постепенно.

3.2. Работа.

3.2.1.	В термостате применен регулятор температуры двух-позиционного типа — релейного действия.

Рис. 3 Схема электрическая функциональная

3.2.2.	Электрическая функциональная схема (рис. 3) тер-мостата содержит следующие части:

10

12. СВЕДЕНИЯ О КOНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- При кратковременных   перерывах в работе в сухом отапливаемом помещении термостат можно хранить без предва-рительной консервации. Воздух помещения не должен соде-ржать примесей, вызывающих коррозию.

- При подготовке термостата  к длительному хранению выполните следующее:

12.2.1. Наружные металлические поверхности термостата и комплектующих, не имеющие лакокрасочных покрытий, обезжирьте и оберните парафинированной бумагой марки БП-5 по ГОСТ 9569-65, что соответствует консервации по ОСТ 64-1-69-72 для группы изделий III и условий хранения Л по методу К-1.

Предельный срок защиты без   переконсервации — 5 лет.

12.2.2. Комплектующие части термостата упакуйте в следую-щей последовательности:

а) полки раздельно заверните в бумагу оберточную по ГОСТ 8273-75 и уложите на дно рабочей камеры термостата;

б) лампу и предохранители, раздельно завернутые в вату хлопчатобумажную по ГОСТ 5679-74, совместно заверните в оберточную бумагу; термометры  (в первичной упаковке за-вода-изготовителя термометров) и остальные комплектующие запасные части, а также розетки (если она входит в комплект поставки термостата, завернутые в оберточную бумагу и пе-ревязанные шпагатом, уложите в ящик фанерный типа I по ГОСТ 5959-71 или в лщик из гофрированного картона типа 1 по ГОСТ 9142-77.

Примечание. Перед упаковыванием подвижные контакты термометров ТПК установите в крайнее верхнее положение.

12.2.3. Термостат с закрепленным от перемещения  прово-дом питания заземления заверните в оберточную бумагу и перевяжите шпагатом.

12.3. Условия хранения термостата: температура воздуха в интервале от +1С до +40°С;

относительная влажность воздуха до 80% при +25С и при более низких температурах без конденсации влаги, что соответствует группе Л по ГОСТ 15150-69.

27

11.2. Заключение представителя заказчика

26

Ф   —-   фильтр, предотвращает прохождение помех радиоприему в сети;

ИП1 — источник питания, обеспечивает на выходе постоянное напряжение 29 В;

ИП2 — источник питания, обеспечивает на выходе постоянное напряжение 105 В;

S4 — электроконтактный термометр ТПК-3-П-128, совмещает функции чувствительного и вычислительного устройств, измеряет температуру в рабочей камере термостата и через усилитель мощности У управляет работой испо-лнительного устройства ИУ;

ИУ — исполнительное устройство, представляет собой 4 трубчатых электронагревателя;

устройство ускоренного разогрева, позволяет включить электронагреватели на номинальную мощность, что сокращает время достижения установившегося режима.

3.2.3. Терморегулирующее устройство работает следующим образом (рис, 4).

При подключении термостата к сети и замыкании контактов 1—5, 2—6 тумблера S2 подается напряжение на выводы 1—2 сетевой обмотки трансформатора Т1, Напряжение с выводов 3—4 вторичной обмотки трансформатора Т1, выпрямленное диодом VI, подается на транзистор V6.

Если температура в рабочей камере ниже заданной, кон-такты электроконтактного термометра S4 разомкнуты и через эмиттер-базу транзистора V6 проходит ток такой величины (не более 0,7 мА), при которой реле К1 надежно срабатывает при напряжении сети 198 В. Реле К1 контактами 1—2 подает питание на электронагреватели R11  R14. Происходит разогрев рабочей камеры термостата. Температура повышается за счет использования тепла, выделяемого четырьмя электрона-гревателями номинальной мощностью по 250 Вт (при напряжении 110 В) каждый. В этом режиме электронагреватели включены последовательно, поэтому общая мощность, потребляемая электронагревателями, составляет 250 Вт.

Реле К1 контактами 1—2 подает питание на индикатор НЗ, сигнализирующий о разогреве термостата.

11

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1. Термостат для дарафиновой заливки ТВЗ-25, завод ской номер _______________, соответствует техническим условиям ТУ 64-1-619-79 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска "______"__________________200  г.

Контролер ОТК________________

Начальник ОТК _______________

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

10.1. В каждый  комплект поставки    термостата      ТВЗ-25 входят:

а) термостат ТВЗ-25.00.00.000 	1
в том числе:

полка  ТВЗ-25.00.00.002 	2

основание     ТВЗ-25.00.00.003	1

скоба    TB3-25.00.00.004 	2

провод     ТВЗ-25.13.00.000 .	1

нога опорная ТВЗ-25.21.00.000 	2

нога опорная     ТВЗ-25.21.00.000-01 	2

стяжка   ТВЗ-25.23.00.000 	2

винт М5х8.58.016 ГОСТ   17473-72*, 	12

винт  M4x8.58.0i6 ГОСТ  17475-72* 	4

шайба 5.01.016     ГОСТ 11371-78* 	12

термометр ТПК-ЗП-128  ГОСТ  9871-75*	1

термометр ТМ-14 ТУ 25-11-903-73*	1

. указатель уровня воды   тМб.057.001-01, шт. 	1

оправа    тМб.636.007-01. шт. 	1

провод тМ6.641.012-02** шт. 	1

Запасные части

б) электронагреватель трубчатый      ТВЗ-25.18.00.000 	2

в) лампа  МН  6,3-0,3      ГОСТ 2203-74* 	1

г) предохранитель    ПЦ-30-5,0  АГО.481.501   ТУ* 	2
д) термометр    ТПК-ЗП-128    ГОСТ 9871-75* 	1

е) транзистор МП26Б  ГОСТ 14830-75* 	1

Принадлежности

ж) розетка   РШ-ц-20-о-01-10/220  ГОСТ  7396-76* 	1

Примечания: 1.Комплектующие части, отмеченные знаком *, могут быть   заменены другими, не ухудшающими характеристик термостата.

2.** В случае подсоединения провода заземления предприятием-изготовителем дополнительно, в комплект поставки термостата он не входит.

3.  В комплект поставки термостатов, поставляемых через представителя  заказчика, дополнительно входит розетка РШ-ц-20-o-01 10/220 ГОСТ 739676* (1 шт.)

24

Рис.4,продолжение

| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С1, С2 | Конденсатор КБП-Ф-500/220-20А-0, 022 мкФ ±20% ГОСТ 6760-76 | 2 |  |
| С3 | Конденсатор МБГЧ-1-2А-250 В-1 мкФ ±10% ГОСТ 5.887-77 | 1 |  |
| С4 | Конденсатор К50-12-100В-50 мкФ ОЖО.464.079 ТУ | 1 |  |
| С5 | Конденсатор К50-12-160В-200 мкФ ОЖО.464.079 ТУ | 1 |  |
| F1, F2 | Предохранитель ПЦ-30-5 АГО.481.501 ТУ | 2 |  |
| H1 | Лампа МН6.3-0.3 ГОСТ 2204-74 | 1 |  |
| H2, H3 | Индикатор ТНИ-1,5Д 4ТУ.СУ3.374.171 ТУ | 2 |  |
| K1 | Реле РКС-3 РС4.501.203 П2 РАО.450.018 ТУ2 | 1 | -48В; зк; Rк=4,3 кОм 4зк+2рк |
| K2 | Реле ПЭ-21-21 УЗ.110В ТУ 16-523-457-74 | 1 |  |
| R1 | Резистор МЛТ-1-150 кОм ±20% ГОСТ 7113-77 | 1 |  |
| R3 | 77 Резистор МЛТ-0,5-100 кОм ±20% ГОСТ 7113-77 | 1 |  |
| R4 | Резистор МЛТ-0,5-68 кОм ± 10% ГОСТ 7113-77 | 1 |  |
| R5 | Резистор ПЭВ-7,5-2 кОм ±5% ГОСТ 6513-75 | 1 |  |
| R6, R7 | Резистор МЛТ-0,5-100 кОм ±20% ГОСТ 7113-77 | 2 |  |
| R10 | Резистор МЛТ-0,5-68 кОм ±10% ГОСТ 7113-77 | 1 |  |
| R11…R14 | Электронагреватель трубчатый ТВЗ-25.18.00.000 | 4 | 110 Вт 250 Вт |
| S1 | Кнопка КУО-3 ТУ 16-526.185-75 | 1 |  |
| S2 | Тумблер ТЗ ВРО.360.007 ТУ | 1 |  |
| S3 | Кнопочный замыкатель КЗ ВРЗ.604.005 ТУ | 1 |  |
| S4 | Термометр ТПК-ЗП-128 ГОСТ 9871-75 | 1 | 0-100ºС |
| T1 | Трансформатор тМ4.702.001 | 1 |  |
| V1…V3 | Диод полупроводниковый Д226Г ЩБЗ.362.002 ТУ1 | 3 |  |
| V4, V5 | Диод полупроводниковый Д226В ЩБЗ.362.002 ТУ1 | 2 |  |
| V6 | Транзистор МП26Б ГОСТ 14830-75 | 1 |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1, Х4, Ч5, Х7, Х8, Х9, Х11, Х13…Х15 Х16 Х17 Х18 | Лепесток тМ7.750.001 Вилка ВШ-ц-20-01-10/220 ГОСТ 7396-76 Колодка тМ6.122.006 Гнездо тМ7.746.001 | 10 1 1 2 |  |

Для ускоренного разогрева термостата следует нажать на кнопку S1. При этом реле К2 должно сработать по цепи: вы-вод 2 трансформатора Т1, контакты 1—2 реле К1, контакты 3—4 кнопки S1, диоды V4, V5, резистор R5, обмотка реле К2, вывод 1 трансформатора T1. Реле, срабатывая, самобло-кируется контактами 7—6 и замыкает контакты 4—5, 12—13 и 14—/5, в результате чего электронагреватели R11, R12 и R13, R14 включаются параллельно питающей сети. В этом режиме на каждый электронагреватель подается половинное напряжение сети и суммарная потребляемая мощность составляет 1000 Вт.

Таким образом, электронагреватели включены на номи-нальную мощность только при ускоренном разогреве термо-стата, а все остальное время, в процессе регулирования тем-пературы, работа происходит в облегченном режиме, что значительно повышает их долговечность.

В режиме ускоренного разогрева через контакты 4—5 реле К2 напряжение подается на индикатор Н2. Следует учесть, что реле К2 включается и отключается с выдержкой времени до 2—3 секунд. Поэтому, чтобы реле четко сработало, необходимо нажать кнопку S1 на 2—3 секунды. По достижении в рабочей камере заданной температуры замыкаются контакты электроконтактного термометра S4, вследствие чего база транзистора соединяется с эмиттером и реле К1 отпускает, так как значительно уменьшается коллекторный ток транзистора V6; электронагреватели обесточиваются, а к сети остается подключенным индикатор Н2. При пони-

14

9.4. Моточные данные трансформатора приведены в табл. 2.

Таблица   2

| Обозначение и наимено вание | Сердечник | Обмотка | Число витков | Напря-жение, В | Провод | СОпротнв- ление. Ом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 Трансфер-матор си-ловой | Сталь УШ 16x22 Лист 0,35-Н-1-Т-1513 ГОСТ 21427 3-75 Сборка в перс-крышку | 1-2 сетевая 3-4 выпря-митель 4—5 подсвет | 3300 600 90 | 220 40 6 | ПЭТВ-0,1 ПЭТВ-0,2 ПЭТВ-0,41 | 700 37 1,5 1,5 | Выводы сделаны проводом МГШДЛ Выводы проводом обмотки |

9.5. Справочные данные режимов работы  (по постоянному току) электрической части термостата приведены в табл, 3.

Таблица   3

| Наименование участка цепи, схемы | Напряжение. в | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вывод «3» обмотки трансфор-матора 77 — плюс напряжения, выпрямленного диодом V1. Вывод «3» обмотки трансформатора TJ — коллектор транзистора V6. Вывод «1» трансформатора. 77 — плюс конденсатора С5 | 53 48 105,00 | При замкнутых контактах. кон-тактного термометра 59В |

Примечания. I. Измерения напряжений по постоянному току произведены при разомкнутых контактах термометра ТПК-ЗП-128 (рис. 2) и напряжении сети 220 В переменного тока.

2. Указанные величины напряжений получены при измерении приборами типа Ц4315 ГОСТ 10374-74, широко используемыми в практике наладки электронной аппаратуры.

23

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. После на-жатия кнопки 34 температура мед-ленно повышается, индикатор H2 не выключается 4.При вклю- ченном термостате и замкнутых кон- тактах термомет- ра S4 температу- ра в рабочей ка- мере повышается, индикатор H3 включен | а) неис-правна кнопка 34 б) неис- правны диоды V4, V5 (рис.5) Пробит коллектор-ный пере-ход тран-зистора V6 | а) выполните операцию 1 а; б) отсоедините провода, иду-щие к кнопке 34; в) отверните гайку, крепя- щую кнопку; г) отремонтируйте кнопку или замените ее исправной; д) сборку произведите в порядке, обратном указанному а) выполните операцию 1а; б) отверните два винта с гайками, крепящие плату, извлеките ее; в) отпаяйте неисправные диоды, замените их исправными; г) сборку произведите в порядке, обратном указанному а) выполните операцию 1а и 3 б б) отпаяйте неисправный транзистор V6 и замените его запасным; в) сборку произведите в по- рядке, обратном указанному |  |

9.2. Другие возможные неисправности в работе термостата не являются специфическими для данной конструкции.

9.3. Ремонт термостата при необходимости должен произво-дить квалифицированный электрик, изучивший по настоящему паспорту принцип работы и электрическую схему изделия.

22

жении температуры в рабочей камере размыкаются контакты электроконтактного термометра S4 вновь срабатывает реле К1 и процесс автоматического регулирования происходит аналогично предыдущему,

В схеме применен электрический фильтр, предохраняющий электросеть от радиопомех.

Элементами фильтра являются конденсаторы C1, C2, СЗ и резистор R1.

Плавкие предохранители F1 и F2 отключают термостат от сети в аварийных случаях.

Для удобства отсчета показаний шкала контрольного тер-мометра освещается лампой HI, подключаемой кнопкой S3 к обмотке 4—5 трансформатора Т1.

Назначение остальных элементов схемы:

V3	 — диод, стабилизирующий режим работы

транзистора;

R4, R5, R10 — добавочные резисторы;

R6, R7, V2 — шунтирующие элементы;

С4, С5        — конденсаторы фильтров выпрямителей.

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1.	На термостате установлена табличка, на которой ука-зываются:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) обозначение типа термостата (ТВЗ-25);

в) порядковый номер;

г) напряжение;

д) потребляемая мощность в режимах ускоренного разо-грева и установившемся;

е) частота;

ж) год выпуска;

з) обозначение технических условий.

4.2.	На транспортной таре нанесены:

а) основные и дополнительные надписи;

б) маркировка, характеризующая тару;

в) тарная этикетка;

г)  предупредительные знаки, имеющие значения «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое», «Боится сырости».

Маркировка тары произведена в соответствии с ГОСТ 14192-77

15

4.3.	После приемки контролером   ОТK и представителем за-казчика термостат пломбируется и на тыльной стороне блока управления в месте «б» (рис. 1) наносится клеймо, удостове-ряющее соответствие термостата всем требованиям техниче-ских условий.

Потребитель не имеет права Самостоятельно производить ремонт термостата, связанный с нарушением заводского клейма (разд. 14).

4.4.	После произведенного ремонта гарантийная  мастерская должна  вновь опломбировать термостат.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1.	После получения термостата выполните следующее: освободите его от упаковочных материалов и произведите рас-консервацию в соответствии с разд. 12;

проверьте наличие всех комплектующих в соответствии с разд. 10, убедитесь (внешним осмотром) в целостности и ис-правности всех видимых частей термостата.

- Не устанавливайте    термостат вблизи   отопительной
системы, в стесненных местах, рядом с другими приборами к
оборудованием во избежание перегрева элементов блока уп-
равления 23.

- Оформите ввод термостата    в эксплуатацию    актом
произвольной формы. Акт должен быть подписан    предста-
вителем администрации предприятия и лицами,   ответствен-
ными за эксплуатацию и техническое обслуживание   термо-
стата.

- За работой термостата должен осуществляться пери-
одический контроль (не реже одного раза в сутки).

- После транспортирования термостата    при    отрица-
тельных температурах его необходимо выдержать в услови-
ух, указанных в разд. 1, не менее 24 часов.

16

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Перечень наиболее часто встречающихся или воз-можных неисправностей приведен в табл. 1.

Таблица   1

| Наименование неис- правности. внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. При подклю- чении термоста- та к сети инди- катор НЗ (рис. 1) не включается, температура в ра- бочей камере не повышается 2. При подклю- чении термостата на ускоренный разогрев индика- торы Н2 и НЗ включены, темпе-ратура в рабочей камере повыша-ется медленно | а) Неис-правность тумблера 35; б) пере- горели предохра- нители, короткое замыкание в цепи питания Повреж- ден один из электро- нагрева- телей R11- R14 (рис. 4) | а) Отверните два винта в тыльной части блока управления 23 и снимите крышку; . б) отпаяйте провода, идущие к тумблеру; в) отверните гайку, крепя-щую тумблер, снимите его и замените исправным; г) произведите сборку в по- рядке, обратном указанному; замените предохранители за- пасными, предварительно про- верьте напряжение и устраните короткое замыкание в цепи питания а) отверните четыре винта и снимите две крышки 26 (рис. 1); б) отверните гайки и отклю- чите провода 28 от неисправного электронагревателя; в) снимите шайбы 27 и из- влеките электронагреватель из трубы 29; г) установите в трубу запас-ной электронагреватель и произведите сборку в порядке, обратном указанному |  |

21

Рис. 5. «Форма» для заливки парафина:

1 - полка ТВЗ-25.00.00.002; 2 — основание-ТВЗ-25.00.00.003;

3 — скоба ТВЗ-25.00.00.004

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.	По степени защиты от поражения электрическим током термостат изготовлен по классу 1  ГОСТ  12.2.025-76.

Для подключения к сети термостата, если в его комплект поставки входит розетка РШ-ц-20-о-01-10/220 ГОСТ 7396-76, ее предварительно следует смонтировать, для чего выполните следующее:

подсоедините заземляющий контакт (к контуру заземления с электрическим сопротивлением не более 4 Ом;

подсоедините два других контакта к питающей сети с на-пряжением 220 В, Подсоединение термостата к контуру ; земления осуществляйте с помощью двухполюсных розетки и вилки с заземляющими контактами и  проводом  наружного заземления 38 (рис. 1).

Подсоедините провод заземления 38, для чего отверните винт 36 с шайбами, установите провод 38 между шайбами 37 и закрепите винтом 36.

Подсоединение розетки и проверка сопротивления контура заземления должны производиться квалифицированным электриком.

Подключение термостата к сети осуществляется проводом; 20 (Рис. 1).

6.2. Категорически запрещается:

а)	работать с незаземленным термостатом или с неисправным контуром заземления;

б)	использовать  в качестве  заземления водопаропроводную, газовую, канализационную сети, трубопроводы горючих жидко-стей, заземлители молниеотводов и т. п.;

в)	помещать в камеру термостата материалы, воспла-меняющиеся при температуре термостатирования  или близкойк ней;

г)	включать термостат в сеть без залитой до уровня "г" ингибитированной воды (разд. 7).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. После ознакомления с настоящим паспортом выполните следующее:

а) установите указатель уровня воды 31 (рис. 1);

17

б)	закройте пробку 13, находящуюся в нижней части термостата;

в)	заполните термостат ингибитированной водой до риски «г» по указателю уровня 31. В процессе эксплуатации следует наблюдать за поддержанием уровня и доливать воду, температура  которой отличается от стабилизуемой не более чем на ± 5°С..

Примечание Ингибитированная вода представляет собой 0,8-процент-ный раствор жидкого натриевого стекла ГОСТ 13078-67 в дистиллированной воде (8 г жидкого натриевого стекла в 1 л воды). Раствор должен быть слабощелочным (рН7,5-10,0);

г)	установите термометр 9 в предназначенное для него место в блоке управления.

Для облегчения установки в резиновых втулках термометр следует слегка проворачивать. Верхняя часть термометра должна располагаться заподлицо с верхней резиновой втулкой, при этом резервуар со ртутью должен войти в рабочую камеру примерно на 20—22 мм;

д) установите термометр 22 с оправой;

е) отвинтите винт 10 (рис. 2), снимите магнитное устрой-ство 9, отвинтите винт 17 и снимите крышку 11; подключите к клеммам 8 провод (датчика) ТВЗ-25.13.00.000, входящий в комплект поставки термостата, после чего производите сборку в порядке, обратном указанному;

ж) установите на термометре 22 необходимую температуру термостатирования, для чего:

установите с помощью магнитного устройства гайку 13, так, чтобы ее нижний торец «а» совпал с отметкой нужной температуры по верхней шкале;

проверьте положение конца «б» контакта 3 по отношению к штриху нижней шкалы, которое должно соответствовать отметке задаваемой температуры по верхней шкале. В слу-чае несоответствия установку необходимой температуры производите концом «б» контакта 3 по нижней шкале;

закрепите магнитное устройство в этом положении винтом 10;

з) установите в рабочую камеру две полки 10 (рис, 1); на одной из них соберите «форму» для заливки парафина (рис, 5);

и) закройте плотно обе двери термостата.

18

7.2. Части термостата (рис. 1), соприкасающиеся с пара финовыми заливками (полки 10, внутреннюю поверхность рабочей камеры 5), периодически протирайте тампоном, смоченным в 3-процентном растворе перекиси водорода по ГОСТ 177—77 с добавлением 0,5-процентного моющего средства (типа «Лотос», «Новость»), или тампоном, смоченным в 1-процентном растворе хлорамина по ОСТ 6-01-76-73. Тампоны должны быть отжаты.

При этом должна быть исключена возможность попадания используемых растворов на блок управления 23. Периодичность работ устанавливается потребителем термостата в зависимости от интенсивности его использования, но должна быть не реже 1 раза в месяц.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. После проведения подготовительных работ включите термостат в сеть с помощью провода 20 (рис. 1) с двухпо-люсной вилкой с заземляющим контактом;

установите ручку тумблера 35 в. положение «сеть»; при этом включается индикатор НЗ (нагреватель вкл.).

8.2. Для более быстрого разогрева термостата нажмите кнопку 34 до упора на 2—3 с. При этом подключаются четыре электронагревателя R11..R14, суммарная мощность которых составляет 1000 Вт.

О работе в режиме ускоренного разогрева сигнализируют одновременно включенные индикаторы НЗ (нагреватель включен) и Н2 (нагреватель отключен).

8.3.	По достижении заданной температуры в рабочей камере электронагреватели переключаются и термостат начинает работать в установившемся режиме (индикаторы Н2 и НЗ включаются поочередно).

8.4.	Откорректируйте температуру, установленную на термометре 22, в случае, если температура в рабочей камере отличается от, необходимой более чем на ±0,3°С.

19

# Text boxes

Линия отреза

Линия отреза