10. Гарантийные обязательства

10.1. Срок гарантии облучателя – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения и монтажа, установленных настоящим паспортом.

10.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода аппарата в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок хранения  - 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

10.2. В случае обнаружения неисправностей облучателя или выхода его из строя не по вине потребителя до истечения гарантийного срока необходимо обратиться на предприятие-изготовитель или  его авторизованному дилеру.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«Zhejiang CH Lighting Co.», Ltd, КНР.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Восточная Медицинская Компания», Россия, Москва

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

1. Наименование изделия:	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 1-ЛАМПОВЫЙ «CH-211»___________________

2. Дата покупки (отмечается продавцом в гарантийном талоне)                                                                           _____

3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться

к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!__

Срок гарантии                            12 месяцев								_______

Дата продажи

Сервисное обслуживание приборов производится в        ООО          «Восточная Медицинская Компания»________

Контактный телефон:										________

Адрес: 												________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

1. Наименование изделия:	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 1-ЛАМПОВЫЙ «CH-211»___________________

2. Дата покупки (отмечается продавцом в гарантийном талоне)                                                                           _____

3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться

к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!__

Срок гарантии                            12 месяцев								_______

Дата продажи

Сервисное обслуживание приборов производится в        ООО          «Восточная Медицинская Компания»________

Контактный телефон:										________

Адрес: 												________

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 1-ЛАМПОВЫЙ «CH-211»

ПАСПОРТ

- Назначение

Облучатель настенный бактерицидный CH-211 предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях медицинских и детских учреждениях (поликлиники, роддома, санатории и др.), спортивных, учебных, производственных и складских помещениях (цехах пищевой, фармацевтической промышленности, овощехранилищах и т.п.) ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм.

2. Технические данные и характеристики

2.1.   Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м2, не менее			            0,4

2.2.   Источник излучения:

лампа бактерицидная F30T8

номинальная мощность лампы, Вт					            30

средняя продолжительность горения, ч					8000

2.3.   Номинальное напряжение, В						220+22

2.4.   Частота, Гц								            50

2.5.   Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75			            1

2.6.   Средний срок службы при однократной смене лампы, лет, не менее	5

2.7.   Габаритные размеры облучателя, мм:

длина									            955

ширина									36

высота									64

2.9.   Габаритные размеры упаковки, мм:

длина									             995

ширина									35

высота									75

2.8.   Масса, кг, не более							            1,25

Производительность облучателя (м3/час) рассчитывается уполномоченными организациями (в зависимости от категории помещения и режима облучения) строго в соответствии с Руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ № 3.5.1904-04.

Примечание: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции облучателя, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

3. Состав изделия и комплект поставки

3.1.  Облучатель в собранном виде без лампы, шт				1

3.2.  Паспорт									1

3.3.  Упаковка, шт								            1

4. Устройство и принцип работы

В облучатель устанавливаются одна бактерицидная лампа излучающая ультрафиолетовый свет с длиной волн 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии.

Облучатель имеет открытую лампу.

При включении открытой лампы осуществляется быстрое обеззараживание воздуха  в помещении в отсутствии людей.

- Требования безопасности

5.1. Использование ультрафиолетовых облучателей требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути.

5.2. Размещать облучатели необходимо не ниже 2 м от пола, включение открытой лампы в присутствии людей категорически запрещается.

5.3. Монтаж и обслуживание облучателя должны производиться в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ и настоящим руководством по эксплуатации. Проверка годности ламп должна проводиться при использовании лицевой маски, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением.

5.4. Облучатель должен быть заземлен через заземляющий провод.

5.5. Настенный выключатель для открытой лампы должен устанавливаться вне обслуживаемого помещения.

5.6. Комнатные растения во избежание их гибели должны быть защищены от облучения от открытых ламп.

5.7. При замене ламп, устранении неисправностей, дезинфекции и очистке от пыли облучатель необходимо отключить от сети.

5.8. В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения, в соответствии с Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545-87 от 31.12.87.

5.9. Бактерицидные лампы, с истекшим сроком службы или вышедшие из строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом  Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 № 120.

- Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ! Монтаж, проверка и эксплуатация ультрафиолетовых облучателей требуют строгого выполнения требований безопасности и выполняются квалифицированными специалистами.

|  | 1 – корпус облучателя, 2 – крышка корпуса, 3 – патроны контактные для ламп, 4 – лампа бактерицидная. 5 – разметки крепления облучателя Рис. 1. Общий вид облучателя. |
| --- | --- |
|  | Рис. 2. Схема электрическая принципиальная и схема подключения. |

6.1.  Распаковать облучатель и проверить его комплектность (см. рис. 1).

6.2.  После длительного транспортирования и хранения, перед проверкой работоспособности, облучатель необходимо выдержать в помещении при температуре 25+10оС в течение не менее 24 часов.

6.3. Подсоединить облучатель к сети в соответствии с электрической схемой (см. рис. 2):

- подключение производить к электрическому проводу на два вывода, расположенному на нижней поверхности  корпуса облучателя;

- внешний выключатель для открытой лампы, установить вне обеззараживаемого помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Облучатель снабжен встроенным выключателем, который можно использовать отдельно для включения открытой лампы. Внешний выключатель в комплект поставки не входит и устанавливается монтажными организациями на этапе проекта помещений.

Для включения открытой лампы рекомендуется использовать внешний выключатель, расположенный вне обеззараживаемого помещения.

  - Закрепить корпус облучателя к опорной поверхности шурупами 4х35 ГОСТ 1144-80, на высоте не менее 2 м от пола.

  - Установить лампу (4), для чего необходимо снять декоративные законцовки, подняв их вверх по направляющим. Контакты лампы одновременно завести в патроны и зафиксировать их поворотом лампы на 90º.

- Особенности эксплуатации

7.1. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и Руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ № 3.5.1904-04, МЗ РФ 2005г.

7.2. К эксплуатации бактерицидных установок должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

7.3. Запрещается включение неэкранированной лампы в присутствии людей.

7.4. В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо немедленно отключить облучатели от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. Затем включить облучатель и через час непрерывной работы провести замер концентрации озона. Если будет обнаружено, что концентрация озона превышает допустимую норму ПДК, необходимо прекратить дальнейшую эксплуатацию облучателей, вплоть до выявления озонирующих ламп и их замены. Периодичность контроля не реже 1 раза в 10 дней, согласно ГОСТ, ССБТ. 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

7.5. Необходимость замены ламп может быть определена либо путем учета суммарного времени работы ламп (8000 часов), либо контролем облученности по п. 2.1. раздела «Технические данные и характеристики». Контроль облученности производится один раз в 6-12 месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации) дозиметром ДАУ-81 ТУ-10-11-1145-24-85 или УФ радиометром «Аргус-06».

7.6. Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли отражающих поверхностей облучателя и колбы лампы при отключенном от сети облучателе.

- Свидетельство о приемке

Облучатель соответствует техническим условиям ТУ 9444-011-03965956-2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Регистрационное удостоверение МЗ РФ: №2006/1201 действителен с 03.08.2006г. по 03.08.2016г.

Сертификат соответствия: № 7300592 действителен с 20.09.2006г. по 20.09.2009г.

- Правила хранения и транспортировки

Облучатель в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от – 40 до + 55 ºС, относительной влажности не более 95% и атмосферном давлении от 0,05 до 0,106 МПа. Аппарат допускается перемещать на любом виде закрытого транспорта при соблюдении правил перевозки.

Облучатель необходимо оберегать от ударов и падений при транспортировке!