Термостат – инкубатор

SeMi -10

Инструкция

Содержание

1.Введение......................................................................................................3

2.Назначение..................................................................................................3

3.Технические характеристики....................................................................3

4.Комплектность............................................................................................3

5.Указание мер безопасности.......................................................................4

6.Подготовка к работе...................................................................................4

7.Порядок работы..........................................................................................4

8.Техническое обслуживание.......................................................................4

9.Транспортирование....................................................................................5

10.Правила хранения....................................................................................5

11.Свидетельство о приеме..........................................................................5

12.Гарантии изготовителя............................................................................5

13.Данные рекламации.................................................................................5

14.Таблица для регистрации данных рекламации.....................................6

15.Данные о количестве даргоценных металов в приборе.......................6

- Введение

Настоящий паспорт, объединенный с инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики  инкубатора SeMi-10. Документ устанавливает правила эксплуатации изделия.

- Назначение

  - Инкубатор SeMi-10 предназначен для поддержания постоянной температуры в пределах +20-+40оС которая необходима при  выращивании и сохранении микроорганизмов. Используется в медицине, пищевой промышленности, научно-исследовательских учреждениях, ветеринарных лабораториях.

2.2. Эксплуатация инкубатора допускается в помещениях при комнатной         температуре.

- Технические характеристики

3.1  Инкубатор SeMi-10 выполнен в настольном варианте.

3.2  Питание инкубатора осуществляется от сети переменного тока    напряжением 220 ± 10 % В, 50 Гц.

3.3  Объем рабочей камеры – 10 дм³.

3.4  Диапазон рабочих температур +20оС до 95оС

3.5  Габаритные размеры 320 x 415 x 492 мм.

3.6  Масса инкубатора не более 25 кг.

3.7  Потребляемая мощность в режиме набора температуры:

- Инкубация – не более 80ВТ;

В установившемся режиме средняя потребляемая мощность соответственно

50 - 80ВТ

3.8  Время непрерывной работы инкубатора не ограничено. В инкубаторе вмонтирован таймер, который выполняет функцию времени на заданном режиме. Максимальное время работы таймера – 9999 мин.

3.9  Поддержание рабочей температуры автоматическое, в диапазоне от+ 20º С до+ 40º С с погрешностью ± 0,5º С, в диапозонах дезинфекции   погрешность не нормирована, но не более ± 5 ºС.

3.10 Максимальная рабочая температура +95оС.

4.Указание мер безопасности

К работе с инкубатором SeMi-10 допускаются лица изучившие настоящий паспорт и ознакомившиеся с требованиями безопасности на рабочем месте.

5.Подготовка к работе

6.1. Инкубатор SeMi-10  установить в помещении на горизонтальной поверхности, обеспечивающей свободный доступ к нему для его загрузки и установки режимов.

6.2.  Подключить провод питания к розетке, имеющей заземляющий контакт.

6.3. После транспортирования, хранения при отрицательных температурах включение   инкубатора производить после выдержки при комнатной температуре не менее четырех часов.

6.4. Заданная рабочая температура стабилизируется в течение 2 часов.

6.Порядок работы

6.1.  Включить питание  инкубатора переводом выключателя «ВКЛ»     на задней стенке аппарата в верхнее положение. При этом может раздасться звуковой сигнал. Нажать кнопку «СТОП» на лицевой панели.

6.2.  Открыть дверь  инкубатора и разместить в нем обрабатываемые материалы в специальной посуде. Закрыть дверь.

6.3.  На лицевой панели блока управления с помощью переключателей установить температуру инкубации и необходимое время на таймере.

6.4.  После установки параметров нажать кнопку « ПУСК» для начала процесса разогрева, при этом загорится индикатор «РЕЖИМ».

После достижения в камере рабочей (установленной) температуры начнет мигать индикатор «РЕЖИМ» и начнется отсчет времени.

6.5. По истечении времени  погаснет индикатор «РЕЖИМ», раздается звуковой сигнал и  инкубатор перейдет в выключенное состояние.

6.6. В процессе работы предусмотрена сигнализация открывания двери(загорается индикатор «ДВЕРЬ»).

6.7. При недогреве или перегреве в рабочей камере предусмотрены:

- индикация  « < С< »на лицевой панели блока управления и раздастся звуковой сигнал.

Для прекращения выдачи звукового сигнала и повторного запуска режима необходимо нажать кнопку «СТОП» , затем «ПУСК».

7. Техническое обслуживание

Инкубатор не требует специального технического обслуживания.

Дезинфекцию можно проводить раствором 3% перекиси водорода  или 1% раствором хлоромина.

8. Транспортирование

Инкубатор может быть доставлен на любом закрытом транспорте при окружающей температуре от -50º С до +50º С.

9. Правила хранения

Инкубатор должен храниться в помещении в котором климатические условия в согласии с ниже указыными требованиями:

10.1.Температура должна быть не ниже -50º С и не выше +40º С.

10.2. Относительная влажность воздуха не больше 98% при температуре +25º С.

В воздухе помещения не должно быть веществ вызывающие коррозию.

10.Свидетельство о приеме

Инкубатор SeMi-10, заводской номер _________________________________

Признан годным к эксплуатации.

М.П.			Дата выпуска______________________________

Подпись лиц, ответственных за прием_______

11. Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с момента продажи инкубатора, только с условием, что аппарат будет хранится, включатся и использоватся по требованиям и правилам инструкции.

12. Данные рекламации

Если в течении гарантийного срока инкубатор выйдет из строя, необходимо составить обоснованный акт рекламации, записать данные из «свидетельства о приеме» (10 пункт), который есть в инструкции потребителя. Акт со всеми данными выслать по  адресу

13. Таблица для регистрации данных рекламации:

| Время работы инкубатора, прошедшее с начала эксплуатации до паломки(час) | Краткое описание поломки | Дата отправки рекламации и номер письма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

14. Данные о количестве даргоценных металов в приборе

Золото................................................................................................................0,3149548 г

Серебро..............................................................................................................0,7835869 г

Платина.............................................................................................................0,0015111 г