ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ОС-6М

ПАСПОРТ

ШХ2.779.043 ПС

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ОС-6М

ПАСПОРТ

ШХ2.779.043 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Назначение центрифуги	5

- Технические характеристики	7

- Состав центрифуги и комплект поставки	9

- Устройство и принцип работы	14

- Указания мер безопасности	20

- Подготовка центрифуги к работе	20

- Порядок работы	21

- Техническое обслуживание	22

- Характерные неисправности и методы их устранения           25

- Свидетельство о приемке	26

- Свидетельство о консервации и упаковке	26

- Гарантийные обязательства	27

- Транспортирование и хранение	29
34. Консервация, упаковка, распаковка	29

Гарантийный талон	31

Приложение	33

217.          1988-1V.          Заказ № 2720.	Тираж 700.

34

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией центрифуги необходимо хорошо изучить настоящий паспорт, а также паспорта на сменные части (роторы и механизм увеличения частоты вращения СН-3/1), используемые при работе на центрифуге.

Хорошее знание центрифуги, сменных частей к ней, их эксплуатационных возможностей и строгое соблюдение требований по эксплуатации и техническому обслуживанию являются гарантией долговечности, сокращения количества ремонтов и снижения затрат на эксплуатацию центрифуги и сменных частей.

Настоящий паспорт, прикладываемый к центрифуге, должен храниться у потребителя в течение всего срока эксплуатации центрифуги.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить непринципиальные конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие качества и работоспособности центрифуги, без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

После отключения электропривода центрифуги категорически запрещается производить повторный запуск привода (нажатие на кнопку ПУСК) до полной остановки ротора.

Приложение.

Эпюры напряжений в контрольных точках

33

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИ

1.1. Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М (рис.1, в дальнейшем - центрифуга) периодического действия, обычная, стационарная с частотой вращения вала привода до 6000 min-1 предназначена для разделения жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в поле центробежных сил.

1.2. Центрифуга предназначена для применения в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в медицине и других областях.

1.3. Центрифуга эксплуатируется в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (помещения отапливаемые и вентилируемые, защищенные от прямого воздействия солнечной радиации, а также атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха – помещения лабораторного типа) при температуре окружающего воздуха от +10 до +35ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при +25ºС;

1.4. Максимальное время непрерывной работы центрифуги 180min.

Время перерыва после 180 min непрерывной работы не менее 60 min.

1.5. Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

5

Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М

Рис. 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На центрифугу лабораторную медицинскую ОС-6М

ШХ2.779.043 заводской номер

от	200   г.

подпись

Дата продажи центрифуги
	 200    г.

М.П.	подпись

При предъявлении претензий гарантийный талон высылается в адрес предприятия-изготовителя.

Характер повреждения излагается в техническом акте

М.П.	Подпись потребителя

200      г.

720458, г. Фрунзе, ГСП   п/я В-2331.

14.3. Распаковка.

14.3.1. Перед распаковкой в условиях отрицательных температур (например, в зимнее время) ящик с центрифугой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях в течение 4 h.

14.3.2. Вскрытие ящика производятся при помощи щипцов.

14.3.3. После распаковки центрифуги снять полиэтиленовый чехол и отвязать мешочки с силикагелем-осушителем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Максимальная рабочая частота вращения,
min-1	6000.

Диапазон регулирования частоты вращения,
min-1	500—6000.

Допускаемое приведенное отклонение заданной частоты
вращения от максимальной рабочей частоты
вращения, %	±5.

2.2. Максимальный фактор разделения	7300.

2.3. Максимальный объем центрифугата, ml	3000.

2.4. Диапазон регулирования времени работы в ре
жиме автоматического отключения привода, min	0—60.

Отклонение времени отключения привода от задан
ного значения, %	±10.

2.5. Время установления рабочего режима и вре-
мя торможения в режиме динамического торможе-
ния, min, не более	8.

2.6. Питание центрифуги от однофазной сети переменного тока:

напряжением, V	220±22;

частотой, Hz	50±0,5.

2.7. Мощность, потребляемая центрифугой,
kV ∙ А, не более	1,5.

2.8. Габаритные размеры, mm, не более:

глубина	775;

ширина	700;

высота	960.

2. 9. Масса центрифуги с комплектом запасных
частей и принадлежностей, kg, не более	120.

2. 10. Центрифуга может оснащаться следующими сменными частями:

а)	роторами ТУ5.375-4172-78,   типы   которых   указаны   в
табл. 1;

б)	механизмом   увеличения    частоты    вращения    СН-3/1
ТУ5.375-4167-82, с помощью которого на данной центрифуге
можно увеличить частоту   вращения до 18000 min-1  и полу
чить фактор разделения до 29000.

2.11. Параметры центрифуги в зависимости от типа ротора указаны в табл. 1

2.12. Наработка центрифуги на отказ не менее 1500 h.

2.13. Средний срок службы центрифуги до списания не менее 6 лет.

7

2.14. Центрифуга по требованию к электрической безопасности изготовлена по классу защиты I тип Н ГОСТ 12.2.025-76 с постоянным присоединением к сети.

2.15. Средний уровень звука, создаваемого при работе центрифуги, не превышает 75 dB∙A на расстоянии 1 m от наружного контура центрифуга.

Таблица 1.

| Тип ротора | Параметры |
| --- | --- |
|  | максимальный объем центрифу-гата, ml | максимальная рабочая величина частоты вращения, min-1 | максимальная величина фактора разделения |
| Роторы угловые 1. РУ6×10* 2. РУ8×90 3. РУ60×25 4. РУ180* Роторы-крестовины 5. РК4×25А* 6. РК4×750 7. РК8×90 | 60 720 1500 180 100 3000 720 | 18000 6000 6000 12000 12000 2500 6000 | 29000 5700 7300 14700 15400 1600 6800 |

Примечания: 1.*—типы роторов, оснащение которыми возможно только при применении механизма увеличения частоты вращения СН-3/1.

- Для угловых роторов при установке   незакрывающихся   пробирок 
максимальный объем уменьшается на 25%.

- Сменные части (роторы и СН-3/1) в комплект поставки центрифуги
не входят, а поставляются по самостоятельным заказам в установленном
порядке.

- Подробные   технические   данные,    порядок   монтажа    и   правила
эксплуатации сменных частей приведены в паспортах на эти части.

2.16. Сведения о содержании драгоценных материалов в центрифуге приведены в таблице 2.

2.17. Сведения о содержании цветных металлов в центрифуге приведены в таблице 3.

8

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1. Транспортирование.

13.1.1. Транспортирование центрифуг производится в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых машинах и т. д.). При этом транспортная тара должна быть закреплена с целью исключения возможности перемещения.

13.1.2. Допустимые воздействия климатических факторов внешней среды при транспортировании:

а)	температура  окружающего   воздуха  от   минус 50 до
плюс 50°С;

б)	верхнее   значение   относительной   влажности   воздуха
100% при +25°С;

13.2. Хранение.

13.2.1. Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40сС и верхнем значении относительной влажности воздуха до 98% при +25ºС.

13.2.2. Воздух помещения не должен содержать агрессивные пары, вызывающие коррозию.

13.	2. 3. Срок хранения центрифуги без переконсервации
1,5 года.

14. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА, РАСПАКОВКА

14.1. Консервация.

14.1.1. Перед упаковыванием центрифуга обезжиривается и консервируется в чехол из полиэтиленовой пленки с силикагелем-осушителем.

Вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78.

14.2. Упаковка.

14.2.1. Упаковка центрифуги производится в ящик, исключающий возможность механических повреждений, прямого попадания атмосферных осадков и воздействия солнечной радиации при транспортировании и хранении.

14.2.2. Законсервированная центрифуга, запасные части, инструмент и эксплуатационная документация, уложенные в чехлы из полиэтиленовой пленки, упаковываются в ящик.

Примечание. Совместно с центрифугой допускается упаковка роторов в соответствии с заказом-нарядом.

29

Таблица 5.

| Дата выхода из строя и дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

28

3. СОСТАВ ЦЕНТРИФУГИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Центрифуга (рис. 2) состоит из следующих основных составных частей:

каркаса поз. 1;

привода поз. 2;

рабочей камеры поз. 3;

крышки рабочей камеры поз. 4;

пульта управления поз. 5;

стола поз. 6;

навесных панелей поз. 7.

3. 2. Комплект поставки центрифуги соответствует указанному в табл. 4.

9

Сведения о содержании

| Наименование | Обозначение | Сборочные комплексы |
| --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | коли-чество |
| Золото |  |  |  |  |
| Диод Д226Б | ЩБ3.362.002ТУ1 | ШХ6.673.438 |  | 7 |
| Диод КД2О6В | ТТЗ.362.141 ТУ | IIIX5.284.078 |  | 4 |
| Диод КД209А | ТРЗ.352.088 ТУ | ШХ5.284.078 |  | 4 |
| Стабилитрон Д814Б | аАО.336 207 ТУ | ШХ6.673.438 |  | 1 |
| Стабилитрон КС133А | СМЗ.362.812 ТУ | ШХ6.673.438 |  | 1 |
| Транзистор КТ315Б | ЖКЗ.365.200 ТУ | ШХ6.673.438 |  | 4 |
| Переключатель П2КнТ | ОЮ0.360.049 ТУ | ШХ5.284.090 |  | 2 |
| Переключатель П2КнТА | ОЮ0 360.049 ТУ | ШХ5.284.090 |  | 2 |
| Серебро |  |  |  |  |
| Резистор МЛТ 0,25 | ОЖ0.467.180ТУ | ШХ6 673.438 |  | 23 |
| Резистор МЛТ-0,5 | ОЖ0.467.180ТУ | ШХ6.673.438 |  | 1 |
| Резистор МЛТ 1 | ОЖ0.467.180ТУ | ШХ6.673.438 |  | 1 |
| Резистор СП5-3 | ОЖ0 468.506 ТУ | ШХ6.673.438 |  | о |
| Резистор СПЗ-96 | ОЖ0.468.357 ТУ | ШX6.284.090 |  | ! |
| Конденсатор МБМ | ОЖ0.462.147ТУ | ШХ6.673.438 |  | 3 |
| Конденсатор К50 15 | ОЖ0.464.117ТУ | ШХ6.673.438 |  | 2 |
| Диод КД2О6В | ТТ3 362.141 ТУ | ШХ5.284.078 |  | 4 |
| Переключатель П2КнТ | OЮ0.360 049 ТУ | ШХ5.2«4.090 |  | о |
| Переключатель П2КнТА | ОЮ0.360049 ТУ | ШХ5.284.090 |  | 2 |
| Микропереключатель | ОЮ0.360.007 ТУ | ШX6.468.046 |  | I |
| МП10 |  | ШХ2.817.011 |  | 2 |
| Вилка РШАВ 20-0 | 6Р0.364.023 ТУ | ШХ2.779.043 |  | 2 |
| Вилка РШЛВ 14-0 | 6P0.364.023 ТУ | ШХ2.779.043 |  | 2 |
| Розетка РШАГ-20-0 | 6Р0.364.023 ТУ | ШХ5.284.078 |  | 2 |
| Розетка РШАГ-14-0 | 6Р0.364.023 ТУ | ШХ5 284 078 |  | 2 |
| Держатель | гаО.481.021 ТУ | ШХ5.284.078 |  | 4 |
| Микроамперметр M2003 | ТУ25 04-608-78 1 | ШХ5.100.002 |  | 1 |

10

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Предприятие-изготовитель  гарантирует:

а)	получение всех характеристик,    указанных в технических условиях;

б)	надежную и бесперебойную работу центрифуги при ус-
ловии соблюдения потребителем  правил транспортирования,
хранения и эксплуатации, согласно настоящему паспорту;

в)	безвозмездную замену деталей, вышедших из строя, до
истечения гарантийного срока по причине преждевременного
износа.

12.2. Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня ввода центрифуги в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

12.3. Претензии но качеству и комплектности центрифуги в период гарантийного срока предъявляются предприятию-изготовителю:

а)	претензии по    некомплектности и бою изделий   прини-
маются только от организаций, в адрес которых    центрифуга
поступила непосредственно от предприятия-изготовителя;

б)	претензии по качеству и скрытым дефектам центрифу-
ги, обнаруженным в процессе эксплуатации,  предъявляются
организациями-потребителями, в которых выявлены эти де-
фекты.

12.4. Предъявление претензии должно производиться в строгом соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», не позднее 10-ти дней после составления акта с приложением документов, согласно пункту 31 инструкции, а также гарантийного талона.

При отсутствии указанных документов и гарантийного талона претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

12.5. Сведения о рекламациях должны указываться в табл. 5.

27

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Центрифуга        лабораторная        медицинская        ОС-6М
ШХ2.779.043 заводской  номер	соответствует

техническим условиям    ТУ5.375-4263-80 и признана    годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТ К

Представитель Госприемки

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М ШХ2.779.043 заводской номер	подвергнута на предприятии-изготовителе консервации и упакована согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата консервации и упаковки
Срок консервации

Упаковку и консервацию произвел

Центрифугу после консервации и упаковки принял

м. п.

26

Таблица 2.

драгоценных материалов

| единицы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплекты | Масса в l шт., g | Масса в изделии, g | Номер акта |  |  |
| количество |  |  |  | Примечание |
| в изделии |  |  |  |  |
| 1 | 0,0016 | 0,0112 |  |  |  |
| 1 | 0,0046 | 0,0184 |  |  |  |
| 1 | 0,0287 | 0,1548 |  |  |  |
| 1 | 0,001 | 0,0010 |  |  |
| 1 | 0,0011 | 0,0011 |  |  |  |
| 1 | 0,0008 | 0,0032 |  |  |  |
| 1 | 0,3093 | 0,6186 |  |  |  |
| 1 | 0,3093 | 0,6186 |  |  |  |
|  |  | 1,426900 |  |  |  |
| 1 | 0,003 | 0,0690 |  |  |  |
| 1 | 0,0096 | 0,0096 |  |  |  |
| 1 | 0,0096 | 0,0096 |  |  |  |
| 1 | 0,0138 | 0,0276 |  |  |  |
| 1 | 0,0084 | 0,0084 |  |  |  |
| 1 | 0,1954 | 0,5862 |  |  |  |
| 1 | 0,0006 | 0,0012 |  |  |  |
| 1 | 0,0289 | 0,1156 |  |  |
| 1 | 0,1082 | 0,2164 |  |  |
| 1 | 0,1976 | 0,3952 |  |  |
| 1 | 0,2662 | 0,2662 |  |  |  |
| 1 | 0,2662 | 0,5324 |  |  |  |
| 1 | 0,5738 | 1,1476 |  |  |  |
| 1 | 0,4000 | 0,8000 |  |  |  |
| 1 | 0,3434 | 0,6868 |  |  |  |
| 1 | 0,2464 | 0,4928 |  |  |  |
| 1 | 0,0645 | 0,2580 |  |  |  |
| 1 | 0,0257 | 0,0257 |  |  |  |
|  |  | 6,14830 |  |  |  |

11

Таблица 3.

| Сведения о содержании цветных металлов |
| --- |
| Наименование цветного |  |  |
| металла (сплава) и | Масса, g | Куда входит |
| его марка |  |  |
| 1. Алюминиевый сплав | 29 | Двигатель Д550Ф, |
| АДО, АД1, А7, АО |  | индикатор поз. 7 (рис. 4) |
| ОД1АТ | 14 | Шильдик на навесной панели |
| АЛ2 | 5424 | Корпус датчика частоты вращения |
|  |  | поз. 1 (рис. 3), |
|  |  | обойма датчика частоты вращения. |
|  |  | пята поз. 8 (рис. 2), |
|  |  | корпус пульта управления, |
|  |  | крышка поз. 7 (рис. 3), |
|  |  | радиатор диодов, |
|  |  | двигатель Д550Ф |
| АМг6 | 175 | Фальшпанель пульта управления |
| 2. Сплав кобальта ЮН14ДК | 40 | Индикатор поз. 7 (рис. 4) |
| 3. Медь и сплавы вы на | 1267 | Провода монтажные, |
| медной основе M1 |  | кабель сетевой, |
| ММ |  | двигатель Д550Ф, |
|  |  | трансформатор, |
|  |  | пускатель электромагнитный |
|  |  | ПМЕ-111 |
|  |  | трансформатор ТПП261 . |
| Латушь Л63 | 487 | Индикатор поз. 7 (рис. 4), |
|  |  | держатели вставки плавкой и |
|  |  | вставка плавкая ВПТ6, |
|  |  | двигатель Д550Ф, |
|  |  | вилка сетевая, |
|  |  | трансформатор, |
|  |  | пускатель электромагнитвый |
|  |  | ПМЕ 111, |
|  |  | разъемы РШАВ и РШАГ. |
|  |  | реле..ТРН-10 |
| ЛС59-1 | 53 | Вал, оси, шестерни, двигатель; |
|  |  | ДСМ 0,2 электрочасов, вилка сете- |
|  |  | вая, двигатель Д550Ф |
| 4. Биметаллы | 9 | Реле ТРН-10 |

12

| Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод устранения | 1. Заменить вставку плавкую «10А». 2. Снять линзу светового индикатора и заменить сигнальную лампу с помощью ключа. 3. Проверить напряже-ние сети. | 1. Притереть щетки со-гласно указаниям в пас-порте на электродвигатель. 2. Проверить нажатие пружины на щетку. 3. Протереть коллектор тряпкой, смоченной бензи-ном. 4. Устранить перегрузку. | 1. Заменить вставку плав-кую. Замкнуть контакт нажатием кнопки теп-лового реле Р1 | 1. Снять линзу светового индикатора и заменить сигнальную лампу с помо-щью ключа ШХ6.468.051. |
| Вероятная причина | 1. Вышла из строя вставка плавкая «10А». 2. Перегорела сигнальная лампа. 3. Отсутствует напря-жение сети | 1. Плохо пришлифованы щетки. 2. Неплотное прилегание щетки к коллектору 3. Загрязнен коллектор. 4. Перегрузка электродви-гателя. | 1. Перегорела вставка пла-вкая «1,2А» или сработала тепловая защита электро-двигателя. | 1. Перегорела сигнальная лампа. |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | 1. При включении кнопки Кн3 не горит световой индикатор, сигна-лизирующий о вклю-чении | 2. Повышенное искрение щеток и подгар кол-лектора, повышенный нагрев электродвигателя. | 3. Вал привода центрифуги не вращается. | 4. При включении кнопки определенного режима работы не горит световой индикатор. |

25

б) исправность световой индикация основных режимов работы центрифуги;

в) нормальную работу коллектора н щеток электродвигателя привода центрифуги.

8.5. В случае необходимости (в зависимости от технического состояния центрифуги) производятся малый (текущий) ремонт. Обнаруженные дефекты и неполадки устраняются на месте эксплуатации.

8.6. В случае невозможности устранения дефектов на месте эксплуатации центрифуга подлежит среднему ремонту.

8.7. Работники, производящие межремонтное обслуживание, осмотр и малый (текущий) ремонт, должны хорошо изучить настоящий паспорт и знать конструкцию центрифуги.

Таблица 4.

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | документа |  |
| 1. Центрифуга | ШХ2.779.043 | 1 |
| Запасные части и |  |  |
| принадлежности |  |  |
| 2. Лампа СМН10-55 | ОСТ16. 0.535.014-80 | 4 |
| 3. Вставки плавкие: |  |  |
| ВПТ6-34 | ОЮ0.481.021 ТУ | 4 |
| БПБ6-42 | ОЮ0.481.021 ТУ | 6 |
| 4. Нагреватель |  | 2 |
| 6,3(ТРН-10), УХЛ4 | ТУ16. 523.600-81 |  |
| 5. Электрощетки | Согласно паспорту |  |
|  | на электродвигатель |  |
|  | Д-550Ф | 4 |
| 6. Пята | ШХ6.262.008 | 4 |
| 7. Ключ | ШХ6.468.051 | 1 |
| Эксплуатационная |  |  |
| документация |  |  |
| S. Паспорт | ШХ2.779.043 ПС | 1 |
| 9. Паспорт к электро- |  |  |
| двигателю Д-550Ф |  | 1 |

13

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство.

4.1.1. Все составные части центрифуги (рис. 2) смонтированы на каркасе поз. 1, который представляет собой сварную конструкцию из профильной стали.

Каркас закрывается со всех сторон навесными панелями (стенками) поз. 7, изготовленными из листовой стали, и столом поз. 6, изготовленным из листовой стали.

4.1.2. Привод (рис. 3) смонтирован на базе электродвигателя постоянного тока. На нижнем фланце электродвигателя закреплен корпус (поз. I) датчика частоты вращения с упругой опорой. На верхнем фланце электродвигателя закреплен корпус поз. 2 подшипникового узла с валом привода поз. 3. Передача вращающего момента от электродвигателя на вал привода осуществляется через упругую муфту поз. 4.

Привод закреплен в средней части каркаса с помощью упругих опор.

4.1.3. Вал привода выходит в рабочую камеру (рис. 2, поз. 3), закрываемую прозрачной крышкой поз. 4.

Рабочая камера представляет собой камеру, изготовленную из листовой коррозионностойкой стали.

4.1.4. Пульт управления (рис. 2, поз. 5) представляет собой стойку, расположенную на центрифуге. На пульте управления (рис. 4) расположены все основные органы управления и контроля работы центрифуги:

а)	кнопка СЕТЬ поз. 1 предназначена для включения (от-
ключения) напряжения питания, подаваемого на центрифугу;

б)	кнопка ПУСК поз. 2 предназначена    для    включения
привода центрифуги;

в)	кнопка ТОРМОЗ поз. 3 предназначена для включения
(отключения) динамического торможения    привода    центри-
фуги;

г)	кнопка СТОП поз. 4  предназначена   для   отключения
привода центрифуги в режиме ручного отключения   привода
или аварийной ситуации;

д)	ручка задатчика частоты вращения    ЧАСТОТА  ВРА-
ЩЕНИЯ поз. 5 предназначена для установки (задания) необ-
ходимой частоты вращения вала привода центрифуги;

е)	ручка механизма отсчета времени ВРЕМЯ поз. 6 пред-
назначена для задания   необходимого    режима    отключения
привода центрифуги  (ручного и автоматического) и установ-

14

в) смазка подшипникового узла привода   через   каждые 500 h работы центрифуги следующим образом:

- отключить центрифугу от сети питания;

- открыть крышку рабочей камеры;

- винты (6 шт.), крепящие верхнюю упругую опору при
вода (внутри рабочей камеры), отвернуть и снять опору;

- отвернуть болты (4 шт.). крепящие корпус подшипни
кового узла с валом   привода    к   электродвигателю, и снять
корпус;

- отвернуть винты (4 шт.), крепящие крышку корпуса, и
извлечь подшипниковый узел с валом из корпуса;

- промыть подшипники чистым бензином, не спрессовы
вая их с вала, и высушить;

- заполнить смазкой  ЦИАТИМ-202  ГОСТ   1Л110-75 оба
подшипника на 2/3 объема;

- собрать корпус подшипникового узла привода и уста
новить его на электродвигатель;

- установить верхнюю упругую опору.

Вал привода должен свободно (от руки) вращаться в подшипниках без посторонних шумов.

8. 4. Осмотр центрифуги.

8. 4. 1. Осмотр центрифуги проводится  периодически два раза в год, при котором проверяют:

а)  соответствие частоты вращения вала привода центрифуги заданному значению и показаниям индикатора частоты вращения. Проверку проводят следующим образом:

- включить центрифугу;

- снять ротор с вала привода центрифуги;

- устанавливая поочередно ручку задатчика частоты вра-
щения в положения 1, 2, 3, 4, 5, 6, измерить строботахометром
с погрешностью не более ±1%  частоту вращения вала при
вода.

Одновременно записать   показания    индикатора   частоты вращения;

—	подстроить частоту вращения вала привода, используя
переменный резистор R28, расположенный на печатной плате,
если отклонение частоты вращения вала привода отличается

+200

от заданного значения более чем на -100 min-1;

—	подстроить индикатор частоты    вращения,    используя
переменный резистор R37, расположенный в пульте управле
ния, если его показания   отличаются от заданного   значения
более чем на 100 min-1;

23

По истечении заданного интервала времени механизм отсчета автоматически отключит привод центрифуги, и он начнет тормозиться в соответствии с выбранным режимом торможения.

7.3. После окончания всей работы отключить подаваемое
на  центрифугу  напряжение  нажатием  на  кнопку  СЕТЬ.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Общие указания.

8.1.1. В процессе эксплуатации необходимо систематическое техническое обслуживание центрифуги и ее составных частей работниками, которые эксплуатируют центрифугу, и специалистами, обслуживающими ее.

8.1.2. При появлении каких-либо отклонений от нормальной работы центрифуги и ее составных частей, а также при обнаружении неисправностей в электрической части, немедленно отключить центрифугу от сети питания и вызвать специалиста, обслуживающего центрифугу, для устранения неисправностей.

8.2. Виды технического обслуживания.

8.2.1. В зависимости от назначения мероприятия по техническому уходу и ремонту центрифуги подразделяются:

а) на межремонтное обслуживание, направленное на под-держание центрифуги в постоянной технической готовности и обеспечение бесперебойной ее эксплуатации;

б) на осмотр малый (текущий) ремонт, направленные на выявление дефектов и восстановление нормальной работоспособности центрифуги и ее составных частей.

8.3. Межремонтное обслуживание.

8.3.1. Межремонтное обслуживание производится в процессе эксплуатации центрифуги в период технологических простоев и заключается в проведении определенных мероприятий:

а)	периодическое   протирание    наружных    поверхностей
центрифуги и рабочей камеры ветошью,   смоченной  3%-ным
раствором перекиси водорода   ГОСТ   177-77   с   добавлением
0,5%-ного раствора  моющего средства   типа   «Лотос»,   «Но-
вость», а затем ветошью, смоченной 1%-ным раствором хло-
рамина ОСТ6-01-76-79;

б)	чистка коллектора, замена электрощеток электродвига-
теля привода центрифуги. Регламент и объем работ по обслу-
живанию электродвигателя привода в соответствии с паспор-
том на него;

22

ки времени работы    центрифуги в режиме    автоматического отключения привода.

Примечание. Положение ручки на отметке ОТКЛ. (сектор на шкале ручки) соответствует режиму ручного отключения привода;

ж)	стрелочный    индикатор     (в дальнейшем—индикатор)
частоты вращения поз. 7 предназначен для визуального конт-
роля за величиной частоты вращения вала привода:

з)	все кнопки на пульте управления представляют собой
световые табло, что позволяет вести визуальный контроль за
состоянием центрифуги в процессе управления ею и в процес-
се ее работы.

4.2. Принцип работы.

4.2.1. Электрическая принципиальная схема центрифуги (рис. 5) представляет собой систему автоматического управления электродвигателем привода центрифуги с обратной связью по частоте вращения.

4.2.2. Электрическая принципиальная схема центрифуги включает в себя:

а)	электродвигатель    постоянного тока М2,    включенный
через диодный мост последовательно с управляемым иолутгро-
водниковым диодом-симистором Д1;

б)	электронное  устройство,  содержащее  схему обратной
связи по частоте вращения, в которую входят датчик частоты
вращения Г2,   задатчик   частоты   вращения R26  и  порого-
вое устройство на транзисторе Т9;

в)	схему контроля частоты вращения вала привода цент-
рифуги, состоящую из резисторов R36, R37, R3§, диодов Д25,
Д26. датчика частоты вращения ГЗ и индикатора частоты вра-
щения ИП1;

г)	механизм отсчета времени—электромеханический, обес-
печивающий включение центрифуги в режим автоматического
отключения привода и установку времени работы центрифуги
в этом режиме, состоящий из двигателя M1, микровыключа-
телей В2 и В1.

4.2.3. Электрическая принципиальная схема работает следующим образом.

Нажатием на кнопку КнЗ(СЕТЬ) реле Р5 переводится во включенное состояние, его нормально разомкнутые контакты замкнутся, схема получат питание-лампы Л1 и Л2 кнопок Кн3 СЕТЬ и Кн1 СТОП загорятся.

Если крышка центрифуги закрыта, то. контакты микро-выключателя ВЗ блокировки крышки замкнуты. При нажа-

15

тин на кнопку Ки2 ПУСК реле Р2 переводится во включенное состояние, при этом контакты реле Р2 шунтируют кнопку Кн2 ПУСК, отключают лампу Л2, включают лампу ЛЗ кнопка Кн2 ПУСК, разрывают цепь шунтирования конденсатора С8, подключают двигатель М2 к катодному выводу диодного моста Д2—Д5.

На управляющий электрод симистора Д1 с генератора, выполненного на транзисторах ТЗ, Т4, Т5, через дифференцирующий усилитель Т6, Т7, Т8 подаются управляющие импульсы. В начальный момент после нажатия кнопки Кн2 напряжение на конденсаторе С8 равно нулю, что обуславливает подачу максимального управляющего напряжения с модулятора, выполненного на транзисторе Т2, на генератор.

Фазовый сдвиг управляющих импульсов относительно начала полуволны напряжения на симисторе Д1 максимальный, при этом на электродвигатель М2 подается минимальное напряжение.

В результате заряда конденсатора С8 управляющее напряжение, поступающее с модулятора на генератор, уменьшается, что обуславливает уменьшение фазового сдвига управляющих имяульсов и соответственно плавное нарастание напряжения на электродвигателе М2.

Происходит увеличение частоты вращения вала электродвигателя М2 до значения, заданного переменным резистором R26, валик которого связан с ручкой  задатчика ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ.

При .достижении заданной частоты вращения напряжение на выходе датчика частоты вращения Г2 достигнет значения, при котором сработает пороговое устройство на транзисторе Т9, конденсатор С8 начнет разряжаться через транзистор Т10, при этом фазовый сдвиг управляющих импульсов, поступающих с генератора на симистор Д1, увеличивается, напряжение, подаваемое на электродвигатель М2, уменьшается. Частота вращения вала электродвигателя снижается, напряжение на выходе тахогенератора уменьшается, транзистор Т9 закрывается, конденсатор С8 снова начнет заряжаться. Таким образом осуществляется автоматическое поддержание частоты вращения вала электродвигателя на заданном уровне.

Частота вращения контролируется по индикатору ИП1, на который подается напряжение с датчика частоты вращения ГЗ, выпрямленное диодами Д25, Д26.

16

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Порядок работы на центрифуге с отключенным механизмом отсчета времени (режим ручного отключения привода).

7.1.1. Открыть крышку рабочей камеры.

7.1.2. Установить ротор на вал привода таким образом, чтобы выступающие части штифта вала вошли в пазы ротора. Ротор установить до упора в осевом направлении.

7.1.3. Заполнить емкости (стаканы, бутылки или пробирки) центрифугатом и разместить их в роторе. При неполной загрузке ротора каждую пару емкостей размещать только в диаметрально противоположных гнездах ротора.

Примечание. Для угловых роторов, при установке незакрывающихся пробирок, пробирки заполнять на 75% максимального объема.

7.1.4. Закрыть ротор крышкой (если она входит в комплект ротора).

7.1.5. Закрыть крышку рабочей камеры.

7.1.6. Подать напряжение питания на центрифугу нажатием на кнопку СЕТЬ.

7.1.7. Установить ручку задатчика частоты вращения в положение, соответствующее выбранной частоте вращения, и нажать, кнопку ПУСК.

7.1.8. Ручка механизма отсчета времена должна находиться в положении «Отключено» (сектор на шкале ручки).

7.1.9. Нажать кнопку ТОРМОЗ—если необходим режим динамического торможения.

7.1.10. Через некоторое время, зависящее от типа ротора и задаваемой частоты вращения, привод центрифуги автоматически выведет ротор на заданную частоту вращения (контроль осуществлять но индикатору частоты вращения).

7.1.11. После окончания центрифугирования отключить привод центрифуги нажатием на кнопку СТОП.

7.1.12. После полной остановки ротора открыть крышку рабочей камеры, снять крышку ротора (при ее наличии) и извлечь емкости с центрифугатом.

7.2. При работе на центрифуге с включенным механизмом отсчета времени (режим автоматического отключения привода) необходимо после того, как привод выведет ротор на заданную частоту вращения, ручку механизма отсчета времени перевести из положения «Отключено» (сектор на шкале ручки) в положение, соответствующее выбранному интервалу времени.

21

Примечания. 1. Если ручка механизма отсчета времени находится в положении «0» (что соответствует режиму автоматического выключения привода и нулевому интервалу времени работы), то при нажатии на кнопку Кн2 ПУСК включения привода не произойдет, т. е. при работе центрифуги в режиме автоматического отключения привода для включения привода необходимо задать любой интервал времени, отличный от нуля.

2. Эпюры напряжении,   измеренных   в  контрольных  точках  представлены в приложении.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации и техническом обслуживании цент
рифуги категорически запрещается:

а)	работать на частотах   вращения и загружать   роторы
центрифугатом выше значений, указанных в табл. 1;

б)	работать со стеклянными пробирками на частоте вра
щения более 2000 min-1 и с жидкими системами плотностью
более 1,5 g/сm3;

в)	применять самодельные вставки плавкие, приспособле
ния, пробирки, а также роторы, не указанные в табл. 1;

г)	открывать крышку до полной остановки ротора.

д)	работать без заземления корпуса центрифуги, которое
должно осуществляться заземляющим контактом вилки сете
вого шнура.

6. ПОДГОТОВКА ЦЕНТРИФУГИ К РАБОТЕ

6.1. Порядок установки центрифуги.

6.1.1. После распаковки центрифугу переместить к месту установки.

Внимание! Транспортировочные болты не выбрасывать,  т. к. они нужны для сборки болтов-домкратов.

6.1.2. Собрать 4 пяты из комплекта поставки, с транспортировочными болтами (болты домкраты) (рис. 2, поз. 8) и ввернуть их во втулки, расположенные в нижних углах каркаса центрифуги.

6. 1. 3. С помощью пят (болтов-домкратов) выставить центрифугу по уровню. Уровень установить на ротор, предварительно установленный на вал привода центрифуги (см. раздел 7 «Порядок работы»).

20

Напряжение, подаваемое на электродвигатель привода центрифуги М2 через симистор Д1, отключается нажатием на кнопку Кн1 СТОП. При этом реле Р2 обесточивается, и если кнопка Кн4 ТОРМОЗ нажата и горит ее лампа Л4, то электродвигатель М2 подключается к цепи из последовательно соединенных резисторов и переходит в режим динамического торможения.

Центрифуга  лабораторная медицинская  ОС-6М

1—каркас; 2—привод; 3—рабочая камера;  4—крышка рабочей камеры;

5—пульт управления; 6—стол; 7—навесные панели кожуха;

8—пята (болт-домкрат).

Рис. 2.

17

Привод

1—корпус датчика  частоты  вращения;        2—корпус подшипникового узла; 3—вал    привода;    4—муфта    упругая;    5—винт;     6—кожух    коллектора;

7—крышка.

Рис. 3

Пульт управления

1—кнопка включения   (отключения) сети питания; 2—кнопка пуска: привода;

3—кнопка   включения   (отключения)   динамического торможения  привода;

4—кнопка  остановки  привода;    5—ручка  задатчика    частоты    вращения;

6--ручка отсчета времени; 7—индикатор частоты вращения.

Рис. 4.

Работа центрифуги с включенным механизмом отсчета времени (режим автоматического отключения привода центрифуги) отличается тем, что функцию кнопки Кн1 СТОП выполняет микровыключатель В2, установленный в корпусе механизма. При перемещении ручки механизма отсчета времени из положения ОТКЛ. в любое положение от 0 до 60 min, центрифуга через микровыключатель В1 переводится в режим автоматического отключения привода.

19

# Text boxes

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ